Załącznik nr 4a

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE I POŻĄDANE

1/ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Zestaw do stałej stymulacji serca

| ### Lp | ŻĄDANY PARAMETR / WARUNEK | SPEŁNIENIE PARAMETRU/ WARUNKU | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Typ/model | Podać |  |
|  | Rok produkcji | Podać |  |
| Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1. | Objętość stymulatora jednojamowego | równa lub mniejsza od 8 cm³ |  |
| 2. | Objętość stymulatora dwujamowego | równa lub mniejsza od 11cm³ |  |
| 3. | Czas pracy stymulatora jednojamowego (100% stymulacji) | > 8,5 lat |  |
| 4. | Czas pracy stymulatora dwułamowego (100%) | > 12 lat |  |
| 5. | Częstość stymulacji | 40-150/min |  |
| 6. | Czułość w torze przedsionkowym dla wyczuwania bipolarnego dla stymulatora dwujamowego | od 0,1mV |  |
| 7. | Czułość w torze komorowym | 1,0-10,0mV |  |
| 8. | Szerokość impulsu | 0,05-1,5 ms |  |
| 9. | Amplituda impulsu | 0,5-7,5V |  |
| 10. | Stymulacja i detekcja | uni/bi |  |
| 11. | Licznik zdarzeń | Tak |  |
| 12. | Histogramy | Tak |  |
| 13. | Pamięć IEGM | min. 120s |  |
| 14. | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację w kanale komorowym | Tak |  |
| 15. | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności ”beat by beat” | Tak |  |
| 16. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w czasie napadu tachyarytmii nadkomorowej dla stymulatora dwujamowego | Tak |  |
| 17. | Algorytm zabezpieczający przed PMT dla stymulatora dwujamowego | Tak |  |
| 18. | Automatyczny, wykonywany raz na dobę pomiar sygnału komorowego/przedsionkowego dla stymulatora jednojamowego | Tak |  |
| 19. | Automatyczny, wykonywany raz na dobę pomiar sygnału komorowego/przedsionkowego dla stymulatora dwujamowego | Tak |  |
| 20. | Algorytm do prewencji migotania przedsionków typu ‘’ovedrive” dla stymulatora dwujamowego | Tak |  |
| 21. | Algorytm promujący własną czynność komór dla stymulatora dwujamowego | Tak |  |
| 22. | Algorytm zabezpieczający przed nagłym spadkiem rytmu (rate drop) dla stymulatora dwujamowego | Tak |  |
| 23. | Program fizjologiczny, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | Tak |  |
| 24. | Elektrody przedsionkowe i komorowe dwubiegowe, aktywne i pasywne, proste o kształcie”J” – do wyboru | Tak- długości 46-58 cm |  |
| 25. | Introducery 7-12F | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

UWAGA: Nie spełnienie wszystkich wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć ulotki, katalogi, dokumentację techniczną urządzeń w języku polskim lub obcym z tłumaczeniem na język polski,  potwierdzające parametry techniczne, prosimy o zaznaczenie w tekście nr pozycji z powyższej tabeli w celu potwierdzenia wymaganych parametrów.

.......................................................

data i podpisy osoby upoważnionej do podpisania oferty