Łódź, 30.10.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 46/D/13

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy: przedmiot zamówienia

Zadanie 1, Pakiet 41.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w poz. 1-5 dopuści do zaoferowania dostawę mankietów wielorazowych do kardiomonitorów w rozmiarze standardowym dla dorosłych pacjentów? Tak dopuszczamy.

Pytanie 2.

Czy zamawiający w poz. 3 dopuści do zaoferowania dostawę mankietów wielorazowych łącznie z odpowiadającą ilością adapterów przyłączeniowych, umożliwiających połączenie mankietów Dostawcy z kardiomonitorami Nihon-Kohden? Nie, zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dotyczy: projekt umowy

- Ad par. 1 ust. 2.

Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zmniejszenie zamawianej ilości nie przekroczy 20% wartości umowy.

Zgodnie z zapisami umowy  i wcześniejszymi odpowiedziami.

- Ad. Par. 1 ust. 4

W przypadku przychylenia się do poprzedniej prośby Wykonawcy prosimy o dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „z zastrzeżeniem zapisów §1 ust. 2”.

Odpowiedź jw.

- Ad par. 7 ust. 1

Prosimy o dodanie zastrzeżenia:

W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Ad par. 8 ust. 2 tiret pierwsze

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: „W przypadku zmiany stawki VAT, cena brutto ulegnie proporcjonalnej zmianie, przy niezmiennej cenie netto.”.

Wykonawca, zobowiązując się do utrzymania stałości cen brutto w okresie trwania umowy, musi zabezpieczyć się przed zmianą stawek podatku VAT poprzez wkalkulowanie ryzyka zmian stawek podatkowych w cenę oferty.  Takie działanie przekłada się bezpośrednio na zwiększenie ceny oferowanych produktów, co w efekcie będzie niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ może spowodować przekroczenie kwot przeznaczonych na realizację zamówienia, a także uzyskanie wyższych cen już na początku trwania umowy przetargowej.

Zgodnie z zapisami umowy i wcześniejszymi odpowiedziami.

- Ad par. 5 ust. 3

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

3. Strony ustalają, iż w przypadku:

- zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad

- odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Ad par. 3 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”.

Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Ad par. 5 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący: „Naliczenie kary umownej następuje poprzez wystawienie noty z uzasadnieniem i terminem zapłaty.”?

Zgodnie z zapisami umowy.

- Ad par. 8 ust. 4

Prosimy o zmianę: „Zamawiający wezwie jednokrotnie Wykonawcę do usunięcia ww. uchybień przed rozwiązaniem umowy. Jeżeli Wykonawca uczyni zadość żądaniom Zamawiającego, Zamawiający odstąpi od rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.”

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pakiet nr 19, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jałową, jednorazową elektrodę czynną monopolarną z przyciskami (cięcie i koagulacja), z przewodem o długości 5m; elektroda nożowa wykonana ze stali nierdzewnej ze złączem sześciokątnym; dostarczona w jałowym i jednorazowym plastikowym futerale do umieszczenia w polu operacyjnym? Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający wymaga elektrod kompatybilnych z posiadanymi aparatami? Prosimy o podanie, jakie aparaty Zamawiający posiada. Posiadamy: Valleylab Surgi Star II, aparat firmy Emed i Erbe.

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 1 dopuści kaniule bezpieczną z filtrem hydrofobowym, teflonowa, widoczne linie w RTG, samozamykający się port boczny, system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniająca techniki założenia w rozmiarze 22 G o długości 25 mm, przepływ 35 ml/min?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 2 dopuści kaniule bezpieczną z filtrem hydrofobowym, teflonowa, widoczne linie w RTG, samozamykający się port boczny, system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniająca techniki założenia w rozmiarze 20 G o długości 32 mm, przepływ 60 ml/min?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 3 dopuści kaniule bezpieczną z filtrem hydrofobowym, teflonowa, widoczne linie w RTG, samozamykający się port boczny, system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniająca techniki założenia w rozmiarze 18 G o długości 45 mm, przepływ 90 ml/min?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 4 dopuści kaniule bezpieczną z filtrem hydrofobowym, teflonowa, widoczne linie w RTG, samozamykający się port boczny, system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniająca techniki założenia w rozmiarze 17 G o długości 45 mm, przepływ 125 ml/min?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 5 dopuści kaniule dożylną z teflonu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli paski rtg w rozmiarze 22G 0,9x25 mm?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 6 dopuści kaniule dożylną z teflonu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli paski rtg w rozmiarze 20G 1,1x32 mm?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 7 dopuści kaniule dożylną z teflonu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli paski rtg w rozmiarze 18G 1,3x45 mm?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 8 dopuści kaniule bezpieczną z filtrem hydrofobowym, teflonowa, widoczne linie w RTG, samozamykający się port boczny, system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniająca techniki założenia w rozmiarze 17 G o długości 45 mm, przepływ 125 ml/min?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 9 dopuści kaniule dożylną z teflonu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli paski rtg w rozmiarze 17G 1,5x45 mm?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 10 dopuści kaniule dożylną z teflonu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli paski rtg w rozmiarze 16G 1,7x45 mm?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 11 dopuści kaniule dożylną z teflonu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli paski rtg w rozmiarze 14G 2,1x45 mm?

Ad. pakiet 28 pozycja 1-11 - Zgodnie z zapisami specyfikacji.

PYTANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1

Czy Zamawiający w zakresie poz. 1, 2 i 3 Pakietu nr 24 wymagać będzie materiałów eksploatacyjnych, charakteryzujących się wysoką jakością, które są znane i atestowane przez producenta eksploatowanych urządzeń lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis, czyli takich, które są – w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów – w pełni kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami kontrastu:

- Medrad MARK V ProVis (nr seryjny 94727, 107205)

- Medrad Mark V ProVis ( nr seryjny 111094)

- Medrad Stellant CT (nr seryjny 30878)

i które, jako w pełni kompatybilne z w/w urządzeniami, nie spowodują usterek w ich działaniu, ani nie będą powodem ich uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia udzielonych na te aparaty gwarancji lub/i rękojmi (udzielanych standardowo po wykonanych interwencjach serwisowo-naprawczych i okresowych przeglądach technicznych)? Tak.

Uzasadnienie:

Zwracamy uwagę na fakt, iż w ramach pakietu 24 Zamawiający będzie nabywał sprzęt jednorazowego użytku, w tym m.in. jednorazowe wkłady do kontrastu, do automatycznego wstrzykiwacza Medrad Mark V ProVis (nr seryjny 111094), który został zainstalowany w Państwa placówce w dniu 26.07.2012 r. i objęty 24–miesięczną gwarancją serwisową, do dnia 26.07.2014 r.

Potwierdzamy, iż wyłącznie eksploatacja w/w wstrzykiwacza kontrastu z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych, które są znane i atestowane przez producenta przedmiotowego wstrzykiwacza kontrastu lub/i jego autoryzowaną organizację serwisową, eliminować będzie ryzyko cofnięcia gwarancji udzielonych na ten aparat. O tym fakcie jest mowa w załączonym w  kopii Protokole Instalacji urządzenia, z dnia 26.07.2012 r. Przypominamy tym samym, że w przypadku podjęcia eksploatacji wstrzykiwacza kontrastu Medrad Mark V ProVis (nr seryjny 111094), z zastosowaniem sprzętu generycznego, nieatestowanego przez producenta wstrzykiwacza lub jego autoryzowany serwis, gwarancja, jaka objęto to urządzenie w dniu instalacji zostanie cofnięta

Informujemy również, iż zgodnie z opinią producenta w/w wstrzykiwacza kontrastu (Dział ds. Zapewnienia Jakości i Kwestii Regulacyjnych), w przypadku eksploatacji urządzeń Medrad objętych gwarancją, z wykorzystaniem nieznanych producentowi urządzenia zamienników sprzętu oryginalnego, Użytkownikowi posiadającemu takie urządzenie można odmówić powyższej gwarancji. Ponadto, w przypadku awarii wstrzykiwacza (wezwanie awaryjne) może dojść do sytuacji, w której jego Użytkownik będzie zmuszony pokryć wyższe koszty naprawy, jeśli przyczyna awarii jest związana z jednorazówkami, które nie są znane i atestowane przez producenta przedmiotowego wstrzykiwacza kontrastu lub/i jego autoryzowaną organizację serwisową.

W przypadku eksploatacji aparatów Medrad z wykorzystaniem nieznanych producentowi urządzenia, ani jego lokalnemu serwisowi, zamienników sprzętu oryginalnego, odpowiedzialność za wydanie Certyfikatu Zgodności wskazującego, że wkłady zamienne są w pełni kompatybilne ze wstrzykiwaczami Medrad/Bayer, leży po stronie dostawcy takich wkładów generycznych. Jest to zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej – MDD 93/42/WEE/Artykuł 12.

Stanowisko takie uzasadnione jest faktem, iż ani firma Medrad, ani jej lokalny przedstawiciel/serwis w Polsce, nie przeprowadziły stosownych testów walidacyjnych, których przedmiotem byłyby wszystkie dostępne na rynku w Polsce, generyczne (zamienne) materiały eksploatacyjne – potencjalnie i zgodnie z relacją ich dostawców – kompatybilne ze wstrzykiwaczami kontrastu Medrad. W praktyce oznacza to, że w odniesieniu do produktów jednorazowego użytku do wstrzykiwaczy kontrastu MEDRAD, które są nieznane producentowi takich urządzeń, ani jego przedstawicielowi/serwisowi, nie wypracowano dotąd wspólnej oceny i weryfikacji powyżej omawianej jakości sprzętu generycznego, ani jego potwierdzonej kompatybilności z urządzeniami MEDRAD.

Przypominamy także, że w ramach przeglądów okresowych wszystkich eksploatowanych przez Zamawiającego urządzeń MEDRAD prowadzona jest zawsze  kalibracja potencjometrów pozycji tłoka, limitu ciśnienia, prędkości przepływu i tym podobne działania. Kalibracja systemów MEDRAD prowadzona jest zawsze i bez wyjątku na wkładach jednorazowego użytku, których parametry fizyko-chemiczne znane są serwisowi firmy MEDRAD.

Eksploatacja w/w wstrzykiwaczy kontrastu, z wykorzystaniem materiałów, które są znane i atestowane przez producenta przedmiotowych wstrzykiwaczy kontrastu lub/i jego przedstawiciela/autoryzowaną organizację serwisową, eliminować będzie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w ramach zaprogramowanych sekwencji i protokołów podawania kontrastu w prowadzonych procedurach medycznych (ryzyko takie powstaje w przypadku zastosowania nieznanych producentowi/autoryzowanemu serwisowi materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwaczy kontrastu określonych w pytaniu powyżej).

Zwracamy uwagę, że wystąpienie nieprawidłowości w prawidłowym działaniu wstrzykiwacza kontrastu (np. w ramach wystąpienia różnicy pomiędzy zaprogramowaną sekwencja
 i protokołem podania kontrastu, a wartością tych elementów faktycznie stwierdzonych 
w trakcie prowadzonego badania) może być bezpośrednim powodem zaistnienia 
w konsekwencji tego zjawiska incydentu medycznego.

Pytanie 2

Czy w przypadku, jeśli potencjalni Wykonawcy nie będą dysponowali oświadczeniem producenta urządzenia lub/i jego autoryzowanego przedstawiciela/serwisu o pełnej kompatybilności oferowanych produktów z przedmiotowym wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Mark V ProVis Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców oferujących zamienniki materiałów oryginalnych (tj. produkowanych przez firmę Medrad), złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy:

- o przejęciu przez niego pełnej odpowiedzialności, za jakość oferowanego sprzętu jednorazowego użytku i jego kompatybilność z eksploatowanymi urządzeniami firmy MEDRAD, w tym szczególnie oświadczenia takiego Wykonawcy

- o przejęciu odpowiedzialności za powstanie usterek w jego działaniu, uszkodzeń, utraty gwarancji lub uprawnień z rękojmi i zobowiązaniu się do poniesienia konsekwencji wszelkich szkód powstałych na skutek zastosowania produktu zamiennego (nieoryginalnego), a w szczególności:

- wszelkich kosztów związanych z udokumentowaniem przyczyny uszkodzenia powstałego w wyniku zastosowania

zaoferowanego asortymentu;

- wszelkich kosztów wynikających z uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia posiadanego urządzenia powstałego przez zastosowanie zaoferowanego asortymentu;

- kosztów wynikających z wszelkich roszczeń pacjentów, których uszczerbek na zdrowiu lub życiu był spowodowany

zastosowaniem zaoferowanego asortymentu.

Uzasadnienie:

Twierdząca odpowiedź na powyższe pytanie zagwarantuje Zamawiającemu formalne przejęcie przez oferenta artykułów zamiennych, pełnej odpowiedzialności za wyroby medyczne nie posiadające potwierdzonej przez producenta urządzenia lub/i jego autoryzowanego przedstawiciela/serwisu kompatybilności z eksploatowanym wstrzykiwaczem kontrastu, jak również stanowić będzie o finansowym zabezpieczeniu się przez Zamawiającego, na wypadek zaistnienia sytuacji niebezpiecznej dla życia i zdrowia pacjenta lub personelu medycznego, w wyniku eksploatacji urządzenia z zastosowaniem oferowanego sprzętu jednorazowego użytku.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pytanie 3

W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 2 (poz. 1, Pakiet nr 24)

prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający pisząc:

Wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark V proVis

ma  na myśli:

Wkłady o pojemności 150 ml + łącznik rurkowy (złącze szybkiego napełniania) do strzykawki automatycznej Medrad Mark V ProVis, 1 op. = 50 szt.?

Tak.

Pytanie 4

W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 2 (poz. 2, Pakiet nr 7), prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający pisząc:

Zestaw do systemu Medrad Stellant CT, wkład jednorazowy o poj 200 ml (2 szt.) złącze szybkiego napełniania  oraz złącze niskiego ciśnienia  z trójnikiem, op po 20

ma na myśli:

Zestaw do systemu Medrad Stellant CT: wkład jednorazowy o poj. 200 ml (2 szt.), złącze szybkiego napełniania (2 szt.), złącze niskociśnieniowe o długości 150 cm z trójnikiem wyposażonym w zaworek antyzwrotnym, ostrze typu „Spike”, 1 op. = 20 zestawów?

Tak.

Pytanie 5

W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 2 (poz. 3, Pakiet nr 24) , prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający pisząc:

Złączka niskiego ciśnienia dł. 150 cm. z trójnikiem do systemu Medrad Stellant CT, op. po 50

ma  na myśli:

Złączkę niskiego ciśnienia o długości 150 cm, z jedną zastawką antyzwrotną, z trójnikiem Y (długość ramion 10 cm i 25 cm), o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI; 1op. = 50 szt.?

Tak.

Dokładnie takie, jak opisane w pytaniach 3-5, zestawy wkładów i złącza wykorzystywane są przez Zamawiającego podczas eksploatacji wstrzykiwaczy Medrad Mark V ProVis i Medrad Stellant CT w Państwa placówce.

POSTULAT DOTYCZACY SIWZ

Wnosimy o rozszerzenie treści Załącznika nr  7 do SIWZ

poprzez zażądanie od wykonawców obligatoryjnego złożenia wraz z oświadczeniem dokumentów do niniejszego przedmiotowego oświadczenia, takich dokumentów jak Certyfikat CE, Deklaracja zgodności CE oraz Powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i produktów Biobójczych, w ramach składanej oferty.

UZASADNIENIE:

Od pewnego czasu, na rynku wyrobów medycznych, zaobserwować można niepokojące zjawisko bezceremonialnego składania przez niektórych Wykonawców oświadczeń, o posiadaniu przez nich dokumentów dopuszczających konkretny wyrób medyczny do obrotu na terenie Polski. Po analizie tych dokumentów okazuje się, że są one obarczone wadami merytoryczno – prawnymi.

Z takich dokumentów, często nie wynika w sposób jednoznaczny, iż konkretnie oferowany wyrób medyczny, o konkretnym numerze katalogowym, spełnia wymagania zasadnicze określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie.

W dokumentach, o których tu mowa (np. w Deklaracji Zgodności), brak jest niejednokrotnie jednoznaczności numeru katalogowego oferowanego konkretnie wyrobu (np. katalog wytwórcy), z numerem katalogowym, jaki widnieje na wspominanych tutaj dokumentach formalnych, co w sposób oczywisty dyskwalifikuje oferowany produkt i składana ofertę jego dostawy.

W sytuacji braku wglądu w treść dokumentu formalnego (np. w Deklaracje Zgodności),  Zamawiający nie bedzie w stanie dokonać stosownej oceny i weryfikacji wymaganej prawem unijnym jednoznaczności numerów katalogowych produktów, jakie widnieją w składanej ofercie przetargowej, z numerami katalogowymi, jakie widnieją w załączonych do oferty dokumentach formalnych.

Znane są również przypadki dokonywania przez niektórych Wykonawców nieuprawnionych adnotacji/przeróbek prospektów wytwórcy produktów (działanie wprost zakazane w § 8 ust. 2 oraz ust. 1, pkt. 3. Ustawy o wyrobach medycznych), które mają na celu „dostosowanie” kryteriów oferowanych produktów do wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.

Celem postawienia wymogu, o który wnioskujemy, byłoby uzyskanie przez Zamawiającego (jak również innych oferentów mających prawo wglądu do ofert firm konkurencyjnych, po ich komisyjnym otwarciu) jednoznacznego i bezsprzecznego potwierdzenia, że oferowane wyroby medyczne, o wskazanych w ofercie, konkretnych numerach katalogowych, mają swoje odniesienie w dokumentach formalnych (jak np. Deklaracja Zgodności), co w rezultacie prowadzić bedzie do pewności Zamawiającego, że potencjalnie nabywane wyroby medyczne spełniają wymogi Ustawy o wyrobach medycznych i Rozporządzeniach Ministra Zdrowia (a tylko taki asortyment zagwarantuje bezpieczeństwo Pacjenta)

Zgodnie z zapisami specyfikacji Zamawiający na każdym etapie oceny ofert może zażądać powyższych dokumentów.

Część 1

Pakiet 1 pozycja  18

Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie jaka ma być maksymalna objętość wypełnienia 0,22 czy 0,23ml Dopuszczamy 0,22 oraz 0,23 ml.

Pakiet 3 pozycja 18

- Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu zapobiegał cofaniu się moczu z drenu do cewnika? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 5 pozycja 8

- Prosimy o dopuszczenie cewnika z atraumatycznym zaoblonym końcem, z balonem 10 ml, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Pakiet 16 pozycja 3

- Prosimy o dopuszczenie cewnika moczowodowego wykonanego z poliamidu  - pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy tylko w odniesieniu do cewnika typu Tiemann.

Pakiet 16 pozycja 14

- Prosimy o odpuszczenie zestaw  w rozmiarze 12 i 15 spełniający pozostałe parametry SIWZ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 17

- Prosimy o dopuszczenie zestawu z cewnikiem w rozmiarze 15? Dopuszczamy rozmiar 15 zamiast 16.

Pakiet 28 pozycja 10

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 16G 1,8X45mm, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ Tak dopuszczamy 1,7-1,8 x 45-50 mm.

Pakiet 50

- Prosimy o dopuszczenie zaoferowania szczoteczki wykonanej z polietylenu.

- Prosimy o doprecyzowanie, czy należy zaoferować szczoteczki o standardowym rozmiarze t.j.  8x5x4 cm?

- Czy należy zaoferować pakowane po 30szt w karto służący jako dozownik?

- Czy szczoteczka powinna mieć zróżnicowane włosie? Ad. 1-4 dopuszczamy , nie wymagamy.

Część 2

Pakiet 2 Pozycja  4-6

- Prosimy o dopuszczenie rurki intubacyjnej z co najmniej trzema oznaczeniami rozmiaru rurki. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pozycja  15

- Prosimy o dopuszczenie rurki tracheotomijne z PVC w kształcie walca. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 5 pozycja 2

- Prosimy zamawiającego o wyłączenie pozycji 2 do osobnego pakietu a w  przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o możliwość zaoferowania oddzielnie pakowanego sterylnego filtra oraz sterylnej przestrzeni martwe. Odpowiedź jw.

Pakiet 5 pozycja 4

  - Prosimy zamawiającego o wyłączenie pozycji 4 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców a Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 5 pozycja 6

1.Prosimy zamawiającego o wyłączenie pozycji 6 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców a Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 6

- Czy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca ma posiadać wskaźnik napełnienia balonu, który ułatwia określenie momentu maksymalnego napełnienia balonu oraz zapobiega jego przepełnieniu i tym tym samym traumatyzacji okolic bańki odbytnicy? Tak dopuszczamy.

- Czy w celu łatwej atraumatycznej aplikacji zestawu – zestaw ma być wyposażony w kieszonkę na palec widoący? Tak dopuszczamy.

Pakiet 7

- Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności , zwracamy się z prośbą o podania zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz dopuszczenie możliwości wyceny do czterech miejsc po przecinku (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 10 ml wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet 17poz.5

- Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie zestawu 3 rur z kolankiem bez portu, pozostałe parametry jak w siwz. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu jednorurowego dwuświatłowego, z łącznikiem kolankowym z portem, z dodatkową rurą i workiem oddechowym. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 17poz.6

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu rur z łącznikiem bez portu, pozostałe parametry jak w siwz  Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie zestawu jednorurowego, dwuświatłowego, pozostałe parametry jak w siwz  Zgodnie z SIWZ.

Pytania do SIWZ i warunków umowy :

- Prosimy o wyjaśnienie czy w związku ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców do przedstawienia próbek   zaoferowanego asortymentu w celu weryfikacji jego zgodność z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- W § 1 ust. 4, Zamawiający odmawia (nie gwarantuje) Wykonawcy prawa do realizacji przedmiotu zamówienia, nie tylko w pełnym zakresie, ale i w ogóle w jakiejkolwiek nawet najmniejszej części, prosimy o podanie podstawy prawnej umożliwiającej Zamawiającemu przeniesienia w ramach udzielanego zamówienia publicznego w całości ryzyka gospodarczego na Wykonawcę i jednocześnie zwalniającej Zamawiającego z jednoznacznej deklaracji (określenia) ilości przedmiotu zamówienia stanowiącej przedmiot zakupu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z dyspozycja z art. 29 ust 1 ustawy PZP.

UZASADNIENIE:

Należy zauważyć, że wykonawcy chcąc należycie wywiązać się z podjętych umowa zobowiązań wobec Zamawiającego i jednocześnie nie narazić się na kary umowne, odszkodowanie i wykluczenie z przyszłych procedur przetargowych za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, muszą podjąć wszelkie niezbędne i kosztochłonne kroki w celu zgromadzenia niezbędnych, określonych zapisami SIWZ ilości przedmiotu dostaw. Całkowite, jednostronne zwolnienie się Zamawiającego z  obowiązku nabycia przedmiotu umowy w oparciu o ogólne i subiektywne przesłanki, nie odnoszące się do dyspozycji z art. 145 ustawy PZP, nie tylko może ale i naraża wykonawcę który dołożył należytej staranności w zorganizowaniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (także w kwestii zagwarantowania ustalonych umową ilości) na niczym nieuzasadnione straty.

Zarówno w zgodnej opinii doktryny jak i ugruntowanej linii orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), niejasności i niedookreślenia w zapisach  SIWZ nie mogą obciążać wykonawcy, gdyż to na zamawiającym spoczywa obowiązek jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, także w zakresie zamawianych ilości.

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy, albo o wykreślenie ww. zapisu z wzoru umowy (dotyczy § 2 ust. 2) albo zastąpienia dotychczasowej treści nową w brzmieniu: (…) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości przedmiotu umowy niż w niej skazane, a Wykonawca wyraża na to zgodę, jednak z tym zastrzeżeniem że redukcja ta nie może przekroczyć 20%. (…) albo też dopuszczenie możliwości jednostronnego odstąpienia od realizacji umowy przez wykonawcę gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie będzie on mógł zagwarantować ciągłości dostaw w zakresie „szacunkowych” jedynie ilości przedmiotu zamówienia wskazanych przez samego Zamawiającego w treści SIWZ i wzoru umowy.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie. Zamawiający oszacował (podał ilości)

z należyta starannością na podstawie zużycia sprzętu przez Szpital.

- W § 5 ust. 3, - myślnik nr 3 , Zamawiający określając zarówno wysokość ewentualnych kar umownych, robi to w sposób wysoce arbitralny umożliwiający mu „karanie” wykonawcy nawet w sytuacji gdy ten w sposób przez siebie niezawiniony lub wręcz z przyczyn zależnych od Zamawiającego nie wykonuje swoich zobowiązań umownych w sposób „literalny”. Np. odmawia realizacji lub opóźnia, dostawy w sytuacji gdy Zamawiający zwleka z płatnościami za wcześniej dostarczony towar lub gdy z przyczyn losowych typu wypadek, pożar czy też ekstremalne warunki atmosferyczne, nie można „prawidłowo” zrealizować danej dostawy.

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o zastąpienie dotychczasowej treści ww. zapisów wzoru umowy nową w brzmieniu:

(…) odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Należy uwzględnić wszelkie zmiany w złożonych ofertach.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA