Łódź, 04.12.2013 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie III etapu prac budowlanych na Oddziale Ortopedii, Kardiologii Interwencyjnej, Okulistyki, klatce schodowej AB na niskim parterze, 3 i 4 piętrze oraz modernizacji niskiego parteru budynku A łącznie z pracami instalacyjnymi nr 57/R/13.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

2.7 Jednostki zasilające

2.7.1. Panel ścienny VE-L dla 1 łóżka normalnej opieki medycznej - 5 szt.

2.7.2. Panel ścienny VE-L dla 2 łóżek normalnej opieki medycznej - 4 szt.

2.7.3. Panel ścienny VE-L dla 3 łóżek normalnej opieki medycznej - 3 szt.

- Czy Zamawiający dopuści ścienny panel medyczny wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo twardym lakierem odpornym na szkodliwe działanie środków dezynfekcyjnych w kolorze RAL 9003? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Czy Zamawiający dopuści ścienny panel medyczny, w którym instalacja przyłączy gazowych i elektrycznych doprowadzona jest bezpośrednio ze ściany do tylnej ściany, po prawej lub lewej stronie? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści ścienny panel medyczny, wyposażony w lampę halogenową na wysięgniku, zamontowaną do szyny, zastępującą przesuwną oprawę oświetlenia do czytania? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- Czy Zamawiający dopuści ścienny panel medyczny, w którym oświetlenie ogólne oraz do czytania standardowo włączane jest za pomocą manipulatora, a nocne poprzez osobny włącznik w panelu lub na ścianie? Istnieje możliwość zmiany sposobu włączania poszczególnego oświetlenia. Odpowiedź jak wyżej.

- Czy Zamawiający dopuści ścienny panel medyczny, w którym moc oświetlenia pośredniego wynosi 1x36W, a oświetlenia do czytana 1x18W? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze pod względem ekonomicznym oraz jest wystarczające do oświetlenia stanowiska.

Nie dopuszczamy.

2.7.4. Sufitowa kolumna chirurgiczna

- Czy Zamawiający dopuści sufitową kolumnę chirurgiczną z obrotowymi ramionami jednostki o długości 800 mm + 1000 mm? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści sufitową kolumnę chirurgiczną o maksymalnym obciążeniu 150kg? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego.

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

- Czy Zamawiający dopuści sufitową kolumnę chirurgiczną wyposażoną w 3 przestawne w pionie półki pod urządzenia o powierzchni odkładczej 460 mm x 430 mm oraz szufladę pod jedną z półek o wymiarach 460 mm x 430 mm? Każda półka wyposażona jest w dwie szyny boczne. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2.7.5. Lampa operacyjna

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której promień obrotu pojedynczej lampy wynosi 2310mm oraz wysokość przesunięcia w pionie 1085mm? Proponowane parametry są korzystniejsze od wymaganych. Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której maksymalne natężenie światła wynosi 145. 000 lux? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego oraz nie będzie miał wpływu na funkcjonalność lampy. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której maksymalne natężenie światła wynosi 135. 000 lux? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego oraz nie będzie miał wpływu na funkcjonalność lampy. Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której współczynnik oddawania barw Ra wynosi 94%? Proponowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego. 
Tak zgodnie z opisem ma być min 93%.

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o średnicy korpusu 65cm? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego. Nie wyrażamy zgody.

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o średnicy korpusu 58cm? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego. Odpowiedź j.w.

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której średnica pola operacyjnego regulowana jest w zakresie 170 mm – 280 mm? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego. Nie dopuszczamy, średnica pola światła przy max natężeniu oświetlenia min 15 cm.

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której średnica pola operacyjnego regulowana jest w zakresie 160 mm – 270 mm? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego. Odpowiedź jak wyżej.

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której przedział roboczy, w którym lampa może pracować bez ogniskowania wynosi 122 cm lub 121cm? Proponowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego. Tak dopuszczamy, średnica pola światła przy max natężeniu oświetlenia min 15 cm.

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której temperatura barwowa wynosi 4500K? Proponowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego.

Tak. min 4200°K

Oddział Kardiologii Interwencyjnej (budynek B, kondygnacja 2)

2.6 Jednostki Zasilające

2.6.1. Panel ścienny VE-L dla 1 łóżka normalnej opieki medycznej – 7szt

- Czy Zamawiający dopuści ścienny panel medyczny wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo twardym lakierem odpornym na szkodliwe działanie środków dezynfekcyjnych w kolorze RAL 9003? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- Czy Zamawiający dopuści ścienny panel medyczny, w którym instalacja przyłączy gazowych i elektrycznych doprowadzona jest bezpośrednio ze ściany do tylnej ściany, po prawej lub lewej stronie? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści ścienny panel medyczny, wyposażony w lampę halogenową na wysięgniku, zamontowaną do szyny, zastępującą przesuwną oprawę oświetlenia do czytania? Nie.

- Czy Zamawiający dopuści ścienny panel medyczny, w którym oświetlenie ogólne oraz do czytania standardowo włączane jest za pomocą manipulatora, a nocne poprzez osobny włącznik w panelu lub na ścianie? Istnieje możliwość zmiany sposobu włączania poszczególnego oświetlenia. Nie wyrażamy zgody na powyższe.

- Czy Zamawiający dopuści ścienny panel medyczny, w którym moc oświetlenia pośredniego wynosi 1x36W, a oświetlenia do czytana 1x18W? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze pod względem ekonomicznym oraz jest wystarczające do oświetlenia stanowiska. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2.6.4. Panel ścienny CONCAVE 200/1 dla 1 łóżka wzmożonej opieki medycznej - 1 szt.

2.6.5. Panel ścienny CONCAVE 200/2 dla 2 łóżek wzmożonej opieki medycznej - 3 szt.

- Czy Zamawiający dopuści ścienny panel medyczny wyposażony w 1 półkę pod urządzenia mocowana do górnej szyny nośnej o powierzchni odkładczej 300x200mm?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Oddział Okulistyki (budynek B, kondygnacja 2)

2.5.1. Panel ścienny VE-L dla 1 łóżka normalnej opieki medycznej - 3 szt.

2.5.2. Panel ścienny VE-L dla 2 łóżek normalnej opieki medycznej - 3 szt.

- Czy Zamawiający dopuści ścienny panel medyczny wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo twardym lakierem odpornym na szkodliwe działanie środków dezynfekcyjnych w kolorze RAL 9003? Nie dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści ścienny panel medyczny, w którym instalacja przyłączy gazowych i elektrycznych doprowadzona jest bezpośrednio ze ściany do tylnej ściany, po prawej lub lewej stronie? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści ścienny panel medyczny, wyposażony w lampę halogenową na wysięgniku, zamontowaną do szyny, zastępującą przesuwną oprawę oświetlenia do czytania? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Czy Zamawiający dopuści ścienny panel medyczny, w którym oświetlenie ogólne oraz do czytania standardowo włączane jest za pomocą manipulatora, a nocne poprzez osobny włącznik w panelu lub na ścianie? Istnieje możliwość zmiany sposobu włączania poszczególnego oświetlenia. Zgodnie ze specyfikacją.

- Czy Zamawiający dopuści ścienny panel medyczny, w którym moc oświetlenia pośredniego wynosi 1x36W, a oświetlenia do czytana 1x18W? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze pod względem ekonomicznym oraz jest wystarczające do oświetlenia stanowiska. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA