Załącznik nr 4

Pakiet nr 6

Przedmiot zamówienia:  Sterylizator parowy wraz z niezbędnym osprzętem - 1szt.

| LP | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMOGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylizator parowy wraz niezbędnym osprzętem do montażu oraz uzdatniania wody | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2012 | Podać |  |
| 5 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 6 | Model nieprzelotowy, 2 drzwiowy, część górna – użytkowa do wsadu, część dolna – serwisowa. | TAK |  |
| 7 | Pojemność komory min. 2 jednostki wsadu 300 x 300 x 600 mm (2 standardowe kontenery) zgodna z PN-EN 285 | TAK, podać |  |
| 8 | wymiary zewnętrzne sterylizatora około: 1700 x 700 x 1020 mm (wys. x szer. x głęb.) | TAK, podać |  |
| 9 | wymiary wewnętrzne komory około: 670 x 350 x 700 mm (wys. x szer. x głęb.) | TAK, podać |  |
| 10 | Komora sterylizatora, płaszcz komory, drzwi oraz obudowa wykonane z wysokiej jakości stali kwasoodpornej. | TAK |  |
| 11 | Automatyczne blokowanie drzwi | TAK |  |
| 12 | Zasilanie z własnej wbudowanej wytwornicy pary. | TAK |  |
| 13 | 5 standardowych programów sterylizacyjnych i 3 programy testowe (z możliwością modyfikacji programów) | TAK, podać |  |
| 14 | Wbudowany ekran dotykowy o przekątnej około 8’’ | TAK, podać |  |
| 15 | Wbudowana drukarka parametrów procesu | TAK |  |
| 16 | System magazynowania i dozowania wody zdemineralizowanej do wytwornicy pary | TAK |  |
| 17 | System załadowczy umożliwiający sterylizację na dwóch poziomach o regulowanej wysokości | TAK |  |
| 18 | Interfejs podłączenia do komputera zewnętrznego klasy PC | TAK |  |
| 19 | Automatyczna archiwizacja elektroniczna na komputerze zewnętrznym klasy PC – komputer wraz z oprogramowaniem należy dostarczyć wraz ze sterylizatorem | TAK |  |
| 20 | Montaż, kompleksowa instalacja, wszelkie podłączenia po stronie Dostawcy | TAK |  |
| 21 | Nie dopuszcza się stosowania nadtlenku etylenu. | TAK |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
| 1 | Kosze do sterylizacji 2 szt., półki, tace sterylizacyjne 2 szt. oraz kontenery/pojemniki 2 szt. - w zestawie | TAK, podać |  |

UWAGA!

Pomieszczenie przeznaczone do zainstalowania kompletnego urządzenia ma wymiary: 167 x 260 cm.

W pomieszczeniu będą następujące instalacje:  instalacja elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna – woda nie uzdatniana, z sieci wodociągowej. Miejsce przyłączy do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Na dostawcy ciąży obowiązek prawidłowego podłączenia i uruchomienia kompletnego sprzętu.

Zamawiający wymaga kompleksowej instalacji urządzenia wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem do uruchomienia sterylizatora. Istnieje możliwość wizji lokalnej pomieszczenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

................................................				...............................................

(miejsce i data wystawienia)				           (podpis i pieczątka)