Załącznik nr 4

Pakiet nr 5

Przedmiot zamówienia: Kardiomonitor - 1 szt.

| Lp | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | WYMOGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Kardiomonitor | Podać /model typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji min 2012 | TAK |  |
| 5. | Certyfikat CE |  |  |
| 6. | Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia | TAK |  |
| 7. | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o rozmiarze min. 10” | TAK |  |
| 8. | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz oraz wbudowane zasilanie akumulatorowe na min. 3 godz. pracy monitora | TAK |  |
| 9. | Jednoczesna prezentacja min. 5 krzywych na ekranie | TAK |  |
| 10. | Waga monitora razem z akumulatorami max. 5 kg | TAK |  |
| 11. | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów | TAK |  |
| 12. | Komunikacja z użytkownikiem (informacje, komunikaty wyświetlane na ekranie ) w języku polskim | TAK |  |
| 13. | Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo umiejscowić czujniki pomiarowe na pacjenta. | TAK |  |
| 14. | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 120 godzin | TAK |  |
| 15. | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania | TAK |  |
| 16. | EKG x 1 Monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego Zakres częstości akcji serca: min. 15-300 ud/min. Detekcja stymulatora serca Analiza arytmii , rozpoznawanie min. 20 rodzajów klas Analiza odcinka ST w min. 2 odprowadzeniach | TAK |  |
| 17. | Respiracja metodą impedancyjną x 1 Częstości oddechu w zakresie min. 0-150 /min Alarm bezdechu w zakresie min. 10-40 s | TAK |  |
| 18. | Pulsoksymetria x 1 Prezentacja krzywej pletyzmograficznej Wartość saturacji w zakresie min. 0-100% Tętno obwodowe w zakresie min. 30-3000 ud/min. | TAK |  |
| 19. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienie x 1 Zakres min. 20-270 mmHg Pomiar automatyczny min. 0-2 godz.. Pomiaru ciągły oraz na żądanie Ciśnienie skurczowe, średnie, rozkurczowe | TAK |  |
| 20. | Możliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |
| 21. | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii | TAK |  |
| 22. | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą opartą na analizie ciśnienia krwi bez udziału serwisu | TAK |  |
| 23. | Wymagane wyposażenie minimalne dla każdego oferowanego monitora: - Kabel EKG 3 odprowadzeniowy - Czujnik SpO2 palcowy i kabel łączący z monitorem - Mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych - czujnik do pomiaru temperatury wewnętrznej | TAK |  |

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				           (podpis i pieczątka)