ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Aparat RTG z ramieniem C

Wykonawca:	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2015

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź wykonawcy | Ocena parametru technicznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RAMIĘ C Przewoźne |  |  |  |
| 1.1 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki z wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | ≥68 cm |  | Parametr wymagany |
| 1.2 | Odległość SID | ≥105 cm |  | Wartość graniczna 0 pkt, parametr większy niż wartość graniczna 5 pkt |
| 1.3 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C | ≥22 cm |  | Wartość graniczna 0 pkt, parametr większy niż wartość graniczna 10 pkt |
| 1.4 | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥42 cm |  | Parametr wymagany |
| 1.5 | Zamortyzowany ruch ramienia C w pionie | Tak |  | Parametr wymagany |
| 1.6 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | ≥163° |  | Wartość graniczna 0 pkt, parametr większy niż wartość graniczna 10 pkt |
| 1.7 | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) | ≥ ±222° |  | Wartość graniczna 0 pkt, parametr większy niż wartość graniczna 10 pkt |
| 1.8 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | ≥ ±10° |  | Parametr wymagany |
| 1.9 | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) | ≥82 cm |  | Wartość graniczna 0 pkt, parametr większy niż wartość graniczna 5 pkt |
| 1.10 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  | Parametr wymagany |
| 1.11 | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  | Parametr wymagany |
| 1.12 | Blokada kół z hamulcem działającym w każdym położeniu kół | Tak |  | Parametr wymagany |
| 1.13 | Ręczny włącznik promieniowania | Tak |  | Parametr wymagany |
| 1.14 | Pedał do włączania promieniowania | Tak |  | Parametr wymagany |
| 1.15 | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak |  | Parametr wymagany |
| 1.16 | Szerokość wózka z ramieniem C | ≤ 80cm |  | Parametr wymagany |
| 1.17 | Hamulce wszystkich ruchów | Tak |  | Parametr wymagany |
| 1.18 | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  | Parametr wymagany |
| 1.19 | Pozycjoner laserowy zintegrowany z detektorem cyfrowym | Tak |  | Parametr wymagany |
| 1.20 | Pulpit sterowania funkcjami aparatu zamieszczony na wózku z ramieniem C z możliwością zmiany pochylenia i obracania na obie strony wózka ramienia C, z jednego pulpitu sterowanie wszystkimi dostępnymi funkcjami aparatu oraz podgląd obrazu żywego | Tak |  | Parametr wymagany |
| 1.21 | Podgląd obrazu żywego na pulpicie sterownia dla technika | Tak |  | Parametr wymagany |
| 1.22 | Wszystkie wyżej wymienione zakresy ruchów powinny być dostępne dla wszystkich skrajnych położeniach w dowolnej kombinacji ruchów co ma potwierdzić wyważenie ramienia C | Tak |  | Parametr wymagany |
| 2. | GENERATOR |  |  |  |
| 2.1 | Generator impulsowy wysokiej częstotliwości | ≥25 imp./sek. |  | Parametr wymagany |
| 2.2 | Moc generatora RTG zgodnie z normą IEC 60601-2-7 dla 100kV | ≥20kW |  | Parametr wymagany |
| 2.4 | Skopia pulsacyjna | ≥25 imp./sek. |  | Parametr wymagany |
| 2.5 | Regulacja szerokości impulsu | Min. 4 msek. – 45 msek |  | Parametr wymagany |
| 2.6 | Radiographia cyfrowa | Tak |  | Parametr wymagany |
| 2.7 | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii | ≥120kV/120kV |  | Parametr wymagany |
| 2.8 | Zakres prądu dla trybów fluoroskopii | ≥2 do 200mA z skokiem co 1kV |  | Parametr wymagany |
| 2.9 | Maksymalny prąd dla radiografii | ≥200mA |  | Parametr wymagany |
| 2.10 | Automatyczny dobór poziomu dawki | Tak |  | Parametr wymagany |
| 2.11 | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii i fluoroskopii wysokokontrastowej | ≥50% |  | Parametr wymagany |
| 2.12 | Zasilanie 220-240V +/-10%, 50Hz | Tak |  | Parametr wymagany |
| 3. | LAMPA I KOLIMATORY |  |  |  |
| 3.1 | Lampa z wirującą anodą | Tak |  | Parametr wymagany |
| 3.2 | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak |  | Parametr wymagany |
| 3.3 | Wielkość ogniska małego | ≤ 0.3 |  | Parametr wymagany |
| 3.4 | Wielkość ogniska dużego | ≤ 0.6 |  | Parametr wymagany |
| 3.5 | Filtracja wewnętrzna | ≥4.0mmAl |  | Wartość graniczna 0 pkt, parametr większy niż wartość graniczna 10 pkt |
| 3.6 | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  | Parametr wymagany |
| 3.7 | Kolimator kwadratowy | Tak |  | Parametr wymagany |
| 3.8 | Asymetryczna nieprzepuszczalna przesłona szczelinowa | Tak |  | Parametr wymagany |
| 3.9 | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  | Parametr wymagany |
| 3.10 | Pojemność cieplna anody | ≥300kHU |  | Parametr wymagany |
| 3.11 | Pojemność cieplna kołpaka, | ≥7000kHU |  | Wartość graniczna 0 pkt, parametr większy niż wartość graniczna 50 pkt |
| 3.12 | Prędkość chłodzenia kołpaka | ≥40kHU/min |  | Wartość graniczna 0 pkt, parametr większy niż wartość graniczna 10 pkt |
| 3.13 | Szybkość chłodzenia anody | ≥85kHU/min |  | Wartość graniczna 0 pkt, parametr większy niż wartość graniczna 10 pkt |
| 3.14 | Dodatkowy układ chłodzenia kołpaka cieczą | Tak, opisać |  | Parametr wymagany |
| 4. | PŁASKI CYFROWY DETEKTOR OBRAZU |  |  |  |
| 4.1 | Wymiary detektora cyfrowego (kwadrat) | ≥30cm x 30cm |  | Parametr wymagany |
| 4.2 | Wielkość piksela | ≤194µm |  | Parametr wymagany |
| 4.3 | Rozmiar pola obrazowania | ≥29,7cm x 29,7cm |  | Parametr wymagany |
| 4.4 | Ilość pól obrazowania | ≥3 |  | Parametr wymagany |
| 4.5 | Wielkość pól obrazowania | ≥29,7cm/19cm/14cm |  | Parametr wymagany |
| 4.6 | Matryca detektora | ≥1500x1500 pikseli |  | Parametr wymagany |
| 4.7 | Zakres dynamiki detektora | ≥82dB |  | Parametr wymagany |
| 4.8 | Przekątna powierzchni czynnej detektora nie mniej niż 40cm | Tak, podać |  | Parametr wymagany |
| 4.9 | Uchwyt na wzmacniaczy obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia. | Tak |  | Parametr wymagany |
| 5.0 | Detektor w kształcie kwadratu z równą ilością pikseli na każdym boku | Tak |  | Parametr wymagany |
| 5. | SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |  |  |
| 5.1 | Ilość obrazów w pamięci dla pełnej matrycy | ≥60000 |  | Parametr wymagany |
| 5.2 | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  | Parametr wymagany |
| 5.3 | Funkcja „cyfrowe video” (odtwarzanie nagranych scen ze skopii) | Tak |  | Parametr wymagany |
| 5.4 | Częstotliwość cyfrowego zapisu na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej | ≥25obr/sek |  | Parametr wymagany |
| 5.5 | Wyświetlanie mozaiki obrazów | Tak |  | Parametr wymagany |
| 5.6 | Obraz lustrzany | Tak |  | Parametr wymagany |
| 5.7 | Wzmocnienie krawędzi i szumów w czasie rzeczywistym | Tak |  | Parametr wymagany |
| 5.8 | Regulacja kontrastu | Tak |  | Parametr wymagany |
| 5.9 | System nanoszenia opisów i grafów | Tak |  | Parametr wymagany |
| 5.10 | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  | Parametr wymagany |
| 5.11 | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak |  | Parametr wymagany |
| 5.12 | Minimum 4 wielkości powiększenia obrazu Zoom | Tak |  | Parametr wymagany |
| 6. | WÓZEK Z MONITORAMI | Tak |  |  |
| 6.1 | Ilość monitorów | ≥2 |  | Parametr wymagany |
| 6.2 | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: monochromatyczne LCD TFT min. 19” | Tak |  | Parametr wymagany |
| 6.3 | Luminacja monitorów, kontrast | ≥800cd/m2, 1000:1 |  | Wartość graniczna 0 pkt, parametr większy niż wartość graniczna 10 pkt |
| 6.4 | Regulacja pochylenia monitorów | Tak |  | Parametr wymagany |
| 6.5 | Klawiatura do wpisywania danych pacjentów | Tak |  | Parametr wymagany |
| 6.6 | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  | Parametr wymagany |
| 6.7 | Sterowanie urządzenia poprzez dwa monitory kolorowe dotykowe , sterowanie wszystkimi funkcjami generatora wraz z podglądem obrazu żywego dla obsługi oraz wskaźnik włączonego promieniowania | Tak |  | Parametr wymagany |
| 6.8 | Dodatkowy monitor ( pulpit sterowania) mocowany do szyny stołu umożliwiający sterowanie funkcjami generatora oraz obrazu z pozycji operatora oraz wskaźnik włączonego promieniowania | Tak |  | Parametr wymagany |
| 7. | ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |  |  |  |
| 7.1 | DICOM 3.0, Funcje DICOM w zakresie : DICOM store , Worklist, Query, Media Class | Tak |  | Parametr wymagany |
| 7.2 | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów w formacie TIFF, JPG i/lub BMP, DICOM z automatycznym dogrywanie przeglądarki DICOM | Tak |  | Parametr wymagany |
| 7.3 | Port USB, zapis obrazów w formacie TIFF, JPG i/lub BMP, DICOM z automatycznym dogrywanie przeglądarki DICOM | Tak |  | Parametr wymagany |
| 7.4 | Integracja z posiadanym i eksploatowanym systemem PACS firmy Pixel w zakresie funkcjonalności wysyłania zdjęć do PACS’a | Tak |  | Parametr wymagany |
| 8. | ŚRODKI TECHNICZNE MIERZĄCE I REDUKUJĄCE |  |  |  |
| 8.2 | Radiografia cyfrowa z wykorzystaniem cyfrowego detektora obrazu | Tak |  | Parametr wymagany |
| 8.4 | Miernik czasu promieniowania powodujący nadawanie sygnału dźwiękowego po każdych 5 min prześwietlania | Tak |  | Parametr wymagany |
| 8.5 | Osłony osobiste dla personelu, dla 3 osób: - fartuch rtg 0,5 mmPb przód, 0,25mmPb tył, typu garsonka, ultralekkie - osłona tarczycy typu śliniak 0,5 Pb - okulary ochronne Pb 2szt | Tak, opisać |  | Parametr wymagany |
| 9 | Pozostałe |  |  |  |
| 9.1 | Instrukcja obsługi i użytkowania, paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: | TAK z dostawą |  | Parametr wymagany |
| 9.2 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  | Parametr wymagany |

|  | WARUNKI SERWISOWE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość udzielanej pełnej gwarancji – min. 24 m-ce. W okresie gwarancji – nieodpłatne przeglądy techniczne wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancji) | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie polski | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) w dni robocze (pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK, podać |  |
|  | Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 48 godzin (w dni robocze), licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie faxem). | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych |  |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. Telefon: Fax: e-mail: | TAK, podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji | TAK, podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 2 | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, podać |  |
|  | Przeglądy przed zakończeniem pierwszego i drugiego roku gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w cenie umowy. | Tak |  |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Wymagania graniczne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

…………….…dnia……………

....................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub posiadających pełnomocnictwo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Stół z pływającym blatem

Wykonawca:	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2015

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Wartość oferowana | Ocena parametru technicznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Wymogi ogólne |  |  |  |
|  | Stół z pływającym blatem wykonany w całości z włókna węglowego | TAK |  | Parametr wymagany |
|  | Płyta blatu z włókna węglowego | tak |  | Parametr wymagany |
|  | Szerokość blatu stołu | ≥ 54 cm |  | Parametr wymagany |
|  | Długość blatu stołu | ≥ 230 |  | Parametr wymagany |
|  | Minimalne dopuszczalne obciążenie stołu | ≥ 220 kg |  | Wartość graniczna 0 pkt, parametr większy niż wartość graniczna 10 pkt |
|  | Pływający blat - ruch realizowany płynnie (nie skokowo) w każdym kierunku w osi x, y, x', y' (elipsa, ósemka, łuk, itd.). Nie dopuszcza się stołów bez pływającego blatu z ruchem tylko w wektorach x i y. | tak |  | Parametr wymagany |
|  | Ruch wzdłużny i poprzeczny oraz realizacja pływającego blatu stołu sterowane joystickiem z elektromagnetyczną blokadą | tak |  | Parametr wymagany |
|  | Ruch góra - dół, przechyły wzdłużne i boczne oraz poziomowanie blatu realizowane za pomocą pilota | tak |  | Parametr wymagany |
|  | Długość oraz szerokość przeziernego pola blatu | podać |  | Parametr wymagany |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu | ≥ 90 cm |  | Wartość graniczna 0 pkt, parametr większy niż wartość graniczna 10 pkt |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu | ≥ 25 cm |  | Parametr wymagany |
|  | Ruch Trendelenburga i przeciwny do Trendelenburga | ≥ ± 25o |  | Parametr wymagany |
|  | Przechyły boczne | ≥ ± 15o |  | Parametr wymagany |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy stołu, przechył boczny i ruch trendelenburg/anty | tak |  | Parametr wymagany |
|  | Minimalna wysokość blatu stołu | ≤ 72 cm |  | Parametr wymagany |
|  | Maksymalna wysokość blatu stołu | ≥ 108 cm |  | Parametr wymagany |
|  | Zasilanie bateryjne i sieciowe | tak |  | Parametr wymagany |
|  | Stół przejezdny – mobilny z systemem blokowania | tak |  | Parametr wymagany |
|  | Pilot wyposażony w sygnalizację stanu akumulatorów | tak |  | Parametr wymagany |
|  | Podpórka anestezjologiczna pod rękę i pałąk anestezjologiczny, dwie szyny boczne dodatkowe min 15cm | tak |  | Parametr wymagany |
|  | - Osłona radiologiczna do stołu 2 szt, kompatybilna z szyną DIM 11x25mm, osłona radiologiczna wyposażona w własną szynę dodatkową ( poza szyną stołu) do montażu dodatkowego wyposażenia - długość 92cm, wysokość 70cm - minimum 2 punkty swobody pozwalające na odchylanie szyny pod żądanym kątem - długość segmentu mocowania do szyny stołu max 30cm - ekwiwalent ochrony 0,5mmPb - konstrukcja nośna wykonana z wysokogatunkowego aluminium nie malowana proszkowo - mocowanie osłony do stołu poprzez nasuniecie części mocującej na szynę stołu i zabezpieczenie jednym zaciskiem mocującym - cała osłona wykonana w taki sposób która daje możliwość mocowania na lewą lub prawą stronę od uchwytu mocowania do szyny stołu - możliwość rozbudowy o osłonę górną wystającą ponad stół |  |  | Parametr wymagany |
|  | Możliwość reanimacji pacjenta na stole (możliwość defibrylacji) | tak |  | Parametr wymagany |
|  | Wysuwane nóżki do blokowania stołu na sali operacyjnej | tak |  | Parametr wymagany |
|  | Pochłanialność blatu max. 0,5mmAl | Tak, podać |  | Najniższa wartość 10 pkt, pozostałe 0 pkt |
|  | Obszar przezierności blatu stołu po max. wysunięciu blatu min. 168cm ( bez akcesoriów np. zagłówka) | Tak, podać |  | Parametr wymagany |
|  | Przedłużenie stołu 100cm wykonane z stali nierdzewnej służące jako stolik na instrumentarium, przedłużenie mocowane do szyn stołu | Tak |  | Parametr wymagany |
| II | Pozostałe |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi i użytkowania, paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym | Tak |  | Parametr wymagany |
| 2. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  | Parametr wymagany |

|  | WARUNKI SERWISOWE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość udzielanej pełnej gwarancji – min. 24 m-ce. W okresie gwarancji – nieodpłatne przeglądy techniczne wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancji) | Tak, podać |  |
| 2. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) w dni robocze (pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak, podać |  |
| 4. | Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 48 godzin (w dni robocze), licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie faxem). | Tak, podać |  |
| 5. | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak, podać |  |
| 6. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. Telefon: Fax: e-mail: | Tak, podać |  |
| 7. | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji | Tak, podać |  |
| 8. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 2 | Tak, podać |  |
| 9. | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki | Tak, podać |  |
| 10 | Przeglądy przed zakończeniem pierwszego i drugiego roku gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w cenie umowy. | Tak |  |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Wymagania graniczne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi )

…………….…dnia……………

....................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo