Łódź, dnia  07.01.2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stołem z pływającym blatem – nr sprawy 61/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 2”od Wykonawców.

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych
Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki nie wymagając funkcjonalności DSA i Roadmap dla kontrastu na bazie jodu oraz dla CO2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki w SIWZ,

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt.1.3
Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem ruchu wzdłużnego 20 cm?
Jest to nieznaczna różnica w porównaniu z wartością wymaganą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ruch poziomy min. 20 cm.

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt.1.6
Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem ruchu orbitalnego 148°?
Nie spowoduje to ograniczenia zastosowań. W większości standardowych ramion C do wszelkiego rodzaju badań stosuje się obecnie wzmacniacze obrazu 12” lub 13” z zakresem ruchu orbitalnego od 115° do 132° oraz 9” wzmacniacze obrazu z zakresem ruchu orbitalnego do 135°.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ, większy zakres ruchu pozwala na większą manewrowość ramieniem C.

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt.1.16
Czy Zamawiający dopuści aparat z szerokością wózka 83 cm?
Jest to nieznaczna różnica w porównaniu z wartością wymaganą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, szerokość wózka max. 83 cm.

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt.1.22
Czy Zamawiający potwierdza, że chodzi mu o sytuację w której stół, ani pacjent nie ograniczają ruchów ramienia C, a ruchy mają być dostępne w całych zakresach np. min. 444° dla ruchu wokół osi wzdłużnej?
Oczywistym jest, że jeśli aparat znajduje się w położeniu krańcowym nie będzie można na nim wykonać ruchu +/-222°.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt.2.5
Czy Zamawiający dopuści aparat z szerokością impulsu min. od 5 do 14 ms w trybie fluoroskopii pulsacyjnej?
Różnica w dolnym zakresie jest nieznaczna, natomiast ogólnie krótsze impulsy są korzystniejsze jeśli chodzi o jakość obrazu oraz zazwyczaj umożliwiają zmniejszenie dawki dla Obsługi i Pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ, możliwość sterowania impulsem w większym zakresie przekłada się na możliwość stosowania urządzenia w wielu specjalnościach chirurgicznych bloku operacyjnego zwiększając jego uniwersalność oraz możliwość wykorzystania w różnych zabiegach.

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt.2.8
Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem prądu dla trybów fluoroskopii od 3 do 250 mA bez określania skoku kV?
Różnica w dolnym zakresie jest nieznaczna i wynosi zaledwie 1 mA (dla zakresu ponad 200 mA). Ponadto w rozwiązaniu, które proponujemy, kV są dobierane automatycznie łącznie z prądem tak, aby uzyskać optymalną jakość obrazu dla danego zastosowania (programu narządowego) dlatego skok co 1 kV się nie sprawdza.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga zakresu prądu od 2 do 250mA.

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt.3.11
Czy Zamawiający dopuści aparat z pojemnością kołpaka wynoszącą dzięki aktywnemu chłodzeniu 5300 kHU?
Aparat ten sprawdził się bez objawów przegrzewania podczas najtrudniejszych zabiegów w Polsce i za granicą m.in. podczas zakładania stentgraftu aorty, czy procedury TAVI.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ, parametry cieplne układu kołpaka i lampy przy zabiegach np. chirurgii naczyniowej są kluczowe dla bezpiecznego użytkowania aparatu podczas zabiegu.

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt.4.9
Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki i zmianę zapisu „uchwyt na wzmacniaczu obrazu” na „uchwyt przy detektorze”.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez określenie ,,uchwytna wzmacniaczu obrazu,, ma na myśli uchwyt umieszczony na obudowie detektora opisany w SIWZ.

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt.5.7
Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki i zmianę zapisu na: „Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym”.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga zaoferowania zaoferowania aparatu z filtrami pozwalającymi na ,,wzmocnienie krawędzi i redukcję szumów w czasie rzeczywistym”

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt.6.3
Czy Zamawiający dopuści monochromatyczne monitory o luminancji 1000 cd/m2 oraz kontraście 600:1?
Zapewniają one doskonałą jakość obrazu podczas wszystkich zabiegów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowane monitory o luminacji 1000d/m2 i kontraście 600:1

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt.6.4
Czy Zamawiający dopuści monitory z możliwością ich obrotu względem podstawy wózka?
Umożliwia to optymalne ustawienie monitorów w każdej sytuacji, także bardzo blisko stołu operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt.6.7
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie: „Sterowanie urządzenia poprzez dwa monitory kolorowe dotykowe , sterowanie wszystkimi funkcjami generatora wraz z podglądem obrazu żywego dla obsługi oraz wskaźnik włączonego promieniowania co najmniej na monitorze przy ramieniu C”?
Drugi ze sterujących monitorów jest we wszystkich rozwiązaniach na rynku wkomponowany w wózek monitorów, a ten w rozwiązaniu, które chcemy zaproponować, jest wyposażony we wskaźnik promieniowania zgodnie z wymaganiami p. 6.6. Znajduje się on odpowiednio wysoko, tak aby był widoczny dla wszystkich na Sali w tym Operatora wózka monitorów, wskaźnik przy sterującym monitorze nie spełniłby takiej funkcji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt.7.1
Pragniemy zwrócić uwagę, że sformułowanie „Media Class” jest wykorzystywane tylko przez firmę Ziehm. Prosimy o zmianę sformułowania „Media Class” na „eksport obrazów w formacie DICOM przez port usb oraz CD i/lub DVD” lub o wykreślenie tego sformułowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zapis określenia protokołów DICOM nie są nazwami własnymi producentów lecz określają funkcjonalność DICOM w współpracy z systemami szpitalnymi. Wyjaśniamytym samym, iż poprzez określenie Media Class Zamawiający rozumie możliwość eksportu zdjęć w standardzie DICOM na USB i CD/DVD wraz z dogrywaniem automatycznej przeglądarki DICOM do nagranego badania.

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt. 7.2 i 7.3
Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym w obydwu przypadkach dostępny jest zapis w formatach TIFF oraz DICOM?
Formaty JPG, ani BMP nie dają dodatkowych możliwości, ani korzyści Zamawiającemu.

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt.3.10
Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej pomyłki i nie zapomniał o punktowaniu jednego z parametrów cieplnych lampy?
Wszystkie inne (p.3.11; 3.12 i 3.13) są punktowane.

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt.4.7
Czy Zamawiający zgodzi się punktować zakres dynamiki detektora?
Parametr ten ma przełożenie na jakość obrazu.

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt.4.9
Zamawiający nie wymaga ruchów silnikowych ramienia C (poza ruchem w pionie pkt.1.5). Czy w takim przypadku Zamawiający zdecyduje się punktować możliwość zwalniania i blokowania hamulców ramienia C przy detektorze wartością 10 pkt?
W połączeniu z uchwytem przy detektorze rozwiązanie to w bardzo dużym stopniu ułatwia pracę i umożliwia Operatorowi kontrolę nad pozycją ramienia C z pola sterylnego.\

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Dotyczy Zestawienia Parametrów Technicznych, pkt.5.4
Czy Zamawiający zdecyduje się punktować dostępność częstotliwości cyfrowego zapisu obrazów  fluoroskopii większej niż 25 Obr/sek zgodnie z przyjętą punktacją?
Im większa częstotliwość, tym płynniejszy ruch.

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.