Łódź, 16.10.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 45/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Zapytania dot. zadania 1 oddziały

Pakiet 1 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści Igłę  iniekcyjna 0,45x12 mm lub 0,45x16mm ?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 1 Pozycja 14-16

Czy Zamawiający dopuści Strzykawkę dwuczęściową zakończenie tłoka płaskie, czytelna niezmywalna skala, łatwy przesuw tłoka i zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem , kontrastujący tłok,  poszerzona skala objętości na cylindrze o 20% ?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 Pozycja 16

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość wyceny opakowanie a’50 szt. z możliwością przeliczenia wymaganych ilości w pakiecie.

Wyrażamy zgodę.

Pakiet 1 Pozycja 14-21

Zwracamy się do Zamawiającego o anulowanie wymogu jednego producenta. Pozwoli to na uczestnictwo większej ilości Wykonawców w postępowaniu a Zamawiającemu na uzyskanie bardziej konkurencyjnej ceny zakupu.

Zgodnie z zapisami specyfikacji, Zamawiającemu zależy na zachowaniu szczelności połączenia. Stąd powyższy wymóg.

Pakiet 3 Pozycja 7 ,13

Czy Zamawiający miał na myśli sprzęt wielorazowego użytku ?

Tak sprzęt wielorazowy w tych pozycjach nadający się do dezynfekcji przez zanurzenie lub/i mechanicznej.

Pakiet 3 Pozycja 10

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość wyceny opakowanie a’75 szt. z możliwością przeliczenia wymaganych ilości w pakiecie.

Wyrażamy zgodę.

Pakiet 28 Pozycja 1-11

Czy Zamawiający dopuści Kaniule dożylną, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 3 paski rtg ?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 28 Pozycja 5,6,7,9,10,11

Czy Zamawiający dopuści Kaniule dożylną wykonaną z FEP (Teflon) z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 3 paski rtg?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 28 Pozycja 1-4,8

Czy Zamawiający dopuści Kaniulę dożylną z poliuretanu, z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 3 paski rtg, z filtrem hydrofobowym który spełnia te same zadania co zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia ?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Zapytanie dot. umowy Par 8 ust. 2

Wnosimy o zmianę w/w zapisu umowy, zmiany stawek podatków, ceł itp. wchodzą w życie z mocy samego prawa i ewentualne odmienne postanowienia w tym zakresie są nieważne; w razie realizacji umowy, stawka VAT na fakturach będzie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, zaś ceny netto pozostaną bez zmian.

Dlatego wnioskujemy o zamianę brzmienia w/w zapisu na zapis

2. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w

zakresie:

- zmiany ceny jednostkowej towaru spowodowanej zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT,

podwyższenie ,obniżenie stawki VAT – cena netto pozostaje bez zmian ,zmianie ulegają tylko ceny brutto

- numeru katalogowego towaru

- zmian cen rynkowych

- wydłużenie okresu trwania umowy w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w

załączniku „Formularz cenowy

Zapis projektu umowy nie ulega zmianie.

Pakiet 19 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję 2 i 3. Są to akcesoria elektrochirurgiczne, dzięki wydzieleniu w przetargu mogłaby wziąć udział większa liczba wykonawców.

Zamawiający przypomina, iż w tym pakiecie można przystąpić do poszczególnych pozycji.

Pakiet 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę czynną z kablem o długości 3 m i futerałem pakowanym osobno? Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA