Łódź, dnia  21 sierpnia   2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków– nr sprawy 40/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 4” od Wykonawców.

Pyt 1.

Czy Zamawiający z uwagi na oddziały Ginekologiczny, dbając o bezpieczeństwo tych pacjentów wymaga w pakiecie6 w pozycji1 pasków z zakresem hematorytu 0-70% dzięki czemu można wykonywać pomiary z krwi żylnej, włośniczkowej oraz noworodkowej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pasków z zakresem hematorytu 20-60%.

Pyt 2. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 6 poz. 1;

Paski, które nie potrzebują kodowania, metoda pomiaru biosensoryczna, kalibrowany do osocza, zakres pomiaru 10-600 mg/dl, próbka krwi do 1 µl, funkcja AST ( możliwość alternatywnych miejsc nakłucia),

Automatyczny wyrzut paska, część paska testowego na zewnątrz, wykorzystany enzymu GDH- FAD minimalizacja zafałszowań pomiaru eliminuje wpływ aż 74 substancji endo i egzogennych, w tym cukrów prostych maltozy, galaktozy, fruktozy oraz wielu leków jak ampicylina, penicylina, ibuprofen, kwas askorbinowy itd. , spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Enzym wykorzystywany nie wchodzi w reakcje krzyżowe z innymi cukrami. Temperatura przechowywania pasków od 2 do 32 °C Czas pomiaru 5s. zakresu hematorytu 0-70%

Baterie Typu AAA ogólnie dostępne, gwarancja dożywotnia w tym przegląd, kalibracja oraz szkolenie personelu. Bezpłatne glukometry wraz z pierwszą dostawą pasków.

Odpowiedź: Nie dopuści, Zamawiający wymaga zakres pomiaru 20-600 mg/dl, próbka krwi do 0,7 µl, temperatura przechowywania pasków od 4 do 40 °C, czas pomiaru 7s, zakresu hematorytu 20-60%.