Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: lampa bezcieniowa – 1 szt.                            Pakiet nr 4

Wykonawca:

Nazwa sprzętu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Zdjęcie poglądowe produktu:

- WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE

| L.p. | ##### Parametry wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa przeznaczona do oświetlania podczas zabiegów medycznych | Podać /model typ/ |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2104/Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy/ | Podać |  |
|  | Lampa na statywie, przejezdna wyposażona w koła z blokadą | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa wykorzystująca technologię diod świecących LED emitująca bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody | TAK |  |
|  | Matryca diodowa złożona z nie więcej niż 20 diod LED o łącznym poborze nie większym niż 30 W | TAK Podać |  |
|  | Lampa wykonana z lekkiego stopu aluminium |  |  |
|  | Oprawa wyposażona w osłonę zabezpieczająca układ oświetleniowy przez uszkodzeniami | TAK Opisać |  |
|  | Średnica kopuły świetlnej: 215 mm ± 20mm |  |  |
|  | Powierzchnia oprawy łatwa do utrzymania w czystości - gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez trudnych do czyszczenia otworów lub wąskich szczelin, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych na salach operacyjnych | TAK Opisać |  |
|  | Średnica plamy świetlnej: dla 0,5 m - 10 cm, dla 1,0 m - 13 cm |  |  |
|  | Natężenie światła: dla odległości 0,5 m - 100 000 lux, dla odległości 0,8 m - 70 000 lux, dla odległości 1,0 m - 50 000 lux | TAK Podać |  |
|  | Regulacja natężenia światła regulowana w zakresie min. 50-100 % | TAK Podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw - Ra: min. 95 | TAK Podać |  |
|  | Temperatura barwowa 4750 K ± 100 K | TAK Podać |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 50000 h | TAK Podać |  |
|  | Układ zawieszenia oprawy umożliwiający regulację wysokości oraz obrotu oprawy w stosunku do podstawy | TAK |  |
|  | Przeglądy okresowe min. 1 raz w każdym roku trwania gwarancji | TAK |  |

II. WARUNKI GWARANCJI i SERWISU

| Lp | Wyszczególnienie – warunki wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru min. 24 miesięcy |  |
| 2 | Przegląd aparatu w cenie dostawy, przez cały okres trwania gwarancji. min. 1 raz w każdym roku trwania gwarancji |  |
| 3 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  |

III. WARUNKI DODATKOWE

| Lp | Wyszczególnienie – warunki wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie praktyczne personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 3 | Certyfikat CE i dopuszczenie w ochronie zdrowia |  |

………………………………..

( miejsce i data wystawienia)

………………………………….

(podpis i pieczątka)