Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Piła do gipsu- sztuk: 2                                       Pakiet nr 5

Wykonawca:

Nazwa sprzętu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

- WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE

| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piła oscylacyjna do rozcinania opatrunków gipsowych naturalnych i syntetycznych z wymiennymi ostrzami | TAK |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2014 /Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy/ | TAK |  |
| 5 | W zestawie do piły następujące elementy: - Ostrze do gipsu normalnego średnica 50 mm - Ostrze do gipsu normalnego średnica 65 mm - klucz - Ostrze do gipsu syntetycznego średnica 50 mm - Ostrze do gipsu syntetycznego średnica 65 mm - klucz |  |  |
| 6. | Silnik o mocy min 500 W | TAK |  |
| 7. | Zakres obrotów od 6500 do 24000 regulowany stopniowo |  |  |
| 8. | Nieduże gabaryty urządzenia |  |  |
| 9. | Automatyczna kontrola mocy. | TAK |  |
| 10. | Głośność silnika 52-77 dB +/- 2 dB | TAK |  |
| 11. | Moc konstrukcyjna odporna na wysokie naprężenia i ciągłą pracę |  |  |
| 12. | Niska szybkość oscylacji w momencie załączania urządzenia. | TAK |  |
| 13. | Włącznik bezpieczeństwa. | TAK |  |
| 14. | Waga 1,25 kg +/- 20 g bez przewodu. | TAK |  |
| 15. | Barak wibracji. | TAK |  |
| 16. | Min 5m przewód zasilający. | TAK |  |
| 17. | Napięcie 230 Volt |  |  |
| 18. | Umiejscowienie silnika w obudowie zapobiegające zanieczyszczeniu pyłem gipsowym. | TAK |  |
| 19. | Podwójne zabezpieczenie elektryczne ochrona izolacyjna klasa II, użytek medyczny typ BF | TAK |  |
| 20. | Nie wywołuje zakłóceń | TAK |  |

II. WARUNKI GWARANCJI i SERWISU

| Lp | Wyszczególnienie – warunki wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru min. 24 miesięcy |  |
| 2 | Przegląd aparatu w cenie dostawy, przez cały okres trwania gwarancji. min. 1 raz w każdym roku trwania gwarancji |  |
| 3 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  |

III. WARUNKI DODATKOWE

| Lp | Wyszczególnienie – warunki wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie praktyczne personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 3 | Certyfikat CE i dopuszczenie w ochronie zdrowia |  |
| 4. | Zgodny z normami EN 60601-1, EN 60601-1-2, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 |  |

………………………………..

( miejsce i data wystawienia)

………………………………….

(podpis i pieczątka)