Łódź, dnia  09  kwietnia 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej-  Numer sprawy: 14/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 4 Wykonawców.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu wózka 4 szufladowego (sztuk:2) z pakietu nr 1, co zwiększy konkurencyjność składanych ofert oraz pozwoli na wybór spośród znacznie większej ilości dostępnych wózków? Korzystnie wpłynie to również na cenę oferowanego asortymentu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Lampa bezcieniowa – 1 szt. – pakiet nr 4

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę bezcieniową, której obudowa wykonana jest z bardzo trwałego tworzywa sztucznego PC/ABS z dodatkową antybakteryjną powłoką? Jest to rozwiązanie równie dobrze chroniące lampę przed uszkodzeniami mechanicznymi, a w dodatku już na poziomie wytwarzania osłona lampy została pokryta powłoką antybakteryjną Polygiene, która niszczy szkodliwe bakterie, wirusy i drożdże w tym gronkowca złocista odpornego na metycylinę (MRSA).

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę bezcieniową z płynną regulacją plamy świetlnej w zakresie od 180 do 360mm? Oferowany zakres jest znacznie szerszy od wymaganego co umożliwia oświetlenie większego pola zabiegowego.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę bezcieniową z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3700 do 5000oK? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gdyż umożliwia stopniową (3700-3900-4300-4550-5000oK) regulację temperatury barwowej, co umożliwia dokładną analizę tkanek i dobranie odpowiedniego oświetlenia każdorazowo w zależności od przeprowadzanego zabiegu.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę bezcieniową o następujących parametrach:

- Lampa mobilna na statywie wyposażona w koła z blokadą

- 16 białych diod wykonanych w technologii HD-LED

- Zużycie prądu <15W

- Średnica kopuły 24cm

- Lampa wykonana z bardzo trwałego tworzywa sztucznego PC/ABS pokryta powłoką antybakteryjną Polygiene

- Średnica plamy świetlnej: 190mm

- Natężenie światła: 60000lux @0,5m

- Indeks odwzorowania barw Ra ≥93

- Indeks odwzorowania barwy czerwonej ≥90

- Temperatura barwowa: dwustopniowa 3500 i 4500oK

- Żywotność diod LED >40 000h?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Wózek anestezjologiczny – 1szt. – pakiet nr 3

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego konstrukcja tj. rama oraz ściany boczne wykonane są z anodyzowanego aluminium? Użyte materiały są nierdzewne, bardzo trwałe i lekkie, dzięki czemu wózek jest łatwy w prowadzeniu, a ponadto eliminuje się jednocześnie ryzyko zarysowań i odprysków powierzchni lakierowanych.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego fronty szuflad wykończone są kolorowymi panelami z tworzywa HPL lub z aluminium? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i gwarantuje odporność frontów na uszkodzenia, pełną dezynfekcje i estetyczny wygląd.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny o głębokości 645mm? Podany wymiar minimalnie odbiega od wymaganego i nie jest odczuwalny w praktyce, poza tym wózki zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący komfort pracy personelu medycznego.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny z 4 kółkami o średnicy 125mm rozmieszczonymi na planie prostokąta, z czego 3 posiadają hamulec, a 4 jest antystatyczne? Z uwagi na prostokątną podstawę wózka proponowane rozwiązanie jest najkorzystniejszym, gdyby koła były rozmieszczone w równych odległościach wózek byłby niestabilny i mógłby się przewracać. Blokada 3 kół również jest korzystniejsza.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny bez otwieracza ampułek? Brak tego rozwiązania nie powinien dyskwalifikować wózka, który wyposażony będzie we wszystkie pozostałe akcesoria.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania w oferowanych wózkach dwóch bocznych szuflad wysuwanych spod blatu: jednej z wkładem ze stali nierdzewnej, drugiej na leki natychmiastowego użycia? Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne i występuje wyłącznie w wózkach AURION. Brak rezygnacji z tego parametru może stanowić ograniczenie konkurencyjności składanych ofert, a tym samym naruszenie ustawy PZP poprzez umożliwienie złożenia oferty w tej części zamówienia wyłącznie przez jednego oferenta.

Odpowiedź: Tak

- Jeżeli  Zamawiający nie zrezygnuje z ww. wymogu to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w jedną boczną aluminiową szufladę przeznaczoną na leki natychmiastowego użycia? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Wózek 4 szufladowy – sztuk: 2 – 1szt. – pakiet nr 1

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek 4 szufladowy o następujących parametrach:

- Konstrukcja: szkielet oraz ściany boczne wykonane z anodyzowanego aluminium – trwałe, lekkie i nierdzewne.

- Blat i podstawa: tworzywo poliuretanowe Baydur® (nie termoplastyczne) o grubości 30mm – odporne na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, łatwe w czyszczeniu, oporne na promienie UV.

- Koła: łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, nie zostawiające śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym (po dwa na każde koło)  o średnicy 125mm – 3 koła z blokada, 1 antystatyczne.

- Szuflady jednoczęściowe: szuflady w pełni otwierane (100%) dzięki zintegrowanym niemetalowym prowadnicom. Wykonane w całości z tworzywa poliuretanowego Baydur®, łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia.

- Organizacja: szuflady wykończone kolorowymi panelami (4 kolory do wyboru – zielony, żółty, niebieski, czerwony) i wyposażone w etykiety umożliwiające oznaczenie zawartości szuflady oraz w aluminiowe uchwyty do otwierania szuflad.

- Każda śrubka i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej, aby zapobiec procesom korozji; blaty zabezpieczone są uszczelkami, aby zapobiec wnikaniu cieczy do wnętrza struktury, a także w celu wyciszenia. Wszystkie powierzchnie są gładkie, bez ostrych krawędzi i ukrytych szczelin. Wszystkie dodatkowe akcesoria mogą w łatwy sposób być wyciągnięte, aby umożliwić bardziej wnikliwe czyszczenie i dezynfekcje wózka.

- Modułowa konstrukcja oraz możliwość rozbudowy: Każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w 14 punktów mocowania akcesoriów. System zacisków umożliwia zamocowanie różnorodnych akcesoriów na profilach stanowiących nadstawkę.

- Listwa odbojowa wokół całej podstawy wózka.

- Wymiary: 835x645x940mm.

- WYPOSAŻENIE: centralna blokada wszystkich szuflad na klucz; uchwyt do prowadzenia ze stali nierdzewnej o przekroju kołowym śr. 20mm mocowany przy krótszym boku wózka,

- 4 szuflady: o wysokości 210mm – 1 szt., o wysokości 157mm – 2 szt., o wysokości 105mm – 1 szt.,

lub

4 szuflady o wysokości 157mm

lub

4 szuflady: o wysokości 210mm – 2 szt., o wysokości 105mm – 2

wysuwany blat boczny, szuflada boczna na leki natychmiastowego użycia?

Opisany wózek wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, gwarantujących  ich długi okres użytkowy, natomiast wymiary i wyposażenie dostosowane są do potrzeb personelu medycznego i mogą być konfigurowane w sposób dowolny, tak by zagwarantować maksymalną funkcjonalność wózka.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy wyżej opisany wózek z 4 szufladami: o wysokości 210mm – 1 szt., o wysokości 157mm – 2 szt., o wysokości 105mm – 1 szt.,