Łódź, dnia  10  kwietnia 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej-  Numer sprawy: 14/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 6 Wykonawców.

Dotyczy: przedmiot zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ, pakiet nr 4 – lampa bezcieniowa

- Zał. Nr 4, pkt. 7.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania najwyższej klasy lampy zabiegowej LED, wyposażonej w 18 diod i poborze mocy 50W. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż przy tak niewielkiej różnicy względem wartości wymaganej, oferujemy lampę o znacznie lepszym parametrze natężenia światła niż Zamawiający założy w specyfikacji.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Zał. Nr 4, pkt. 12.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania najwyższej klasy lampy zabiegowej LED, o średnicy plamy świetlnej dla 100cm równej 16cm. Jest to wartość większa niż założona przez Zamawiającego w SIWZ, co znacząco wpływa na funkcjonalność lampy.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Zał. Nr 4, pkt. 13.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania najwyższej klasy lampy zabiegowej LED, o natężeniu światła z odległości 100cm równym 80000 lux. Jest to wartość znacznie większa niż założona przez Zamawiającego w SIWZ, co znacząco wpływa na funkcjonalność lampy.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Zał. Nr 4, pkt. 16.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania najwyższej klasy lampy zabiegowej LED, o temperaturze barwowej 4500K. Jest to wartość nieznacznie różniąca się od założonej przez Zamawiającego w SIWZ, co nie wpływa na funkcjonalność lampy.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Zał. Nr 4, pkt. 17.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania najwyższej klasy lampy zabiegowej LED, o żywotności diod 40000h.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Zał. Nr 4.

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 6 tygodni.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Ad tabela III – Warunki dodatkowe, pkt. 3

Prosimy o zmianę zapisu na:

„Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE ”

O fakcie dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu / używania decyduje (tylko i wyłącznie) fakt zgodnego z prawem  oznakowania go znakiem CE (vide art. 11 ust.1 ustawy o wyr. med.), o czym może zaświadczać tylko deklaracja zgodności, a w przypadku większości klas ryzyka (zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o wyr. med.) także certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną. Lampy bezcieniowe są przez producentów zaliczane do I klasy medycznej, zatem ustawa o wyrobach medycznych nie narzuca obowiązku, by posiadały certyfikat CE.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na w/w zapis.

Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 5 do SIWZ

- Ad § 4 ust. 2

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

- Ad § 4 ust. 8

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

(…) Koszty materiałów zużytych podczas przeglądów, wymienianych zgodnie z potrzebą wynikającą z dokonywanych napraw lub zgodnie z zaleceniem producenta gwarancyjnych ponosi Sprzedający.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Ad § 4 ust. 12

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 72 godziny (w dni robocze) lub 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy, licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez Kupującego (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie faxem).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Ad § 4 ust. 14

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego zespołu lub podzespołu przedmiotu umowy, Sprzedający zobowiązany jest wymienić ten zespół lub podzespół na nowy na własny koszt.

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu). Z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co skutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Ad § 4 ust. 15

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

Sprzedający zapewni minimum 10letni okres obsługi pogwarancyjnej na podstawie oddzielnej umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Ad § 5 ust. 1

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wynagrodzenia brutto umowy, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Ad § 5 ust. 2 i 3.

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 10% wartości umowy, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Ad § 5 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.