Łódź, 03.11.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora nr 47/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o wydajności 85 oznaczeń na godz., dla którego wydajność teoretyczna równa jest wydajności praktycznej? Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

2. Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający ma na myśli całkowitą eliminację kontaminacji dzięki zastosowaniu jednorazowych końcówek do pipetowania materiału badanego? Zamawiający wymaga eliminacji kontaminacji i to jest warunek; zgodnie z SIWZ.

3. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli system chłodzenia odczynników w aparacie który jest zgodny z rekomendacjami producenta opisanymi w instrukcji obsługi oraz zgodny z zapisami w ulotkach metodycznych testów? Zgodnie z SIWZ.

4. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora posiadającego 18 pozycji odczynnikowych. Zgodnie z przedmiotem zamówienia.

5. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli odczynniki gotowe do użycie, które nie wymagają rekonstytucji, wielokrotnego mieszania, oceny wizualnej oraz innych manualnych czynności przygotowawczych przed wstawieniem na pokład? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

6. Prosimy o wyjaśnienie, czy wymogi: wprowadzania i przechowywania danych pacjenta oraz możliwość sporządzania raportów dziennych spełnione były dzięki współpracy analizatora z LSI?

Odsyłamy do specyfikacji.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by kalkulując liczbę opakowań uwzględnić stabilność odczynników po otwarciu biorąc pod uwagę zamienne przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora i w lodówce?

Odpowiedź j. w.

8. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do ilościowego oznaczania HCG beta o różnych wskazaniach diagnostycznych  prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy,  czy także jako marker nowotworowy?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

9. Prosimy o wyrażenie zgody, by wynik oznaczenia antygenu HBs był interpretowany zgodnie z ulotką metodyczną producenta. Laboratorium nie może wydać wyniku dodatniego  po wykonaniu jednorazowego oznaczenia próbki testem skryningowym w kierunku HBs bez wykonania weryfikacji wraz z testem potwierdzenia (testu neutralizacji)(vide ulotki testów różnych producentów. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dotyczy umowy:

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

Par. 5 ust. 3 tiret pierwszy i drugi Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienie” na  „zwłoka”?

Uzasadnienie:

„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek  okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.  Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie,  powinna być wymagalna  wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.   Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej   - nie może ona zostać zastrzeżona  na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.

Par. 5 ust. 3 tiret trzeci Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Par. 5 ust. 6 i 7 Prosimy o modyfikację zapisu aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego opisanego w par. 5 ust. 6 i 7 wykluczało zastosowanie kar umownych”

Par. 5 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Par. 7 ust. 8 i 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?

Par. 7 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego podzespołu a nie całego urządzenia?

Ad. Umowy – zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA