Łódź, 07.11.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań koagulologicznych  wraz z dzierżawą automatycznego analizatora nr 53/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

1. Czy kalkulując ilości odczynników należy  uwzględnić ich stabilność na pokładzie aparatu w oryginalnych fiolkach, bez konieczności ich porcjowania i przechowywania w lodówce bądź w zamrażarce między badaniami? Tak.

2 Czy  zapis" Kontrole wykonywane codziennie na 2 poziomach, tj. prawidłowym i patologicznym (zamiennie)" oznacza, że dla każdego parametru badanie kontrolne jest wykonywane raz dziennie, na przemian na poziomie prawidłowym lub patologicznym?  Czy Zamawiający wyrazi zgodę by dla testu D-dimer zaproponować kontrole z odpowiednio niskim i wysokim poziomem D-dimerów? Zgodnie z SIWZ: jeżeli wykonawca dostarcza 3 rodzaje kontroli do APTT, PT i fibrynogen tj. prawidłową (N), patologiczną o wartościach niskich (L)
 i patologiczną o wartościach wysokich (H), wówczas codziennie jest wykonywana kontrola N oraz zamiennie L lub H (2 poziomy codziennie). W przypadku D-dimerów Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 2 poziomów kontroli.

3. Czy oferowane odczynniki powinny być oryginalne i pochodzić od tego samego producenta, co producent analizatora? Tak zgodnie z SIWZ.

4. Czy próbki pilne powinny być możliwe do zdefiniowania w każdej pozycji próbkowej? Zgodnie z SIWZ.

5. Czy poprzez wewnętrzny czytnik kodów kreskowych Zamawiający rozumie czytnik umożliwiający jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych w danym nośniku (np. statywie materiałów) bez konieczności ich indywidualnego przykładania przez Operatora do okienka czytnika? Tak.

6. Czy zapisy dotyczące wymogu  możliwości uzupełniania odczynników i kuwet bez przerywania ciągłości pracy  oznaczają, iż analizator ma posiadać możliwość ich płynnego uzupełniania, także w toku trwających analiz? Tak.

7. Czy Zamawiający wymaga tromboplastyny ludzkiej, rekombinowanej bez zawartości substancji kancerogennych? Tak.

8.. Czy powtórki badań dla D-dimerów , dla próbek przekraczających podstawowy zakres pomiarowy testów , niezbędnych do otrzymania końcowego liczbowego wyniku należy uwzględnić również dla testów z zakresem pomiarowym powyżej 2000 ng/ml (FEU)? Jeśli tak to jaką ilość całości próbek (szacunkowo np. w %) Zamawiający przewiduje przekraczających wynik 4000 ng/ml FEU a jaką  7600 ng/ml FEU ?

D-dimery:

> 2000 ng/ml FEU około 53% badań

> 4000 ng/ml FEU około 32% badań

> 7600 ng/ml FEU około 16 % badań

9. Czy wysoka wartość predykcyjna wyniku ujemnego testu D-dimer dla wykluczenia zatorowości płucnej i zakrzepicy żył głębokich powinna być udokumentowana odpowiednim certyfikatem opisującym przeznaczeniem testu np. certyfikatem FDA. Tak.

10. Czy metodyki odczynników i instrukcja obsługi analizatora może być dostarczona wraz z dostawą analizatora i odczynników? Zgodnie z SIWZ.

11. Czy parametr jakościowy "możliwość podglądu reakcji" dotyczy podglądu wszystkich reakcji przeprowadzanych w analizatorze? Tak.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA