Łódź, 23.10.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek
 nr 50/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania dot. pakietu 1:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 rękawic pakowanych w op. a’ 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ich ilości.

Tak wyrażamy zgodę.

2. Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści rękawice gładkie z teksturą na palcach?

Tak pod warunkiem, że nie będą śliskie.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 rękawic nitrylowych gładkich z teksturą na palcach.

Tak pod warunkiem, że nie będą śliskie.

Projekt umowy - §1 ust. 2 i 3

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Projekt umowy - §5 ust. 3

Prosimy o odniesienie kary umownej w wysokości 1% do wartości reklamowanego towaru.

Projekt umowy - §5 ust. 3

Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości części umowy pozostałej do realizacji.

Projekt umowy - §8 ust. 2

Prosimy o dodanie do projektu umowy, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto towaru, natomiast cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian.

Projekt umowy - §8 ust. 2

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

Pakiet nr 1 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie ile opakowań należy wycenić w przypadku wyceny op.=100 szt., a ile opakowań należy wycenić w przypadku zaoferowania op.=200 szt. zamawiający dla dwóch wielkości opakowań podał taką samą ilość tj. 8000. 8000 opakowań dla zawartości op. 100 sztuk.

Pakiet nr 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic gładkich z teksturą na końcach palców, pozostałe parametry oferowanych rękawic pozostaną bez zmian. 
Tak pod warunkiem, że nie będą śliskie.

Pakiet nr 1 poz. 4

Prosimy o wydzielenie ww. pozycji z pakietu nr 1 i utworzenie z niej nowego pakietu np. 1a.

Przypominamy, iż Zamawiający dopuścił składanie ofert do poszczególnych pozycji w pakietach.

Pakiet 1, poz. 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych o powierzchni gładkiej/matowej ? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 1, poz. 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych teksturowanych na końcach palców, pozostała część rękawicy o powierzchni gładkiej ? Tak pod warunkiem, że nie będą śliskie

Pakiet 1, poz. 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o minimalnej długości 290 mm ? Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych teksturowanych tylko na końcach palców, pozostała część rękawicy o powierzchni gładkiej ? Tak pod warunkiem, że nie będą śliskie

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe gładkie teksturowane na końcach palców?

Tak pod warunkiem, że nie będą śliskie

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe XS-L pakowane a’200sztuk oraz XL pakowane a’180szt z podaniem ceny za opakowanie a’200sztuk tj. 2 150 opakowań?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe teksturowane na palcach, spełniające pozostałe parametry zawarte w SIWZ?

Tak.

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe posiadające chropowata powierzchnię?

Nie dopuszczamy.

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein <150µg/g?

Nie dopuszczamy.

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280mm?

Nie dopuszczamy.

Pakiet 2, pozycja 3, 5

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Zamawiający dopuścił składanie ofert do poszczególnych pozycji.

- Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 1 Pakietu nr 2 wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, sterylnych z lateksu, pudrowanych skrobią kukurydzianą, sterylizowanych radiacyjnie, mikroteksturowanych, szczelnie pakowanych parami w zewnętrzne opakowania foliowe, o nieznacznej różnicy w grubości ścianki tj. o grubości pojedynczej ścianki rękawicy w części dłoniowej 0,20mm +/- 0,02mm, minimalnej dł.: 280mm i sile zrywania przed starzeniem minimum 13 N, AQL 1,0 i obniżonym poziomie protein <60μg/g. Mankiet zrolowany zapobiegający zsuwaniu się rękawicy, rękawice o anatomicznym kształcie (zróżnicowane na prawą i lewą rękę)
Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0.

Wyrażamy zgodę.

- Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 5 Pakietu nr 2 wysokiej jakości rękawic mikrochirurgicznych, sterylnych z lateksu, obustronnie pokrytych polimerem, bezpudrowych, sterylizowanych radiacyjnie, o grubości na palcach nie przekraczającej 0,17 mm +/-0,01mm,  z mankietem zakończonym rolowanym rantem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy, w kolorze nie powodującym zjawiska odblasku i refleksu, AQL1,0, poziom protein <50μg/g. Zewnętrzne opakowanie foliowe, dostępne w rozmiarach od 6,0 do 9,0 co 0,5.

- Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 Pakietu nr 1 rękawic diagnostycznych z lateksu o obniżonej zawartości protein <35μg/g, AQL 1,5, niesterylnych, bezpudrowych, chlorowanych, na wewnętrznej powierzchni pokrytych polimerem, z zewnętrzną powierzchnią teksturowaną, odpornych na uszkodzenia mechaniczne; pasujące na lewą i prawą rękę, dostępne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL?

Ad. 2,3 Wyrażamy zgodę.

- Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 Pakietu nr 1 rękawic diagnostycznych z nitrylu, bezpudrowych, niesterylnych, AQL 1,5, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców, odpornych na przenikalność wirusów (potwierdzone zapisem na opakowaniu – zgodne z normą ASTM F 1671 oraz badaniami jednostki niezależnej), odpornych na uszkodzenia mechaniczne (siła zrywania przed starzeniem minimum 8 N), elastycznych, pasujących na prawą i lewą rękę, dostępnych w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, oznakowanych jako wyrób medyczny Klasy I i Środek Ochrony Indywidualnej Kategorii III, pakowanych po 100szt. w opakowania kodowane kolorem w zależności od rozmiaru?

Wyrażamy zgodę.

- Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 Pakietu nr 1 rękawic diagnostycznych z nitrylu, bezpudrowych, niesterylnych, AQL 1,5, o minimalnej długości rękawicy: 280mm, powierzchnia zewnętrzna rękawic gładka matowa z wyraźną teksturą na końcówkach palców, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i przenikanie wirusów (zgodnie z norma ASTM F 1671), pasujących na prawą i lewą rękę, dostępnych w rozmiary: XS, S, M, L, XL, oznakowanych jako wyrób medyczny Klasy I i Środek Ochrony Indywidualnej Kategorii III?

Wyrażamy zgodę.

- Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 Pakietu nr 1 rękawic higienicznych z wysokiej jakości folii HDPE, niesterylnych, teksturowanych, dostępnych w rozmiarach: S,M, L?

Wyrażamy zgodę.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA