Łódź, 05.06.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu dla Centralnej Sterylizacji nr 26/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Ad. 7 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 1.100 x 960 x 1.980 mm i pojemności 18 tac 1/1 DIN? Wymiary te nieznacznie odbiegają od wymogów SIWZ. 
Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Ad. 14 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wymagające stosowania wanny cokołowej? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie identyczne z wanną. 
Tak dopuszczamy.
Ad. 15 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w 3 punktowe zasilanie wózków wsadowych umiejscowione po jednej stronie? Rozwiązanie to pod względem funkcjonalnym jest identyczne z zapisami SIWZ. Pozostawienie takiego zapisu wskazuje wprost na rozwiązania stosowane przez jednego z producentów, firmę MMM.
 Tak dopuszczamy powyższe rozwiązanie.
Ad. 16 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w wysokowydajną suszarkę umiejscowioną z boku komory (pionowo), podającą powietrze poprzez system wózków wsadowych i ramion natryskowych? Takie rozwiązanie gwarantuje najlepsze efekty suszenia zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz mytych przedmiotów, a pod względem funkcjonalnym jest równorzędne z suszarką z nadmuchem poziomym.
 Tak dopuszczamy.
Ad. 20 - Prosimy o podanie jakiej ilości dodatkowych programów oczekuje Zamawiający. Zamawiający oczekuje minimum 5 dodatkowych programów.
Ad. 34 - Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu projektu oczekuje Zamawiający. Zamawiający oczekuje dokładnego projektu zabudowy sprzętu obejmującego wymiarowanie i oznakowanie wszelkich przyłączy, mediów potrzebnych do prawidłowego połączenia sprzętu.
Ad. 38 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem jednego z podanych typów wózków czy mają to być 3 wózki. Zamawiający wymaga 1 sztuki wózka do którego można zakładać pojemniki w podanych konfiguracjach: 4x 600/300/300 lub 6x 600/300/150 lub 2x 600/300/300 i 3x600/300/150.
Ad. 39 - Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek zapewniający mycie 36 szt. obuwia w jednym cyklu? Tak dopuszczamy.

Dotyczy Parametrów technicznych myjni, pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści myjnie której wysokość wraz z podestem/nogami wynosi 1950 mm?

Uzasadnienie pytania:

Zmiana wysokości w stosunku do wymaganej o 50 mm nie ma żadnego wpływu na sposób zabudowy myjni.

Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający wymaga aby myjnia była wyposażona w system dwóch zbiorników wody zdemineralizowanej jeden podgrzewany drugi do odzysku wody z ostatecznego płukania używanej w kolejnym cyklu mycia?

Uzasadnienie pytania:

Taki system zbiorników pozwala na oszczędność wody i energii oraz skraca cały cykl mycia co zwiększa wydajność myjni i tym samym zmniejsza koszt jednostkowy mycia jednej tacy z narzędziami.

Tak Zamawiający wymaga.

Dotyczy Parametrów technicznych myjni, pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści myjnię z miejscem na 3 pojemniki ze środkami chemicznymi po 10 l lub 4 pojemniki po 5 l zintegrowane z konstrukcją myjni. Tak dopuszczamy.

Dotyczy Parametrów technicznych myjni- Ad. W pomieszczeniu będą następujące instalacje:  instalacja elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna – woda nie uzdatniana, z sieci wodociągowej.

Czy Zamawiający wymaga aby wraz z myjniami dostarczyć stację uzdatniani wody produkującą, metodą odwróconej osmozy,  z wody pitnej wodę o czystości 5 µS/cm, o wydajności wymaganej do zaaferowanych myjni?

Zamawiający wymaga podłączenia urządzeń do posiadanej w placówce stacji uzdatniania wody tak aby zapewnić prawidłowe uruchomienie i działanie oferowanego sprzętu.

Dotyczy SIWZ – pkt. 7.1.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Czy Zamawiający może wydłużyć termin realizacji zamówienia do 12 tygodni od podpisania umowy?

Uzasadnienie pytania:

Tego typu wyroby produkowane są na indywidualne zamówienie dokładnie pod wymagania klienta. Realizacja takiego zadania składa się z przygotowania produkcji, produkcji, kontroli, dostawy, wykonania prac projektowych, dokonania przeróbek instalacji i wykonania prac budowlanych, montażu, wykonania rozruchu
 i testów stanowiskowych oraz szkolenia personelu.  Wykonanie wszystkich tych czynności w czasie 6 tygodni jest nie wykonalne.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dotyczy – wzór umowy, paragraf 5, pkt. 1

Czy Zamawiający może zmienić wysokość kar umownych z 1% za każdy dzień opóźnienia, na 0,05% za każdy dzień zwłoki?

Uzasadnienie pytania:

Wysokość kar za opóźnienie płatności przez Zamawiającego (ok. 0,03%) jest  nie równoważne z karami za opóźnienie zaproponowane przez Zamawiającego.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Ad. 1 Tak dopuszczamy.

Ad. 2 Nie zgodnie z zapisami specyfikacji.

Ad. 3 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Ad. 4 Tak dopuszczamy.

Ad. 5 Tak dopuszczamy.

Ad. 6 Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Ad. 7 Termin dostawy nie ulega zmianie.

Ad. 8 - Tak dopuszczamy takie rozwiązanie.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad. 10 Zamawiający nie wymaga.

Pakiet nr 1 (Myjnia-dezynfektor przelotowa – 2 drzwiowa)

Załącznik nr 4 - Parametry techniczne pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnię-dezynfektor o wymiarach zewnętrznych 1150 x 870 x 2420 mm (szer. x głęb. x wys.)?

Oferowane parametry nieznacznie odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego. Każdy producent myjni-dezynfektorów posiada własne rozwiązania techniczne dot. budowy swoich urządzeń, m.in. różne położenia agregatu suszącego, kondensatora oparów itp., z czego wynikają zróżnicowane gabaryty myjni-dezynfektorów dostępnych na rynku. Gabaryty myjni-dezynfektorów nie wpływają w żaden sposób na skuteczność procesów mycia i dezynfekcji, zatem prosimy o dopuszczenie myjni-dezynfektora o oferowanych wymiarach zewnętrznych.

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet nr 1 (Myjnia-dezynfektor przelotowa – 2 drzwiowa)

Załącznik nr 4 - Parametry techniczne pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnię-dezynfektor z jednopunktowym przyłączem zasilającym wózki wsadowe z jednej strony komory?

Proponowane rozwiązanie jest zgodne z normą PN-EN ISO 15883 – 1 i 2 oraz uniemożliwia niewłaściwy załadunek wózka wsadowego do komory mycia i nie wpływa w żaden sposób na zmniejszenie skuteczności procesów mycia i dezynfekcji w myjni i wózkach wsadowych.

Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 1 (Myjnia-dezynfektor przelotowa – 2 drzwiowa)

Załącznik nr 4 - Parametry techniczne pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnię-dezynfektor z suszarką z silnikiem bezszczotkowym z pionowym nadmuchem powietrza do komory oraz nadmuchem powietrza z boku bezpośrednio w wózki wsadowe za pomocą ich dysz i ramion natryskowych?

Oferowane rozwiązanie zapewnia wydajniejsze mycie i suszenie niż w rozwiązaniu wymaganym przez Zamawiającego. Poza tym nadmuch powietrza bezpośrednio przez dysze i ramiona natryskowe wózków wsadowych oprócz indywidualnego nadmuchu do komory mycia, pozwala na wydajne osuszanie mytych wyrobów, szczególnie narzędzi kanałowych.

Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 1 (Myjnia-dezynfektor przelotowa – 2 drzwiowa)

Załącznik nr 4 – Parametry techniczne pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnię-dezynfektor wyposażoną w sterownik mikroprocesorowy do wyświetlania komunikatów tekstowych oraz bieżących parametrów procesu?

Oferowane rozwiązanie umożliwia szybkie i dokładne odczytanie parametrów procesu takich jak np. wartość A0, fazę bloku programu, program, przebieg programu, temperatury. Unika się w ten sposób błędów w odczycie wykresu spowodowanych np. za małą skalą wykresu oraz pozwala na szybszą reakcję w przypadku błędów spowodowanych ewentualnymi nieprawidłowościami w programie.

Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 1 (Myjnia-dezynfektor przelotowa – 2 drzwiowa)

Załącznik nr 4 - Parametry techniczne pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnię-dezynfektor wyposażoną w wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych o pojemności 9 tac sterylizacyjnych o wysokości roboczej jednego poziomu mycia 132 mm?

Oferowany parametry nieznacznie odbiega od wymaganego przez Zamawiającego.

###### Nie dopuszczamy, zgodnie z opisem.

###### Pakiet nr 2 – Zgrzewarka rotacyjna

Załącznik nr 4 -Parametry techniczne

Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę o parametrach technicznych:

- zakres temperatur: 80 – 220 0C oraz tolerancji temperatury +/- 2 %

- szerokość zgrzeiny: 12 mm

- wymiary gabarytowe: 710 x 260 x 240 mm

- pamięć wprowadzonych informacji do 2500 wpisów o długości do 20 znaków

Dopuszczenie zgrzewarki o wyżej wymienionych parametrach umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty cenowej.  Tak dopuszczamy.

###### Pakiet nr 5 – Kosze druciane i tace druciane

Załącznik nr 4 - Parametry techniczne

Czy Zamawiający dopuści kosze druciane o wymiarach 580 x 275 x 125 mm, 
580 x 275 x 245 mm oraz tace druciane o wymiarach 480 x 240 x 70 mm, 480 x 240 x 50 mm,
480 x 240 x 70 mm. Dopuszczenie wyżej wymienionych wymiarów koszy oraz tac umożliwi

naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty cenowej.  Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry.

###### Pakiet nr 6 – Pojemniki sterylizacyjne

Załącznik nr 4 - Parametry techniczne

Czy Zamawiający dopuści pojemniki sterylizacyjne o wymiarach 600 x 300 x 260 mm.

Dopuszczenie wyżej wymienionych wymiarów pojemników do sterylizacji umożliwi

naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty cenowej.  Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, Wózek do transportu materiałów sterylnych- dopuści do zaoferowania wózek bez certyfikatu CE? Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1416) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 16, poz. 74) wózek do przewożenia materiałów sterylnych nie wypełnia delegacji – definicji wyrobu medycznego określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy o wyrobach medycznych. Oferowany wózek posiada atest PZH.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Czy Zamawiający wymaga lampy 2x30W o poborze mocy z sieci 75VA czy lamp o mocy 2x55W, które pobierają 115VA? Pkt 14 tabeli wymaganych parametrów (dezynfekowana kubatura) wskazuje na lampy o większej mocy tj. 2x55W. Natężenie promieniowania UV-C w lampach o mocy 2x55W i czas przebywania powietrza wewnątrz lampy są odpowiednio dobrane do wydajności wentylatora, aby powietrze wydmuchiwane na zewnątrz było praktycznie wolne od drobnoustrojów. Skuteczność działania promieniowania UV-C zależy od jego dawki, a dawka jest związana z natężeniem promieniowania UV-C i czasem działania tego promieniowania. Stąd też bardzo ważna jest prędkość przepływu powietrza (wydajność wentylatora) i moc promiennika UV-C (dawka).

Zamawiający wymaga lamp 2x30W o poborze mocy 75VA.