## wyposażenie ORTOPEDIA całość
MEBLE MEDYCZNE DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII
Wszystkie meble metalowe wykonane w systemie tzw. ścianki dwuwarstwowej - blacha ocynkowana elektrolitycznie i lakierowana proszkowo z izolacją termiczną i akustyczną tzw. plaster miodu. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy minimum 1 mm, ścianka wewnętrzn
Korpusy szaf i szafek
Meble w całości wykonane z blachy ocynkowanej o grubości minimum 1 mm ścianka zewnetrzna i minimum 0,8 mm ścianka wewnętrzna malowanej farbami proszkowymi. Fronty oraz boki mebli wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywni
Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet maksymalnie co 50 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów
Korpusy szaf i szafek stojących na cokołach posiadają czterostronny cokół stanowiący integralną część mebla. Cokół o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów. Cokół na ścianach bocznych tworzący jedną p
Korpusy szafek górnych posiadają tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany tak aby krawędź korpusów zlicowana była z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.
Drzwi, fronty szuflad, uchwyty
Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej elektrolitycznie malowanej farbami proszkowymi z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ic
Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, w kształcie litery „C”.
Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszcz
Zawiasy
Zawiasy do drzwi, wysokiej jakości, umożliwiające regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt min. 130°.
Pojemniki szuflad
Pojemnik o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika, typu skrzynkowego ze stali kwasoodpornej, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami, z mozliwością wyj
Prowadnice szuflad
Szuflady pracujące na prowadnicach systemowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samodomykania.
Półki
Półki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia mocowane na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Wyklucza się mocowanie półek na wspo
Blaty
Blaty robocze o grubości minimum 30 mm wykonane z materiału typu Corian lub równoważnego, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność. Materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowania, obojętny chem
Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tego samego materiału.
MEBLE
Meble z atestami higieniczności na użyte komponenty.
Transport i montaż wszystkich mebli po stronie dostawcy. Gwarancja na cały asortyment zamówienia min. 24 miesiące. Nie dopuszcza się zarysowań, przebarwień i uszkodzeń ścianek, płyt, blatów ani żadnych innych elementów. Na wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia wszystkich powyższych wymiarów mebli oraz dostosowania ich dokładnie do istniejącej zabudowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wszelkich potrzebnych pomiarów przez Oferentów. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek uzgodnić kolorystykę mebli, blatów oraz strukturę i kolorystykę obić w meblach tapicerowanych - foteli operatorów, taboretów itp. Po zainstalowaniu mebli na ustalonych z Zamawiającym miejscach/pomieszczeniach wszelkie połączenia mebli stojących na cokołach ze ścianami oraz podłogą zostaną zabezpieczone przez Dostawcę w sposób zabezpieczający przed dostawaniem się zanieczyszczeń mogacych stanowić zagrożenie higieniczno-epidemiologiczne.
WYKAZ MEBLI WYKONANYCH W POWYŻSZEJ TECHNOLOGII
L.p. | Nazwa mebla | Poglądowe zdjęcie mebli medycznych (kolorystyka do ustalenia) | Wymiary [cm] szer x gł x wys | Opis | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto | VAT % | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. netto
ODDZIAŁ ORTOPEDII
magazyn sprzętu czysty nr pom. 3/29
1 | szafa przeszklona dwudrzwiowa |  | 120 x 60 x 200 | szafa dwudrzwiowa; 5 półek; przeszklona od frontu, zamykana na zamek centralny; na cokole. | 1 |  |  | 5200 | 5200 | 6800
2 | szafa przeszklona jednodrzwiowa (na cokole) |  | 60 x 60 x 200 | szafa jednodrzwiowa; 5 półek; przeszklona od frontu, zamykana na zamek centralny; na cokole. | 2 |  |  | 4500 | 9000
3 | szafka stojaca szeroka z blatem (na cokole) |  | 120 x 60 x 85 | szafka na cokole (nie na nóżkach); od góry 1 średnia szuflada przez cała długość; dół podzielony na dwie części - część lewa: otwierana drzwiczkami z jedna półką; część prawa: 3 szuflady; centralny zamek; blat z rowkiem przeciwzaciekowym | 1 |  |  | 7500 | 7500 | 10560
Przygotowanie lekarza nr pom. 3/27
4 | UMYWALKA CHIRURGICZNA 1-stanowiskowa z baterią łokciową |  | 85/90 x 60 | Wykonana ze szlifowanej stali nierdzewnej w gatunku 0H18N9 (1.4301). Wyrób łatwy do utrzymania w czystości. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne; bateria łokciowa; z kompletnym wyposażeniem (syfony, wieszaki, kołki mocujące do ściany itd.); wraz z | 1 |  |  | 2000 | 2000 | 5000
5 | PODAJNIK NA MYDŁO I ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE |  |  |  | 6 |  |  | 180 | 1080
6 | PODAJNIK NA RĘCZNIKI JEDNORAZOWE |  |  |  | 2 |  |  | 190 | 380
7 | PODAJNIK NA SZCZOTKI JEDNORAZOWE DO MYCIA RĄK |  |  |  | 2 |  |  | 336 | 672
8 | KOSZ METALOWY 30l. |  |  | Kosz metalowy, otwierany nożnie. Pojemność 30 litrów. | 1 |  |  | 321 | 321 | 4350
| Przygotowanie pacjenta nr pom. 3/30 |  |  | 2/52 2/43 2/20 2/11 2/15 2/29
9 | SZAFKA STOJĄCA DWUDRZWIOWA |  | 120 x 60 x 85 | szafka na cokole (nie na nóżkach); podzielona na dwie część; otwierana drzwiczkami; w środku dwie półki na całej długości; centralny zamek; blat z rowkiem przeciwzaciekowym | 1 |  |  | 5000 | 5000 | 3450
10 | SZAFKA STOJĄCA Z SZUFLADAMI |  | 60 x 60 x 85 | Szafka z 4 szufladami; blat z rowkiem przeciwzaciekowym; zamykana zamkiem centralnym | 1 |  |  | 3510 | 3510
11 | szafa przeszklona jednodrzwiowa (na cokole) |  | 60 x 60 x 200 | szafa jednodrzwiowa; 5 półek; przeszklona od frontu, zamykana na zamek centralny; na cokole. | 1 |  |  | 4500 | 4500
12 | KOSZ METALOWY 30l. |  |  | Kosz metalowy, otwierany nożnie. Pojemność 30 litrów. | 1 |  |  | 321 | 321
sala operacyjna nr pom. 3/28
13 | STÓŁ OPERACYJNY |  |  | typ taki jak: OPX MOBILIS 300 CLE elektro-hydrauliczny; mobilny | 1 |  |  | 160000 | 160000 | 5340
14 | STOLIK TYPU MAYO |  | 50/360 | opis w osobnej tabeli | 1 |  |  | 4500 | 4500
15 | WÓZEK Z BLATEM z obrzeżem |  | 80 x 63 x 89 | 2 x blat ze stali kwasoodpornej; 4 koła obrotowe fi12,5cm; 2 z hamulcem; 4 x gumowy zderzak; antyrezonansowe wzmocnienia; uchwyty do prowadzenia wózka przy krótszym boku; nośność 100 kg | 1 |  |  | 1500 | 1500
16 | ZBIERACZ potrójny na worki 120 l. |  | 50 x 152 x 103 | 3 x 120 l.; otwieranie nożne - opis w osobnej tabeli | 1 |  |  | 2500 | 2500
17 | SSAK PRÓŻNIOWY |  | montowany na szynę, RVTM3; opis w osobnej tabeli |  | 1 |  |  | 1090 | 1090
18 | WÓZEK WIELOFUNKCYJNY anestezjologiczny |  | konfiguracja anestezjologiczna; żółty |  | 1 |  |  | 8000 | 8000
19 | TABORET ZE STALI NIERDZEWNEJ; JEZDNY |  | taboret ze stali nierdzewnej jezdny tapicerowany, podnóżek (obręcz na stopy), regulowana wysokość od 54 do 70 cm. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Podstawa stabilna pięcioramienna. Koła o średnicy min. fi 50 mm odporne na ścieran |  | 1 |  |  | 2200 | 2200
20 | FOTEL ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA OPERATOWA; JEZDNY |  | fotel ze stali nierdzewnej dla operatora jezdny tapicerowany, podnóżek (obręcz na stopy), regulowana wysokość od 54 do 80 cm. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Siedzisko profilowane, podstawa stabilna pięcioramienna. Koła o średnic |  | 1 |  |  | 2400 | 2400
21 | STOLIK KOMPUTEROWY DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH |  | 70 x 50 x 75/80 | półka na komputer pod głównym blatem; wysuwana półka na klawiaturę z prowadnicami teleskopowymi, tylna ścianka z przerwą na okablowanie, otwór w blacie na okablowanie - z wstawioną zaślepką. Wszystkie otwory pod kable komputerowe, telefoniczne zaopatrzone | 1 |  |  | 1550 | 1550
22 | szafa przeszklona jednodrzwiowa (na cokole) szer.40cm |  | 40 x 60 x 200 | szafa jednodrzwiowa; 5 półek; przeszklona od frontu, zamykana na zamek centralny; na cokole. | 1 |  |  | 4500 | 4500
23 | APARAT DO ZNIECZULANIA |  | aparat do znieczulania FABIUS TIRO Z MONITOREM PACJENTA - INFINITY DELTA/ GAMMA XL |  | 1 |  |  | 130000 | 130000
24 | LAMPA BEZCIENIOWA ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNA LED |  | Lampa Bezcieniowa Zabiegowo-Diagnostyczna LED przejezdna L21-25P lampa na wózku jezdnym, kółka gumowe, 2 kółka z hamulcem (w zestawie). W zestawie rączka do ustawania położenia czaszy. - źródło światła 5 projektorów LED, - średnica kopuły świetlnej: 215 |  | 2 |  |  | 7000 | 14000
25 | STOLIK TYPU "PRZYJACIEL" |  |  |  | 10 |  |  | 3400 | 34000
26 | PIŁA DO GIPSU |  |  |  | 2 |  |  | 3000 | 6000
27 | WITRYNA CHŁODNICZA Z pięcioma PÓŁKAM |  | 60 x 60 x 159 | kolor obudowy: Biały Wymiary(wys/szer/gł): 159 x 60 x 60 cm Waga: 75 kg Rodzaj drzwi: Przeszklone Pojemność całkowita: 360 l Pojemność chłodziarki: 360 l Rodzaj odszraniania lodówki: Automatycznie Rodzaj materiału wewnątrz: Tworzywo sztuczne w kolorze bia | 2 |  |  | 3600 | 7200
28 | STÓŁ ZABIEGOWY |  |  | Całkowita długość x szerokość: 1985 x 650 mm Regulacja wysokości leża: 570 do 870 mm Pozycja Trendelenburga: 20° Pozycja anty-Trendelenburga: 10° Kąt unoszenia oparcia pleców: 70° | 2 |  |  | 8400 | 16800
29 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA PRZEPŁYWOWA |  | Napięcie zasilania 220-230V ; 50Hz Moc promienników 2x30W Moc pobierana 75 VA Trwałość promienników 8000h Typ obudowy IP20 Stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym I Wydajność wentylatora 130/150/199m3/h Waga: lampa statywowa 10,9 kg |  | 4 |  |  | 850 | 3400
30 | STATYWY DO KROPLÓWEK jezdne |  | Dopuszczalne obciążenia wieszaków: przy obciążeniu równomiernym 2,0 kg ; przy obciążeniu jednostronnym 3,0 kg. Dopuszczalne obciążenia wieszaków 1,0 kg. Waga: jezdny 3,5 kg; koła z tworzywa; cztery wieszaki |  | 4 |  |  | 160 | 640
31 | REDUKTOR DO TLENU |  |  |  | 3 |  |  | 800 | 2400
32 | POJEMNIK DO TRANSPORTU NARZĘDZI - 40X30X15C |  | 40 x 30 x 15 cm |  | 6 |  |  | 1000 | 6000
33 | PARAWAN POJEDYŃCZY JEZDNY |  |  |  | 4 |  |  | 380 | 1520
34 | WÓZEK MEDYCZNY 4 SZUFLADOWY |  | 76 x 49 x 103 | Konstrukcja z anadowego aluminium; blat roboczy z tworzywa PP; 4 koła obrotowe fi10 cm (2 z hamulcem); 2 uchwyty z tworzywa PP na bocznej ściance; 2 x szuflada płytka ; 1 x szuflada średnia; 1 x szuflada głęboka; zamek centralny do szuflad; | 2 |  |  | 3000 | 6000
35 | STOLIK NA INSTRUMENTY |  | 60 x 107 x 85 | Konstrukcja ze stali lakierowanej proszkowo (kolor biały); 1 x blat z trójstronnym obrzeżem; 4 x obrotowe koła fi 5 cm (2 z hamulcem) | 2 |  |  | 6200 | 12400
36 | WÓZEK STELAŻ na dwa worki na pościel |  |  |  | 1
Gabinet lekarski nr pom. 2/03
37 | SZAFKA WISZĄCA jednodrzwiowa na z zamkiem ryglowym |  | 30 x 30 x 60 | szafka wisząca jednodrzwiowa; pełna; zamykana na klucz - zamek mocny ryglowy; 2 półki w środku; konstrukcja ścianki dwuwarstwowe z blachy cynkowanej elektrolitycznie lakierowanej proszkowo | 1 |  |  | 0 | 0
38 | WÓZEK ZABIEGOWY |  | Długość: 645 mm Szerokość: 425 mm Wysokość: 905 mm | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, wyjmowane pojemniki tworzywowe, worek foliowy z przykryciem, druciany kosz, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą | 2 |  |  | 1300 | 2600
39 | BALKONIK MOBILNY z hamulcami |  |  | hamulce na obydwa koła wraz z hamulcem postojowym; regulacja wysokości rączek | 3 |  |  | 300 | 900
| ŁĄCZNA KWOTA DLA CAŁOŚCI: |  |  |  |  | SUMA |  | 471584

## Pakiety 1-6
L.p. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
PAKIET 1
1 | Myjnia-dezynfektor o parametrach technicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 4 | 2
………………………………..
( miejsce i data wystawienia)
………………………………….
(podpis i pieczątka)
L.p. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
PAKIET 2
1 | Zgrzewarka rotacyjna o parametrach technicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 4 | 1
………………………………..
( miejsce i data wystawienia)
………………………………….
(podpis i pieczątka)
L.p. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
PAKIET 3
1 | Wózek do transportu mat. sterylnych o parametrach technicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 4 | 2
………………………………..
( miejsce i data wystawienia)
………………………………….
(podpis i pieczątka)
L.p. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
PAKIET 4
1 | Lampa bakteriobójcza o parametrach technicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 4 | 5
………………………………..
( miejsce i data wystawienia)
………………………………….
(podpis i pieczątka)
L.p. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
PAKIET 5
1 | Kosze druciane (580/280/130) o parametrach technicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 4 | 10
2 | Kosze druciane (580/280/260) o parametrach technicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 4 | 10
3 | Taca druciana (480/250/50) o parametrach technicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 4 | 10
4 | Taca druciana (480/250/70) o parametrach technicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 4 | 5
RAZEM
………………………………..
( miejsce i data wystawienia)
………………………………….
(podpis i pieczątka)
L.p. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
PAKIET 6
1 | Pojemniki sterylizacyjne o parametrach technicznych wyszczególnionych w Załączniku nr 4 | 5
………………………………..
( miejsce i data wystawienia)
………………………………….
(podpis i pieczątka)