Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia:   Myjnia-dezynfektor (przelotowa – 2 drzwiowa) 
                                          2 sztuki dla Centralnej Sterylizatorni

Wykonawca :

Nazwa aparatu / Producent/ model, typ :

Rok produkcji min. 2014 (Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy):

UWAGA:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu (w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Oferowany Parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia dezynfektor przelotowa 2-drzwiowa (drzwi przesuwne) wraz z osprzętem | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2014 | TAK, podać |  |
| 5 | Certyfikat CE z notyfikacją | TAK |  |
| 6 | Model przelotowy, 2 drzwiowy, drzwi przesuwne przeszklone, automatycznie otwierane, z blokadą uniemożliwiającą jednoczesne otwarcie drzwi po obu stronach myjni-dezynfektora. (do zabudowy w ścianę) | TAK |  |
| 7 | Wymiary zewnętrzne: 1000 x 950 x 1850 mm (+/- 50mm) (szer. x głęb. x wys.) | TAK, podać |  |
| 8 | Pojemność na jeden wsad: 15 tac narzędziowych o wymiarach 485/250/70 mm. | TAK, podać |  |
| 9 | Możliwość mycia pojemników sterylizacyjnych, obuwia operacyjnego i innych przedmiotów przy pomocy odpowiednich wózków wsadowych. | TAK, podać |  |
| 10 | Dezynfekcja termiczna 93º C | TAK, podać |  |
| 11 | Dezynfekcja termiczno-chemiczna 65º C | TAK, podać |  |
| 12 | Ogrzewanie elektryczne. | TAK |  |
| 13 | Wbudowany kondensator oparów ograniczający zawilgocenie instalacji wentylacyjnej. | TAK |  |
| 14 | Obudowa i komora myjąca wykonana ze stali nierdzewnej. Wanna cokołowa kwasoodporna. | TAK |  |
| 15 | System automatycznej identyfikacji wózków. Kilkupunktowe zasilanie wózków wsadowych. Przyłącza obiegu wody wewnątrz wózków z dwóch stron komory. | TAK |  |
| 16 | Wysokowydajna suszarka turbinowa do suszenia załadunku – nadmuch poziomy. | TAK |  |
| 17 | Sterownik mikroprocesorowy z ekranem dotykowym do wyświetlania komunikatów tekstowych i wizualizacji w czasie rzeczywistym wykresu parametrów z procesu. | TAK |  |
| 18 | Komunikaty wyświetlane w języku polskim. | TAK |  |
| 19 | Min. 8 programów standardowych/fabrycznych. | TAK, podać |  |
| 20 | Możliwość programowania i zapisania w pamięci dodatkowych, dowolnych programów użytkownika. | TAK |  |
| 21 | Ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji. (przebieg procesu, programu, aktualnej temperatury, rzeczywistego czasu) | TAK |  |
| 22 | 4 pompy dozujące środki (środek myjący, dezynfekujący, kwaśny, pielęgnacyjny) | TAK |  |
| 23 | Przepływomierze cyfrowe środka chemicznego – monitorowanie poziomu napełniania i dozowania środka chemicznego. | TAK |  |
| 24 | Czujniki poziomu środka chemicznego w kanistrach (dla kanistrów 5/10 l) | TAK |  |
| 25 | Miejsce na 4 pojemniki ze środkami chemicznymi po 10l lub 4 pojemniki po 5l (zintegrowane z konstrukcją myjni). | TAK |  |
| 26 | Dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji: - Drukarka panelowa do wydruku raportów procesu po stronie rozładunku. - Moduł pomiaru przewodności wody w trakcie płukania. | TAK |  |
| 27 | Interfejs sieciowy RJ 45 | TAK |  |
| 28 | Zestaw filtrów na przyłączach wodnych. | TAK |  |
| 29 | Końcowe płukanie wodą demineralizowaną. | TAK |  |
| 30 | Wyłącznik awaryjny. | TAK |  |
| 31 | Zestaw startowy środków myjących i dezynfekujących (min. 4 x po 10l): - alkaliczny, - neutralizator, - neutralny myjąco-dezynfekujący, - nabłyszczający. Obecnie Centralna Sterylizatornia stosuje następujące środki myjąco- dezynfekujące: - Thermoton Cleaner – alkaliczny środek myjący niskopieniący - Thermoton Clear – maszynowy środek do płukania o działaniu neutralizującym - Thermoton BG – dezynfekcyjny środek do chemiczno – termicznej obróbki narzędzi Myjnie muszą współpracować z powyższymi środkami. | TAK, podać |  |
| 32 | Zasilanie elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz. | TAK |  |
| 33 | Montaż, kompleksowa instalacja, wszelkie podłączenia urządzeń do istniejących instalacji po stronie Dostawcy. | TAK |  |
| 34 | Szczegółowy projekt zabudowy w cenie oferty | TAK |  |
|  | Wyposażenie (wózki załadowcze i wsady) łącznie dla dwóch sztuk myjni-dezynfektorów: |  |  |
| 35 | Wózek transportowy/załadowczy do wózków wsadowych (4 sztuki) - wykonanie: stal kwasoodporna - układ do sprzęgania z myjnią Wyposażony w poręcz do prowadzenia. | TAK |  |
| 36 | Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych (1 sztuka) - pojemność 9 tac sterylizacyjnych 485/250/160 mm - ramiona natryskowe zapewniające natrysk każdej tacy od góry i dołu - wyposażony w system automatycznej identyfikacji - wózek o jednolitej spójnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych mytych Przedmiotów - wykonanie: stal kwasoodporna. | TAK |  |
| 37 | Wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (1 sztuka) Wsad do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych min. 3 zestawów. Wyposażony w tacę do mycia min. 5 sztuk optyk. - wyposażony w system automatycznej identyfikacji - wózek o jednolitej spójnej konstrukcji z przyłączami do modułowych wkładów w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych mytych przedmiotów - wykonanie: stal kwasoodporna + tworzywo sztuczne | TAK |  |
| 38 | Wózek wsadowy do mycia pojemników sterylizacyjnych (1 sztuka) pojemność: - 4 pojemniki wraz z pokrywami (o wymiarach 600 x 300 x 300 mm (d x s x w)) lub - 6 pojemników wraz z pokrywami (o wymiarach 600 x 300 x 150 mm (d x s x w)) lub - Łącznie: 2 pojemniki wraz z pokrywami (o wymiarach 600 x 300 x 300 mm (d x s x w)) + 3 pojemniki wraz z pokrywami (o wymiarach 600 x 300 x 150 mm (d x s x w)) - wyposażony w system automatycznej identyfikacji - wózek o jednolitej spójnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych mytych przedmiotów - wykonanie: stal kwasoodporna | TAK, podać |  |
| 39 | Wózek wsadowy do mycia obuwia chirurgicznego (1 sztuka) - pojemność: min. 40 sztuk butów operacyjnych - ramie natryskowe zapewniające natrysk od góry i dołu - wyposażony w system automatycznej identyfikacji - wózek o jednolitej spójnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych mytych przedmiotów - wykonanie: stal kwasoodporna. | TAK, podać |  |

Wnęka przeznaczona do zainstalowania urządzeń (2 sztuk w rzędzie) ma szerokość: 220 cm.

W pomieszczeniu będą następujące instalacje:  instalacja elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna – woda nie uzdatniana, z sieci wodociągowej. Miejsce przyłączy do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Na dostawcy ciąży obowiązek prawidłowego podłączenia i uruchomienia kompletnego sprzętu.

Zamawiający wymaga kompleksowej instalacji urządzenia wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem do uruchomienia i prawidłowego działania myjni-dezynfektorów.

Istnieje możliwość wizji lokalnej pomieszczenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

WARUNKI GWARANCJI

| LP | Wyszczególnienie – warunki wymagane | Warunki wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 36 miesięcy od daty przyjęcia dostawy i podpisania faktury VAT | TAK |
| 2 | Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” (czas reakcji serwisu) door-to-door max. 48 godz. | TAK |
| 3 | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365dni/rok | TAK |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowe – 3 | TAK |
| 5 | Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 7 dni | TAK |
| 6 | W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy | TAK |
| 7 | Dostępność części zamiennych do sprzętu: min. 10 lat po upływie okresu gwarancji | TAK |
| 8 | Wykonanie przeglądów wynikających z zaleceń producenta, nie mniej niż 1 w każdym roku trwania gwarancji | TAK |

WARUNKI DODATKOWE

| L.P. | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Montaż i szkolenie praktyczne personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
|  | Certyfikat CE i dopuszczenie do użytku w ochronie zdrowia. |  |

................................................					                                                                                                      ...............................

(miejsce i data wystawienia)												(podpis i pieczątka)