Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia:   
                  Zgrzewarka rotacyjna do opakowań papierowo-foliowych 
                  1 sztuka dla Centralnej Sterylizatorni

Wykonawca :

Nazwa aparatu / Producent/ model, typ :

Rok produkcji min. 2014 (Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy):

UWAGA:

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu (w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| LP | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgrzewarka rotacyjna do opakowań papierowo-foliowych | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2014 | TAK, podać |  |
| 5 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 6 | Szybkość zgrzewania: min. 10 m/min. | TAK, podać |  |
| 7 | Zakres temperatur: od 50 do 210º C | TAK, podać |  |
| 8 | Tolerancja temperatur: +/- 1º C | TAK, podać |  |
| 9 | Szerokość zgrzeiny: min. 15 mm | TAK, podać |  |
| 10 | Obudowa ze stali nierdzewnej. | TAK, podać |  |
| 11 | Wymiary gabarytowe: 560/320/210 mm +/- 50 mm | TAK, podać |  |
| 12 | Regulacja odległości zgrzeiny od krawędzi rękawa papierowego-foliowego w zakresie 10 – 35 mm. | TAK, podać |  |
| 13 | Zmienny kierunek napędu rolek. | TAK |  |
| 14 | Funkcja standby. | TAK |  |
| 15 | Klawiatura alfanumeryczna. | TAK |  |
| 16 | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz. | TAK |  |
| 17 | Kontrola mikroprocesorowa. | TAK |  |
| 18 | Automatyczny licznik zgrzanych rękawów z sygnałem akustycznym. | TAK |  |
| 19 | Alfanumeryczny kod. | TAK |  |
| 20 | Wydruk na zgrzewie zawierający: - datę pakowania, - datę ważności pakietu, - kolejny numer. Możliwość druku na zgrzewie, poza powyższymi danymi, tekstu (max. 30 znaków). | TAK, podać |  |
| 21 | Pomiar i kontrola: - temperatury, - prędkości przesuwu, - siły docisku. | TAK |  |
| 22 | Możliwość zachowania w pamięci min. 500 tekstów o długości 30 znaków. | TAK, podać |  |
| 23 | Port do komunikacji z PC. | TAK |  |
| 24 | Możliwość podłączenia drukarki etykiet. | TAK |  |
| 25 | Programowanie przez zewnętrzny komputer PC. | TAK |  |
| 26 | Wyposażenie: kompleksowe oprogramowanie i przewód do transmisji danych. | TAK |  |

Zamawiający wymaga kompleksowej instalacji urządzenia wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem do prawidłowego uruchomienia sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

| LP | Wyszczególnienie – warunki wymagane | Warunki wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 36 miesięcy od daty przyjęcia dostawy i podpisania faktury VAT | TAK |
| 2 | Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” (czas reakcji serwisu) door-to-door max. 48 godz. | TAK |
| 3 | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365dni/rok | TAK |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowe – 3 | TAK |
| 5 | Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 7 dni | TAK |
| 6 | W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy | TAK |
| 7 | Dostępność części zamiennych do sprzętu: min. 10 lat po upływie okresu gwarancji | TAK |
| 8 | Wykonanie przeglądów wynikających z zaleceń producenta, nie mniej niż 1 w każdym roku trwania gwarancji | TAK |

WARUNKI DODATKOWE

| L.P. | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Montaż i szkolenie praktyczne personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
|  | Certyfikat CE i dopuszczenie do użytku w ochronie zdrowia. |  |

................................................					                                                                                                      ...............................

(miejsce i data wystawienia)												(podpis i pieczątka)