Łódź, dnia  9  grudnia  2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stentgraftów – nr sprawy 57/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 3” Wykonawców.

Pakiet nr 3 „Stentgraft do tętniaków aorty brzusznej”

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości zamiany stentgraftu brzusznego na stentgraft piersiowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości zastosowania stentgraftu brzusznego w pękających tętniakach?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści stentgraft do tętniaków aorty brzusznej o poniższych parametrach:

- Stent Graft przeznaczony do leczenia tętniaków aorty brzusznej umiejscowionych poniżej tętnic nerkowych

- Rozwidlony, o budowie wielomodułowej

- Część aortalna i biodrowa wykonane z drutu nitinolowego z pokryciem z tkanego poliestru cienkościennego o właściwościach przewyższających odpowiedni materiał stosowany do produkcji protez naczyniowych

- System podnerkowy, wieloczęściowy

- Umocowanie podnerkowe w postaci 4 par haczyków

- Wzmocnienie trzonu na całej długości przy pomocy dwóch pierścieni górnych oraz dwóch dolnych o delikatniejszej strukturze co eliminuje możliwość skręcenia trzonu przy zachowaniu bardzo dobrej adaptacji ściany stent graftu do ściany tętniaka

- System jest wprowadzany z jednostronnego dostępu chirurgicznego dla trzonu Stent Graftu ( 20 – 23 F) i dwustronnego dla odnóg biodrowych ( 18F )

- Szeroki zakres rozmiarów: część aortalna – średnice 16-34mm, część biodrowa

8-23mm co umożliwia zaopatrzenie części aortalnej brzusznej w średnicy od 16 do 31,5 mm i części biodrowej od 10 do 23 mm. Długość części aortalnej 72-77 mm, długość odnóg 60-140 mm, długość dostawki proksymalnej – kołnierza 40 mm, średnica 19-34 mm.

Średnica miejsca dokowania odnóg 10,5mm dla wszystkich rozmiarów trzonu przy odnogach o średnicy w górnej części o średnicy 10,5mm w każdym przypadku, które w dalszej części mogą być zwężone do 10mm średnicy lub rozszerzone do średnicy 23mm. Pozwala to na znaczne ułatwienie doboru części stent graftu , upraszsza wymiarowanie i minimalizuje możliwości błędu wymiarowania.

Dodatkowe pierścienie nogawki ipsilateralnej trzonu ułatwiające kaniulacje i poprawiające widoczność

- Bardzo dobra widoczność pod RTG ( tantalowe markery cieniujące na Stent Grafcie )

- Bardzo giętki system wprowadzający dzięki czemu znajduje zastosowanie nawet przy bardzo krętych naczyniach dostępowych

- Możliwość szybkiego lub wolnego rozprężenia Stent Graftu w zależności od sytuacji

- Możliwość wielokrotnej repozycji założonego trzonu Stent Graftu wewnątrz aorty

- System magnesów ułatwiający kaniulację rozwidlonego trzonu po stronie kontralateralnej w celu dołączenia nogawki

- Możliwość dodatkowego zaopatrzenia tętniakowato zmienionej tętnicy biodrowej poprzez zastosowanie modułu z rozszerzoną kloszowo odnogą biodrową.

- System wprowadzający z hydrofilnym pokryciem umożliwiający bezpieczne dostarczanie stent graftu do worka tętniaka, odporność na zaginanie, bardzo dobre dopasowanie się do anatomii naczyń pacjenta oraz kontrolę szybkości usuwania stent graftu

- Bardzo giętki system wprowadzający dzięki czemu znajduje zastosowanie nawet przy bardzo krętych naczyniach dostępowych

- Bardzo dobra widoczność pod RTG - tantalowe markery cieniujące na poszczególnych elementach stent graftu.

- Dodatkowe wzmocnienia Rozwidlonego Trzonu(ramienia aortalnego) dwoma pierścieniami o delikatniejszej strukturze niż dwa pierścienie w części wierzchołkowej trzonu, eliminują możliwość skręcenia trzonu ( zbrojenie na całej długości ), przy zachowaniu lepszej    adaptacji graftu do anatomii i uniknięcia efektu ‘’zmęczenia materiału’’ w okresie pooperacyjnym ( jak to miało miejsce w trzonie z odcinkiem bez zbrojenia w poprzedniej wersji stentgraftu ). Bardzo duża odporność elementów stent graftu na załamania, dzięki konstrukcji ramion biodrowych wzmocnionych szeregiem niezależnie umocowanych zwojów nitinolowego drutu, który zabezpiecza je przed zagięciem.

- Możliwość wielokrotnej repozycji założonego trzonu Stent Graftu wewnątrz aorty

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

dot. zapisów siwz

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie przez wykonawcę realizacji minimum jednej dostawy w zakresie pakietu nr 3 – stentgraftu aortalnego o wartości 194 400 zł brutto?

Odpowiedź; Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pakiet nr 3 „Stentgraft do tętniaków aorty brzusznej”

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości zamiany stentgraftu brzusznego na stentgraft piersiowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości zastosowania stentgraftu brzusznego w pękających tętniakach?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości zamiany na stentgraft jednostronny (uniilliac)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści stentgraft do tętniaków aorty brzusznej o poniższych parametrach:

- wykonany z nitinolu powlekanego materiałem poliestrowym przewyższającym jakościowo materiał stosowany do produkcji protez naczyniowych

- łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem za pomocą szwów

- pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

dot. zapisów siwz

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie przez wykonawcę realizacji minimum jednej dostawy w zakresie pakietu nr 3 – stentgraftu aortalnego o wartości 194 400 zł brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA