Łódź, dnia  6 maja  2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stołów operacyjnych dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddziału Onkologii-  Numer sprawy: 19/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 1 Wykonawców.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny ONKOLOGIA oraz stół operacyjny ogólnochirurgiczny ORTOPEDIA

1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny o napędzie elektromechanicznym? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w tego typu stołach gwarantujące długi okres bezawaryjnej eksploatacji przy zachowaniu wysokich parametrów i jakości pracy. Napęd elektrohydrauliczny jest bardzo wrażliwy na zapowietrzenie i wycieki oleju, co może doprowadzić do unieruchomienia stołu uniemożliwiając jego dalsze regulacje. Ponadto w przypadku wystąpienia awarii serwisowanie napędu elektrohydraulicznego jest bardzo skomplikowane i kosztowne.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

2.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny bez dodatkowego systemu awaryjnego hydrauliczno – mechanicznego? Wymaganie to nie jest konieczne i nie ma potrzeby jego realizowania, gdyż oferowany stół posiada dodatkowy zapasowy akumulator, który jest odpowiedzialny za zasilanie wszystkich funkcji stołu w przypadku rozładowania bądź awarii akumulatora głównego. System ten jest niezależny od akumulatora głównego. Ponadto, pragniemy zauważyć, że pompy nożne są niefunkcjonalne i ograniczają swobodę ruchów operatora podczas zabiegu, w tym bezpośredni dostęp do operowanego pacjenta.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

3.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny o długości 2220mm? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gwarantujące więcej miejsca dla pacjenta i zwiększające komfort pracy.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

4.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, w którym zakres regulacji wysokości wynosi od 670 do 1070mm? Oferowany zakres jest optymalnie dostosowany do potrzeb użytkowych i gwarantuje komfort pracy operatorom o różnym wzroście, poza tym minimalnie odbiega od wymaganego, różnica rzędu 2-3cm nie jest w żaden sposób odczuwana w praktyce.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

5.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny, z możliwością regulacji przechyłów bocznych w zakresie ±18°? Oferowana wielkość tego parametru jest absolutnie wystarczająca do zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, ponadto większe nachylenie spowodowałoby zsuwanie się operowanego z blatu stołu, a tym samym utrudnianie przeprowadzonych zabiegów.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

6.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół operacyjny o przesuwie wzdłużnym wynoszącym 250mm? Długość przesuwu wzdłużnego jest determinowana przez rozmiar i kształt kolumny stołu. W oferowanym stole, który posiada bardzo smukłą i wąską kolumnę dzięki wartość 25 cm jest w zupełności wystarczająca dla zapewnienia pełnej przezierności. Przesuwy wzdłużne na poziomie 30-40cm są stosowane w stołach w których bardzo duża kolumna uniemożliwia monitorowanie pacjenta ramieniem C.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.