Łódź, dnia  6 maja  2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stołów operacyjnych dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddziału Onkologii-  Numer sprawy: 19/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 5 Wykonawców.

Stół operacyjny ogólnochirurgiczny

- Czy Zamawiający dopuści aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną kwasoodporną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Obecnie czołowi producenci stołów operacyjnych bardzo często wykonują elementy konstrukcyjne z odlewów aluminiowych z uwagi na zalety takiego rozwiązania tzn.: przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia. Faktyczną barierą dla  producentów stołów operacyjnych przed powszechnym stosowaniem odlewów metali lekkich w konstrukcji blatów jest duży koszt wdrożenia technologii (konieczność wykonania drogich form), akceptowalny jedynie dla modeli średniej i wyższej klasy produkowanych w większej skali.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z systemem awaryjnym bez funkcji powrotu do pozycji wyjściowej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 530-1010mm?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją oparcia pleców w zakresie -30˚do 80˚?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją podgłówka w zakresie -90˚do 60˚?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z dodatkowym panelem sterującym z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą przycisku aktywującego i wybrania żądanego parametru? (Aktywator wyłącza się po 30 sek.)

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektrohydraulicznym systemem blokowania kół z pilota przewodowego?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny posiadający dwa układy sterownia w którym podstawowy elektrohydrauliczny zasilany jest bateryjnie z wbudowaną ładowarką i drugi system awaryjny hydrauliczno-mechaniczny w którym wybór danej funkcji odbywa się poprzez panel na kolumnie (zasilany bateryjnie lub sieciowo) a realizacja odbywa się poprzez nożną pompę hydrauliczną?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Uniwersalny stół operacyjny do ortopedii

- Czy Zamawiający dopuści aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną kwasoodporną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Obecnie czołowi producenci stołów operacyjnych bardzo często wykonują elementy konstrukcyjne z odlewów aluminiowych z uwagi na zalety takiego rozwiązania tzn.: przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia. Faktyczną barierą dla  producentów stołów operacyjnych przed powszechnym stosowaniem odlewów metali lekkich w konstrukcji blatów jest duży koszt wdrożenia technologii (konieczność wykonania drogich form), akceptowalny jedynie dla modeli średniej i wyższej klasy produkowanych w większej skali.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 530-1010mm?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją podgłówka w zakresie -90˚do 60˚?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny tylko z regulacją kątową podgłówka?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z dodatkowym panelem sterującym z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą przycisku aktywującego i wybrania żądanego parametru? (Aktywator wyłącza się po 30 sek.)

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektrohydraulicznym systemem blokowania kół z pilota przewodowego?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny posiadający dwa układy sterownia w którym podstawowy elektrohydrauliczny zasilany jest bateryjnie z wbudowaną ładowarką i drugi system awaryjny hydrauliczno-mechaniczny w którym wybór danej funkcji odbywa się poprzez panel na kolumnie (zasilany bateryjnie lub sieciowo) a realizacja odbywa się poprzez nożną pompę hydrauliczną?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z 48h do 72h?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.