Załącznik nr 4

Przedmiot oferty :	Stół operacyjny ogólnochirurgiczny ORTOPEDIA

Wykonawca :

Nazwa aparatu / Producent / model, typ :

Rok produkcji : Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje

oferowanego sprzętu (w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

I. WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Oferowany Parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uniwersalny stół operacyjny do ortopedii | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja stołu i blatu wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 3 | Blat stołu ortopedyczny składający się z elementów : - segment podgłówka - oparcia pleców składającego się z części stałej oraz odejmowanych segmentów do operacji barków - siedziska - dzielonych podnóżków Segmentowość pozwalająca uzyskać pozycje: - półsiedzącą (do artroskopii barków) - zgięte kończyny w stawach kolanowych (do artroskopii kolana) pozycja do artroskopii biodra. | TAK |  |
| 4 | Blat stołu wykonany z materiałów umożliwiających wykonywanie zdjęć RTG. Blat stołu wyposażony w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
| 6 | Stół posiadający dwa niezależne układy sterowania : - podstawowy elektrohydrauliczny zasilany bateryjnie z wbudowaną ładowarką - system awaryjny hydrauliczno – mechaniczny pracujący bez jakiegokolwiek źródła zasilania / akumulatora, baterii itp./ | TAK |  |
| 7 | System podstawowy elektrohydrauliczny zasilany z sieci lub akumulatora oraz sterowany z pilota przewodowego oraz panelu na kolumnie stołu . System zapewniający płynną bezstopniową regulację kąta zginania segmentów: - regulacji kąta sekcji pleców, - regulacji wysokości blatu , - regulacji przechyłów bocznych - regulacji przechyłów wzdłużnych - regulacji przesuwu wzdłużnego - poziomowanie blatu jednym przyciskiem Zabezpieczenie systemu poprzez konieczność wciśnięcia przycisku do aktywacji elektroniki. | TAK |  |
| 8 | System awaryjny hydrauliczno-mechaniczny uniezależniony od źródła energii /akumulatora, baterii, zasilania z sieci/ sterowany dźwigniami nożnymi, zapewniający regulacje - regulacji kąta sekcji pleców, - regulacji wysokości blatu , - regulacji przechyłów bocznych - regulacji przechyłów wzdłużnych | TAK |  |
| 9 | Długość stołu: 2050 mm +/-100 mm | TAK |  |
| 10 | Całkowita szerokość blatu stołu 550 mm +/-50 mm | TAK |  |
| 11 | Regulacja wysokości : 600 mm – 1150 mm +/-50 mm | TAK |  |
| 12 | Regulacja oparcia pleców : -450 do 750 +/- 150 | TAK |  |
| 13 | Regulacja podgłówka : -500 do 350 +/- 50 | TAK |  |
| 14 | Przechył Trendelenburga: 350 +/- 50 | TAK |  |
| 15 | Przechył anty – Trendelenburga : 350 +/- 50 | TAK |  |
| 16 | Przechyły boczne : 250 +/- 50 | TAK |  |
| 17 | Regulacja kąta odchylenia podnóżków: od -900 do +250 +/- 50 | TAK |  |
| 18 | Podnóżki z możliwością rozchylenia na boki | TAK |  |
| 19 | Przesuw wzdłużny min 300 mm | TAK |  |
| 20 | Manualna regulacja : - Podgłówka (możliwość regulacji wysokości) - Podnóżków (segment dzielony umożliwiający zginanie oddzielne dla poszczególnej kończyny) | TAK |  |
| 21 | Akumulator wbudowany w układ elektrohydrauliczny stołu. Pilot i dodatkowy panel sterujący wyposażony we wskaźniki naładowania akumulatora | TAK |  |
| 22 | Dodatkowy panel sterujący zabezpieczony przez przypadkowym uruchomieniem – konieczność użycia dwóch przycisków równocześnie |  |  |
| 23 | Materace segmentów blatu bezszwowe, antystatyczne, odejmowane, wykonane z pianki poliuretanowej | TAK |  |
| 24 | Powierzchnie stołu i materacy łatwe do utrzymania czystości i dezynfekcji | TAK |  |
| 25 | Stół przejezdny- mobilny na 4 kołach z mechanicznym systemem blokowania – koła zabudowane w podstawie | TAK |  |
| 26 | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 200 kg | TAK |  |
| 27 | Wyposażenie stołu: - Ekran anestezjologiczny - Wieszak do kroplówki - Podpórka ręki (2 szt.) - Podpórka pod głowę (tzw. „U”) - Pas tułowia i nadgarstka - Przystawka do artroskopii kolana | TAK |  |

II. WARUNKI GWARANCJI 1 SERWISU

| L.P. | Wymaganie | Parametr ofertowany |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagany okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru min. 36 miesięcy. |  |
|  | Przeglądy aparatu minimum 1 raz w każdym roku trwania gwarancji w cenie dostawy, przez cały okres trwania gwarancji. |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat. |  |

III. WARUNKI DODATKOWE

| L.P. | Wymaganie | Parametr ofertowany |
| --- | --- | --- |
|  | Montaż i szkolenie praktyczne personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
|  | Certyfikat CE i dopuszczenie do użytku w ochronie zdrowia. |  |

................................................												...............................

(miejsce i data wystawienia)												(podpis i pieczątka)