Łódź, dnia  19  listopada   2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu komputerowego co najmniej 64 rzędowego – nr sprawy 54/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 6”od Wykonawców.

- Dotyczy SIWZ, załącznik Parametry techniczne pkt. I.8.
Występujące w opisie parametru sformułowania o przylegających i nienakładających się warstwach nie maja uzasadnienia użytkowego, a więc związanego z jakością obrazu, a jedynie służą dyskryminacji technologii umożliwiającej uzyskiwanie najlepszej rozdzielczości obrazu. Zwłaszcza, że w opisie innych parametrów, gdzie występuje wymóg akwizycji min. 64 warstw, nie ma tych zbędnych ograniczeń. Czy z uwagi na powyższe zamawiający wykreśli powyższe sformułowania, co zapewni równoprawne traktowanie istniejących na rynku rozwiązań.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Dotyczy SIWZ, załącznik Parametry Techniczne pkt.II.3.
Czy z uwagi na istniejące różne technologie lamp rtg, zamawiający dopuści podanie ekwiwalentu rzeczywistej pojemności cieplnej dla technologii lampy rtg o bezpośrednim chłodzeniu anody, co przy zachowaniu znakomitej efektywności pracy lampy rtg, umożliwia znaczące obniżenie rzeczywistej pojemności cieplnej anody w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Dotyczy SIWZ, załącznik Parametry Techniczne pkt. IV.10
W przypadku oferowanych dwóch pól skanowania, w tym jednego do badania głowy, kolimacja kata wiązki promieniowania lampy w płaszczyźnie x,y zgodna z wielkością pola skanowania, nie ma uzasadnienia, ponieważ poza obszarem głowy nie istnieje tkanka, którą można zbędnie naświetlić. Czy w przypadku takiego rozwiązania zamawiający dopuści brak zgodności kolimacji wiązki z wielkością pola skanowania?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Dotyczy SIWZ, załącznik Parametry Techniczne pkt.IV.13
Ilość możliwych pól skanowania nie jest, wbrew pozorom, zaletą nowoczesnego tomografu, a jedynie pozostałością starszych technologii, które w celu uzyskania lepszej rozdzielczości obrazu zmniejszały pole skanowania. Przy obecnie stosowanych technikach redukcji dawki takie rozwiązania są anachroniczne z punktu widzenia użytkowego, ponieważ zawężają obszar oceny rozsianych zmian nowotworowych co implikuje kolejne badania. Czy z uwagi na powyższe zamawiający odstąpi od oceny tak mało użytkowego parametru?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Dotyczy SIWZ, załącznik Parametry Techniczne pkt.IV.25
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w przypadku zastosowania rekonstrukcji iteracyjnej, im niższe są stosowane poziomy prądu anody, a więc i niższa dawka, tym większe są zniekształcenia w obszarze danych surowych, co oznacza znaczące wydłużenie czasu pracy procesorów rekonstruktora i w efekcie ilości zrekonstruowanych obrazów w czasie sekundy. Przyjęta przez zamawiającego wielkość graniczna jest typowa dla klasycznej rekonstrukcji wstecznej (FBP) i dla niektórych algorytmów rekonstrukcji iteracyjnej, których zadaniem jest tylko redukcja szumu w obszarze obrazu, a więc zadań nie wymagających większego zaangażowania procesorów rekonstruktora. W przypadku rzeczywistych algorytmów iteracyjnych redukujących artefakty w obszarze danych surowych, wymagana przez zamawiającego szybkość rekonstrukcji jest nie możliwa do spełnienia. Czy z uwagi na powyższe, zamawiający zmniejszy wymagany poziom do 15 obrazów/s lub odstąpi od wymogu wielkości granicznej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

- Dotyczy SIWZ, załącznik Parametry Techniczne pkt.VII.2
Prosimy o odstąpienie od technologicznego ograniczenia w postaci limitu mocy zasilania maksymalnie 120 kVA, co umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA