Łódź, dnia  19  listopada   2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu komputerowego co najmniej 64 rzędowego – nr sprawy 54/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 8”od Wykonawców.

Pytanie 1  Dot. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający w pkt 3 wymaga:

| 3. | UPS podtrzymujący działanie TK co najmniej 10 min. w przypadku spadku napięcia lub chwilowego braku zasialania | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający wyspecyfikował rozwiązanie opcjonalne, które jest bardzo drogie ( kosztuje w zależności od Producenta kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy złotych ) co będzie miało znaczenie na wysokość cen ofertowych, a więc na ich konkurencyjność.

Czy Zamawiający dopuści UPS podtrzymujący działanie konsoli operatorskiej co najmniej 10 min. w przypadku spadku napięcia lub chwilowego braku zasilania jako spełniający warunek? Takie rozwiązanie również pozwoli zakończyć badanie bez utraty danych.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA