Model typ aparatu:

Producent:

| Lp. | Nazwa parametru |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Tomograf i wyposażenie - rok produkcji nie wcześniej niż 2014, urządzenia nowe, nie używane, nie regenerowane, nie demonstracyjne. |  | Tak |  | Bez oceny |
|  | Min. 64 rzędowy system tomografii komputerowej do badań całego ciała,. |  | Tak, podać liczbę rzędów | . | >64 rzędowy- 20 pkt, Min. 64 rzędowy- 0 pkt, , |
|  | UPS podtrzymujący działanie konsoli operatorskiej co najmniej 10 min. w przypadku spadku napięcia lub chwilowego braku zasilania |  | Tak |  |  |
|  | Stanowiska pracy systemu: - konsola operatorska - serwer(y) aplikacyjny(e) - konsole zależne –min. 2 szt |  | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kardiomonitor z niezbędnym wyposażeniem do wykonywania badań TK kardiologicznych, zintegrowany z gantry lub na wózku jezdnym |  | Tak |  | Bez oceny |
|  | Bezwkładowy wstrzykiwacz kontrastu współpracujący z TK + 100 kpl sprzętu jednorazowego użytku do wstrzykiwacza |  | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu umożliwiający wykonanie testów podstawowych. |  | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP zaoferowany tomograf, serwer(y) aplikacyjny (e), oprogramowanie serwera, konsole zależne, wstrzykiwacz oraz wszystkie urządzenia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie |  | Tak, dołączyć do oferty |  | Bez oceny |
|  | System umożliwiający akwizycję min. 64 warstw submilimetrowych, przylegających, nienakładających się w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa – detektor dla jednej energii |  | Tak, podać liczbę warstw |  | >64 warstwy- 20 pkt, Min.64 warstwy- 0 pkt, |
|  | Tomograf umożliwiający wykonanie badania tzw. potrójnego wykluczenia „Triple Rule Out” (zatorowość płucna, zawał mięśnia sercowego, rozwarstwienie aorty). |  | Tak |  | Bez oceny |
|  | Tomograf umożliwiający wykonywanie (niskodawkowych) badań osób otyłych, z wysokim wskaźnikiem BMI |  | Tak |  | Bez oceny |
|  | Tomograf umożliwiający obliczenie wskaźnika tkanki tłuszczowej ciała w oparciu o jednowarstwowe badanie bez kontrastu (min. obszar całkowity tkanki tłuszczowej, podskórnej tkanki tłuszczowej, tłuszczu brzusznego, wskaźnik BMI, funkcja raportowania). |  | Tak /Nie Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Tomograf umożliwiający zbadanie obszaru pacjenta z urazem wielonarządowym bez konieczności przekładania go na stole na długości min. 170 cm. |  | Tak |  | Bez oceny |
|  | Instalacja systemu w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię tomografii komputerowej wraz z niezbędnymi pracami wykończeniowymi po zakończonej instalacji w pomieszczeniach tomografii komputerowej |  | Tak |  | Bez oceny |
|  | Rozszerzenie istniejących serwerów obrazowych o 6 TB pamięci |  | Tak |  |  |
| - GENERATOR I LAMPA RTG |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc generatora > 60 kW | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  |  | Zakres możliwych nastaw > 80 – 135 kV | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  |  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy > 7,5 MHU . | Tak |  | > 7,5 MHU - 5 pkt, Min.7,0 MHU - 0 pkt, |
|  |  | Szybkość chłodzenia anody lampy rtg >1300 kHU/min | Min. |  | >1350 kHU/min - 5 pkt, Min.1300 kHU/min - 0 pkt, |
|  |  | Liczba ognisk lampy rtg. | ≥ 2 |  | Bez oceny |
|  |  | Automatyczny wybór ogniska lampy. | Tak |  | Bez oceny |
|  |  | Maksymalny prąd lampy rtg wykorzystywany w protokołach | ≥ 500 mA |  | Bez oceny |
|  |  | Redukcja dawki poprzez modulację prądu anody we wszystkich trzech osiach: X, Y, Z. | Tak |  | Bez oceny |

| - GANTRY I STÓŁ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Średnica okola ≥ 70[cm] | Tak, podać |  | ≥ 75 cm- 10 pkt, min. 70 cm - 0 pkt, |
|  | Kąt pochylenia gantry ≥ 300 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta z zachowaniem precyzji pozycjonowania ±0,25 mm > 200 kg [kg] | Tak, podać |  | > 205 kg - 5 pkt, min. 200 kg - 0 pkt, |
|  | Minimalna wysokość stołu przy pozycjonowaniu pacjenta < 58 cm | Tak, podać |  | < 39 cm - 5 pkt, min 58 cm - 0 pkt, |
|  | Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z ≥38 mm | Tak, podać |  | ≥40 mm - 10 pkt, min.38 mm - 0 pkt, |
|  | Wyposażenie stołu: podpórka pod głowę, podgłówek pacjenta, materac, pasy unieruchamiające pacjenta, podpórka pod kolana, ramię, fantom densytometryczny | Tak, |  | Bez oceny |
| - PARAMETRY SKANOWANIA |  |  |  |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy submilimetrowej w jednoczesnej akwizycji min. 64 warstw(mm) < 0,65 mm | Tak, podać |  | < 0,5 mm - 20 pkt < 0,6 mm - 10 pkt Min. 0,65 mm - 0 pkt, |
|  | Najkrótszy czas obrotu układu lampa detektor dostępny dla wszystkich rodzajów badań < 0,35s | Tak, podać |  | < 0,28 s - 10 pkt, min.0,35s - 0 pkt, |
|  | Matryca rekonstrukcyjna obrazu > 512 x 512 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Matryca prezentacyjna obrazów > 1024 x 1024 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Możliwość automatycznego wykonania spiralnego badania wieloodcinkowego. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zatrzymania topogramu w dowolnym czasie Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie skanowania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna możliwa do uzyskania długość skanu topograficznego > 170 cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Akwizycja spiralna i rekonstrukcja obrazów w trybie wysokiej rozdzielczości. | Tak, podać |  | Bez oceny |

|  | Minimalny możliwy do uzyskania rozmiar izotropowego voxela x=y=z w [mm] dla każdego czasu obrotu, w jednoczesnej akwizycji min. 64 warstw < 0,35 mm | Tak, podać |  | < 0,31 mm - 20 pkt, Min.0,35 mm - 0 pkt, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolimacja kąta wiązki promieniowania lampy w płaszczyźnie XY zgodna z wielkością pola skanowania (FOV). | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Aktywna kolimacja w kierunku osi z działająca automatycznie w czasie skanu spiralnego , odcinająca promieniowanie w obszarach niewykorzystywanych do rekonstrukcji obrazów. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Dostępne maksymalne pole diagnostyczne obrazowania FOV > 50 cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Ilość akwizycyjnych pól obrazowania [n] > 2 | Tak, podać ilość i rozmiary pól (jeden rozmiar – jedno pole) |  | > 5- 10 pkt, > 2- 0 pkt, |
|  | Zakres współczynnika pitch. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Możliwość akwizycji w trybie skanu sekwencyjnego przy pochylonym gantry w pełnym zaoferowanym zakresie. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Możliwość akwizycji w trybie skanu spiralnego przy pochylonym gantry w pełnym zaoferowanym zakresie. | Tak / Nie (podać) |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Maksymalna długość ciągłego skanu spiralnego > 170 cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa R [pl/cm] w osiach x, y, z w czasie pełnego skanu dla min.64 warstw w trybie skanu spiralnego w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm w punkcie - 2 % MTF w polu akwizycyjnym 50cm dla płaszczyzny x, y. > 15,1 pl/cm | Tak, podać |  | > 21,0 pl/cm - 20 pkt, > 15,1 pl/cm - 0 pkt, |
|  | Dawka (CTDIvol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie x, y z użyciem (lub bez użycia) algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. IV.24 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 10,7 mGy. | Tak, podać |  | < 3,0 mGy-30pkt < 5,0 mGy-10pkt < 10,7 mGy- 0pkt |

|  | Dawka (CTDIvol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie x, y z użyciem (lub bez użycia) algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. IV.24(Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 21,7 mGy. | Tak / Nie (jeśli TAK, podać) |  | Tak < 18,0 mGy-30pkt Tak <20,0 mGy-10pkt Nie- 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie do modulacji dawki w czasie badania we wszystkich trzech osiach. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Modulowanie promieniowania X sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego (pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych). | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Badanie serca z niską dawką z wykorzystaniem sekwencyjnego skanowania aksjalnego lub spiralnego. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu (nazwa wg nomenklatury producenta). Algorytm automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. Algorytm dostępny dla wszystkich rodzajów badań. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Szybkość rekonstrukcji z wykorzystaniem iteracyjnego algorytmu rekonstrukcji,, zaoferowanego w pkt IV.24 automatycznie przetwarzającego wielokrotnie te same surowe dane (RAW) > 30 obr/s | Tak, podać |  | Bez oceny |
| - KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |  |
|  | Konsola operatorska, umożliwiająca pracę operatora tomografu wykonującego badanie oraz lekarza diagnosty analizującego np. obrazy innych pacjentów wyposażona w min. jeden monitor min.19” i UPS | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów (512x512) bez kompresji wyrażona ilością obrazów. | Min. 100 000 |  | Bez oceny |
|  | Akwizycja obrazów do badań: - onkologicznych - perfuzyjnych - naczyniowych - wirtulanej endoskopii - kolonoskopowych - kardiologicznych - pulmonologicznych - densytometrycznych - typu DSA w obszarze głowy i szyi (tryb skanowania z maską), |  |  |  |
|  |  | Tak |  | Bez oceny |
|  | Akwizycja obrazów serca bramkowana sygnałem EKG metodą retrospektywną (skanem spiralnym) – kliniczne badanie naczyń wieńcowych badania funkcjonalne. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Akwizycja obrazów serca bramkowana sygnałem EKG metodą prospektywną (skanem aksjalnym). | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające skontrolowanie i dokonanie ręcznej korekty (usunięcie cyklu, korekta położenia piku) automatycznego rozpoznania sygnału EKG zarejestrowanego podczas akwizycji danych w badaniu serca metodą retrospektywną w celu poprawienia jakości rekonstrukcji. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyszukiwanie fazy lub faz serca najlepiej uwidaczniających tętnice wieńcowe bez konieczności wykonywania pełnej rekonstrukcji w poszczególnych fazach | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wykonywania badań kardiologicznych w sposób automatyczny pomimo wystąpienia arytmii w trakcie badania. Tomograf, po detekcji arytmii, automatycznie(bez ingerencji personelu) kontynuuje wykonanie badania poprzez zmianę trybu pracy z prospektywnego na retrospektywny i gwarantuje uzyskanie diagnostycznego badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Minimalna rozdzielczość czasowa kardiologiczna dla rekonstrukcji jednosegmentowej ( z danych zbieranych z jednego cyklu pracy serca). < 175 ms | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zestaw niskodawkowych protokołów pediatrycznych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego po dotarciu środka cieniującego w badaną okolicę; wraz z możliwością opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcje prezentacji i przetwarzania 3D obrazów CT, w tym: rekonstrukcja MPR (thick i thin) – edycja 3D, rekonstrukcje SSD- rekonstrukcja angio – CT ( Min IP i Max IP). | Tak |  | Bez oceny |
|  | VRT ( Volume Rendering Technique). | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pomiary geometryczne. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pomiary analityczne. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększanie obrazu i inne) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle ( w trakcie skanowania). | Tak |  | Bez oceny |
|  | Rekonstrukcje badania serca metodą retrospektywną i prospektywną. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: | Tak |  | Bez oceny |
|  | - Storage SCP/SCU, - Print, - Query/Retrieve SCP/SCU, - Modality Worklist Management, - Modality Performance Procedure Step. | Tak Tak Tak Tak Tak |  | Bez oceny |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD w standardzie DICOM 3.0. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem. | Tak |  | Bez oceny |
| VI. Serwer(y) aplikacyjny(e) – wymagania podstawowe |  |  |  |  |
| 1. | Serwer(y) aplikacyjny(e) wraz z min. dwoma konsolami zależnymi podłączonymi do serwera aplikacji. Każda z konsol wyposażona w min. jeden monitor diagnostyczny o przekątnej min. 21” i UPS | Tak |  |  |
| 2. | Serwer(y) aplikacyjny(e) umożliwiający jednoczesny dostęp min. 3 użytkowników w zakresie poniższych aplikacji | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | MIP (Maximum Intensity Projection). | Tak |  | Bez oceny |
| 4. | SSD (Surface Shaded Display). | Tak |  | Bez oceny |
| 5. | VR (Volume Rendering ). | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  | Bez oceny |

| 7. | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu). | Tak |  | Bez oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość). | Tak |  | Bez oceny |
| 9. | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń tętniczych, zmian nowotworowych drzewa oskrzelowego i dróg powietrznych, zmian nowotworowych jelita grubego itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita zmienionego nowotworowo. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. | Tak |  | Bez oceny |
| 11. | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym. | Tak |  | Bez oceny |
| 12. | Pakiet oprogramowania do analizy naczyń peryferyjnych. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy, automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia. | Tak |  | Bez oceny |
| 13. | Pakiet oprogramowania do analizy naczyń wieńcowych. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające automatyczne odrzucanie tkanek otaczających serce, automatyczną wizualizację całego wybranego naczynia wieńcowego: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia, rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy. | Tak |  | Bez oceny |
| 14. | Pakiet oprogramowania do badania stopnia zwapnienia naczyń wieńcowych – calcium scoring | Tak |  | Bez oceny |
| 15. | Oprogramowanie do automatycznej wizualizacji blaszek miażdżycowych w naczyniach obwodowych z rozpoznawaniem ich gęstości i rodzaju (informacja ilościowa i jakościowa) | Tak |  | Bez oceny |
| 16. | Oprogramowanie do planowania stentu. Oprogramowanie zapewnia: - możliwość oceny obrazów 2D i 3D - możliwość automatycznej segmentacji 3D aorty wraz z tętniakiem (nie tylko światło naczynia). - możliwość planowania na podstawie znajdującej się w oprogramowaniu listy pomiarów dla najczęściej używanych komercyjnie stentów - możliwość weryfikacji oraz korekty wyników segmentacji oraz pomiarów - możliwość tworzenia i dodawania własnych pomiarów nieujętych przy danym stencie. - możliwość automatycznego wyszukiwania i pomiaru na obrazie 2D / 3D naczynia dla pomiaru wybranego z listy pomiarów - możliwość generowania i drukowania raportów wraz ze zdjęciami pomiarów (pomiary automatyczne przenoszone do raportu) | Tak |  | Bez oceny≤ |
| 17. | Pakiet oprogramowania do w pełni automatycznej analizy parametrów funkcjonalnych lewej komory serca, ( objętość skurczowa i rozkurczowa, objętość wyrzutowa, frakcja wyrzutowa, kurczliwość odcinkowa lub pogrubienie ściany , ruchomość ściany) | Tak |  | Bez oceny |
| 18. | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiająca ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia) | Tak |  | Bez oceny |
| 19. | Oprogramowanie do oceny perfuzji narządów miąższowych m in. wątroby, trzustki, prostaty (protokoły uniwersalne lub specjalizowane). | Tak |  | Bez oceny |
| 20. | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian nowotworowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian. | Tak |  | Bez oceny |
| 21. | Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością automatycznej segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań. Automatyczne wyznaczanie parametrów: maks. średnicy, objętości, gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami RECIST, WHO | Tak | ≤ | Bez oceny |
| 22. | Oprogramowanie do oceny gęstości kości | Tak |  |  |
| - AKWIZYCJA WIELOENERGETYCZNA / MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY/ |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania skanu dwuenergetycznego (uzyskania dwóch zestawów danych dla dwóch różnych energii promieniowania) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wykonania skanu dwuenergetycznego i analizy skanu dwuenergetycznego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wykonywania skanu dwuenergetycznego przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu | Tak / Nie |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Diagnostyczne pole skanowania i rekonstrukcji obrazów w akwizycji dwuenergetycznej > 50 cm | Tak |  | Bez oceny |
| - WARUNKI INSTALACYJNE |  |  |  |  |
|  | W przypadku potrzeby odprowadzenia ciepła z tomografu, urządzeń zasilających i komputerów należy dostarczyć i zainstalować odpowiedni system klimatyzacji w pomieszczeniach sterowni, a także sali badań i serwerowni. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wymagana moc przyłączeniowa zasilania ≤120 [kVA] | Tak, podać |  | Bez oceny |
| - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia min. 24 miesięcy, na lampę bez limitu skanów. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji serwisu do 48 godzin (przyjazd na wezwanie). | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN. | Tak, podać wymagania |  | Bez oceny |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych. | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>”  lub „<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Celem weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu wartości (nie tylko liczbowych) parametrów w relacji do parametrów wymaganych

- i / lub spełnienia warunków granicznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta takie jak: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Materiały te należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie  poświadczone za zgodność z oryginałem.