Łódź, dnia  23  lipiec 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Urologii i Ginekologii -  Numer sprawy: 35/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 18 Wykonawców.

Dot. p. 10 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w 14 dysz strumieniowych (w tym 8 rotacyjnych), nie wyposażone w teleskopową dysze rotacyjną? Jest to rozwiązanie autorskie jednego z producentów – firmy Meiko i tylko produkty tej firmy będą spełniać wymagania SIWZ w tym zakresie. Działanie takie jest ograniczaniem konkurencji i może narazić Zamawiającego na niepotrzebne koszty.

Odpowiedź:  tak

Dot. p. 17 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach zewnętrznych:

- szerokość 545 mm

- głębokość 475 mm

- wysokość 1.630 mm

Co niewiele odbiega od zapisów SIWZ? Podane w p. 17 SIWZ (bez żadnej tolerancji) wymiary odpowiadają dokładnie wymiarom myjni z serii Topline firmy Meiko.

Odpowiedź: Tak

Dot. p. 18 - Ponieważ norma PN-EN 15883-1 dopuszcza dwa typy suszenia – konwekcyjne (termiczne) oraz nawiewowe (mechaniczne) i są one traktowane równoważnie, prosimy o dopuszczenie do oceny urządzeń wyposażonych w konwekcyjny system suszenia mytych naczyń.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Dot. p. 18 – Czy Zamawiający wymaga by w przypadku zastosowania suszenia nawiewowego (mechanicznego) powietrze do suszenia naczyń było, zgodnie w wymogami normy PN-EN 15883-1, było filtrowane poprzez filtr absolutny HEPA klasy min. H14? W przypadku suszenia nawiewowego, myjnia używa do suszenia naczyń powietrza zaciąganego z pomieszczenia (najczęściej spod urządzenia), co w przypadku gdy nie jest stosowany filtr absolutny doprowadzić może do wtórnego skażenia mytych i dezynfekowanych naczyń.

Odpowiedź: Tak

Dot. p 20 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym maksymalne natężenie wytwarzanego hałasu jest na poziomie 51dB, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Myjnie dezynfektory montowane są w specjalnych pomieszczeniach, brudownikach, i różnica w poziomie wytwarzanego hałasu na poziomie 1dB, nie jest w żaden sposób odczuwalna ani dla pacjentów ani dla personelu.

Odpowiedź: Tak

Dot. p. 35 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualne zdjęcie blokad (kodów) po upływie okresu gwarancji? W okresie gwarancji, zgodnie z wymogami p. 28 i 29 zarówno naprawy jak i przeglądy przeprowadzać będzie Dostawca.

Odpowiedź; Tak

Dot. p. 36 - Ze względu na to, że w większości szpitali dostępna jest  twarda lub bardzo twarda woda większość producentów myjni zaleca stosowanie 2 środków chemicznych – myjącego (zasadowy) oraz odkamieniającego/neutralizującego  (kwasowy). Czy w Związku z tym Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne oraz by w pakiecie startowym znajdowały się 2 pojemniki środków chemicznych (myjący i odkamieniający)?

Odpowiedź: Tak

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA