Załącznik nr 4 do SIWZ

Przedmiot zamówienia: łóżko z napędem elektrycznym – 1 szt.

Pakiet nr 1

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Parametr oferowany - Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa 1 strzykawkowa | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2014 | Tak |  |
| 5 | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |
| 6 | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
| 7 | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | Tak |  |
| 8 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości:5,10,20,30,50/60 ml | Tak |  |
| 9 | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5 ) – podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | Tak, podać |  |
| 10 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | Tak |  |
| 11 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-100 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
| 12 | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µ/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | Tak, podać |  |
| 13 | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | Tak |  |
| 14 | Dawka uderzeniowa tzw. ,,bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | Tak |  |
| 15 | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek5/6ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
| 16 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
| 17 | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | Tak |  |
| 18 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | Tak |  |
| 19 | Programowana objętość infuzji co 0,1ml (minimum) w zakresie 0,1do 999,9 ml | Tak |  |
| 20 | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | Tak |  |
| 21 | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | Tak, podać |  |
| 22 | Możliwość programowania nazwy oddziału | Tak, podać |  |
| 23 | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | Tak, podać |  |
| 24 | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | Tak, podać |  |
| 25 | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5ml/h co 0,1 ml/h | Tak, podać |  |
| 26 | Funkcja Stand-By programowana 1 sek-24h | Tak, podać |  |
| 27 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | Tak, podać |  |
| 28 | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 | Tak, podać |  |
| 29 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | Tak, podać |  |
| 30 | Regulacja głośności alarmu | Tak, podać |  |
| 31 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD | Tak |  |
| 32 | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50-60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | Tak |  |
| 33 | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) -20h przy przepływie 5ml/h 4h przy przepływie 100 ml/h | Tak, podać |  |
| 34 | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak |  |
| 35 | Klasa ochronności (minimum) I, CF, odporność na defibrylację | Tak |  |
| 36 | Port komunikacyjny np. RS-232 | Tak |  |
| 37 | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 2,5 kg | Tak, podać |  |
| 38 | Kompletny fabrycznie nowy sprzęt | Tak |  |
| 39 | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą |  |  |
| 40 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 36 miesięcy od daty przyjęcia dostawy, podpisania protokołu odbioru sprzętu | Tak, podać |  |
| 41 | Gwarancja obejmuje wliczone w cenę przeglądy techniczne i konserwacyjne w zakresie zgodnym z wymogami producenta wykonywane min. 1 raz w roku | Tak, podać |  |
| 42 | Wykonawca zapewnia pełną autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawnioną jednostkę, w okresie obowiązywania gwarancji. | Tak, podać adres i nr Tel. |  |
|  | Montaż sprzętu i dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | Tak |  |
| 43 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu | Tak |  |
| 44 | Szkolenie pracowników Sekcji aparatury medycznej w zakresie podstawowej obsługi serwisowej sprzętu | Tak |  |
| 45 | Wykonawca zapewnienia zakup części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostarczenia sprzętu | Tak |  |
| 66 | Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | Tak |  |

- Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

- Oferowane wyposażenie jest w pełni kompatybilne z aparaturą.

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ............ 20... roku