Załącznik nr 4

- Przedmiot : Myjnia dezynfektor  - sztuk: 1

- Pakiet nr 4

- Producent:

Model/ Typ:

Rok produkcji:

| LP. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PARAMETRY OFEROWANE/ OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjnia dezynfektor | TAK |  |
| 2. | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia basenów, kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu | TAK, |  |
| 3. | Model stojący na posadzce wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami membranowymi na panelu sterującym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia | TAK |  |
| 4. | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3 | TAK |  |
| 5. | Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej | TAK |  |
| 6. | Wytwornica pary z elementami grzejnymi znajdującymi się wewnątrz zbiornika na wodę gwarantująca jego termiczną dezynfekcję podczas każdego cyklu pracy | TAK |  |
| 7. | Komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, bez spoin z nachyleniem sufitu | TAK |  |
| 8. | Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych | TAK, podać |  |
| 9. | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu | TAK |  |
| 10. | System 13 dysz strumieniowych i rotacyjnych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym teleskopowa dysza rotacyjna | TAK, podać |  |
| 11. | Drzwi komory wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia. | TAK |  |
| 12. | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna zbiornika na wodę, wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz strumieniowych | TAK |  |
| 13. | Mikrokomputerowe sterowanie, pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników na PC oraz przeprowadzenia walidacji | TAK |  |
| 14. | Ergonomiczny ekran wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 15. | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach | TAK, podać |  |
| 16. | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe | TAK, podać |  |
| 17. | Wymiary zewnętrzne - Szerokość : 500 mm. - Głębokość : 450 mm. - Wysokość : 1730 mm | TAK, podać |  |
| 18. | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń tj. suszenie ma być zgodne z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883-1 | TAK |  |
| 19. | Zużycie wody na cykl: program oszczędny do 13 litrów program normalny do 20 litrów program intensywny do 25 litrów | TAK, podać |  |
| 20. | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu. 50 dB | TAK, podać |  |
| 21. | Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii | TAK |  |
| 22. | Zasilanie z 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 3N PE 400 V 50 Hz | TAK |  |
| 23. | Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z polską-europejską normą PN/EN 1717:2003 | TAK |  |
| 24. | Podłączenie odpływu ścienne 100 Ǿ | TAK, podać |  |
| 25. | Zgodność z normą EN ISO 15883-1 i EN ISO 15583-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. | Tak |  |
| 26. | Kompletny fabrycznie nowy sprzęt | Tak |  |
| 27. | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
| 28. | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 36 miesięcy od daty przyjęcia dostawy, podpisania protokołu odbioru sprzętu | Tak, podać |  |
| 29. | Gwarancja obejmuje wliczone w cenę przeglądy techniczne i konserwacyjne w zakresie zgodnym z wymogami producenta wykonywane min. 1 raz w roku | Tak, podać |  |
| 30. | Wykonawca zapewnia pełną autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawnioną jednostkę, w okresie obowiązywania gwarancji. | Tak, podać adres i nr Tel. |  |
| 31. | Montaż sprzętu i dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | Tak |  |
| 32. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu | Tak |  |
| 33. | Szkolenie pracowników Sekcji aparatury medycznej w zakresie podstawowej obsługi serwisowej sprzętu | Tak |  |
| 34. | Wykonawca zapewnienia zakup części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostarczenia sprzętu | Tak |  |
| 35. | Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | Tak |  |
| 36. | Pakiet startowy dla urządzenia: 5 szt. basen szpitalny plastikowy 1 poj. 5l środek odkaminająco - nabłyszczający | Tak, podać |  |

- Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

- Oferowane wyposażenie jest w pełni kompatybilne z aparaturą.

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

....................................... dnia ............ 20... roku