Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: 2 sztuki kardiomonitorów współpracujących z centralą 1 szt.

Pakiet nr 2

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek | Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa, typ, model kardiomonitora | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji min. 2014 | Tak, podać |  |
|  | I. Parametry ogólne |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Monitor o konstrukcji kompaktowej lub modułowej z wymiennymi modułami | TAK |  |
|  | Masa monitora maks. 10 kg. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalny sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów. | TAK |  |
|  | Chłodzenie monitora konwekcyjne - bez użycia wentylatorów | TAK |  |
|  | II. Ekran |  |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12". | TAK |  |
|  | Prezentacja min. 12 różnych krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odprowadzeń EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 800 x 600 | TAK |  |
|  | III. Obsługa |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem przez ekran dotykowy. Monitor bez pokrętła nawigacyjnego | TAK |  |
|  | IV. Zasilanie |  |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora lub UPS na min. 60 minut pracy. | TAK |  |
|  | V. Praca w sieci |  |  |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali. | TAK |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze i centrali. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7. | TAK |  |
|  | VI. Alarmy |  |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych. | TAK |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |
|  | Historia alarmów min. 50 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. . Wyświetlanie listy zdarzeń alarmowych z możliwością wybrania zdarzenia i szybkiego przegląd krzywych zapamiętanych w momencie wystąpienia zdarzenia bez konieczności dodatkowego przeszukiwania danych. | TAK |  |
|  | VI. Zapamiętywanie danych |  |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin. | TAK |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 4 parametrów w trendzie graficznym. | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | VII. Mierzone parametry |  |  |
|  | Pomiar EKG x 2 Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. Możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG wraz z interpretacją wyników. Pomiar częstości pracy serca w zakresie min.: 15-300 ud/min. Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST x 2 Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: od -20 do (+)20 mm. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |
|  | Analiza arytmii x 2 Rozpoznawanie min. 23 różnych klas arytmii w monitorze. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |
|  | Oddech x 2 Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi x 2 Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 - 2 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi x 2 Pomiar w min. 1 kanale Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. Wyświetlanie wartości PPV lub SPV. |  |  |
|  | Pomiar saturacji x 2 Pomiar SpO2 z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury x 2 Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) . Wyświetlanie wartości temp. T1 . Zakres pomiarowy min.: 0 – 45°C. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Ciągły Pomiar Rzutu Minutowego Serca Pomiar metodą opartą na analizie zmian ciśnienia krwi. Pomiar z jednego dostępu naczyniowego. Możliwość pomiaru w każdym monitorze | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie do wspomagania terapii sepsy Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wspomagające terapię sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej terapii | TAK/opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych mierzonych przez respiratory stacjonarne. Podać modele respiratorów, z których odczytywane są dane pomiarowe (min. 4 różnych producentów) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar transmisji nerwowomięśniowej: z wykorzystaniem stymulacji serią poczwórnej TOF, - z wykorzystaniem pojedynczej stymulacji | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar EEG Pomiar następujących parametrów : SEF, MDF, TP, CSA, %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | TAK |  |
|  | VIII. Wyposażenie: |  |  |
|  | Wyposażenie: - 3 żyłowe przewody do pomiaru EKG x 2 szt. - adapter do podłączenia przewodów EKG x 2 szt. - jednorazowe elektrody do pomiaru EKG x 450 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 2 szt. - mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych rozmiar 15cm x 2 szt. - czujnik do pomiaru SpO2 na palec dla dorosłych x 2 szt. - czujnik do pomiaru SpO2 wielorazowy na palec x 2 szt. - czujniki temperatury powierzchniowej x 2 szt. - uchwyt z ramieniem do zamocowania kardiomonitora na ścianie – 2 szt. Na wyposażeniu dwóch kardiomonitorów uchwyty wraz z półką do montażu na ścianie z regulacją położenia monitora w płaszczyźnie pionowej i poziomej oraz umożliwiające zdjęcie monitora bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | B. Monitor Centralny – 1 szt |  |  |
|  | Nazwa, typ, model monitora centralnego | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | IX. Parametry ogólne |  |  |
|  | monitorowanie, min. 8 stanowisk pacjenta przez monitor centralny. Monitor centralny wyposażony w pojedynczy ekran typu LCD-TFT, kolorowy, o przekątnej min. 19” i rozdzielczość wyświetlania min. 1920x1200. | TAK |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V / 50Hz UPS do podtrzymania zasilania elektrycznego | TAK |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego monitora przyłóżkowego: min. 2 krzywe. Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali | TAK |  |
|  | Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 72 godzin | TAK |  |
|  | komunikacja z użytkownikiem poprzez "mysz" i klawiaturę– oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów min. 3 stopnie | TAK |  |
|  | Historia alarmów min. 150 | TAK |  |
|  | Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi | TAK |  |
|  | Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami | TAK |  |
|  | Możliwość przesyłania danych pomiędzy monitorami, a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia centrali | TAK |  |
|  | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa o formacie A4. Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych – stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione w przypadku uszkodzenia całego monitora | TAK |  |
|  | Powyższa współpraca możliwa ze wszystkimi oferowanymi monitorami | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system telemetrii i bezprzewodowej komunikacji z monitorami pacjenta | TAK |  |
|  | Kompletny fabrycznie nowy sprzęt | Tak |  |
| 63 | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
| 64 | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 36 miesięcy od daty przyjęcia dostawy, podpisania protokołu odbioru sprzętu | Tak, podać |  |
| 65 | Gwarancja obejmuje wliczone w cenę przeglądy techniczne i konserwacyjne w zakresie zgodnym z wymogami producenta wykonywane min. 1 raz w roku | Tak, podać |  |
| 66 | Wykonawca zapewnia pełną autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawnioną jednostkę, w okresie obowiązywania gwarancji. | Tak, podać adres i nr Tel. |  |
| 67 | Montaż sprzętu i dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | Tak |  |
| 68 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu | Tak |  |
| 69 | Szkolenie pracowników Sekcji aparatury medycznej w zakresie podstawowej obsługi serwisowej sprzętu | Tak |  |
| 70 | Wykonawca zapewnienia zakup części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostarczenia sprzętu | Tak |  |
| 71 | Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | Tak |  |

- Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

- Oferowane wyposażenie jest w pełni kompatybilne z aparaturą.

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

...................................... dnia ............ 20... roku