Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: 2 sztuki kardiomonitorów współpracujących z centralą 1 szt.

Pakiet nr 2

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek | Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa, typ, model kardiomonitora | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji min. 2014 | Tak, podać |  |
|  | I. MONITOR |  |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 6. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 7. | Monitor transportowo stacjonarny o budowie kompaktowej lub modułowej. Monitor przeznaczony dla pacjentów ze wszystkich grup wiekowych: noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 8. | Ekran LCD TFT o przekątnej min 12” (obraz o rozdzielczości min. 800x600 pikseli) do prezentacji minimum 6 krzywych jednocześnie oraz 4 pól numerycznych, ekran wbudowany w monitor, uchwyt ułatwiający transport. |  |  |
| 9. | Niska masa monitora ułatwiająca transport maks. do 6 kg. | TAK |  |
| 10. | Wbudowana rączka do przenoszenia | TAK |  |
| 11. | Możliwość rozbudowy o zdalny sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów. | TAK |  |
| 12. | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK |  |
| 13. | Możliwość jednoczesnego wyświetlenie mini trendów odpowiadających wyświetlanym krzywym | Tak |  |
| 14. | Obsługa monitora za pomocą klawiszy szybkiego dostępu, pokrętła i menu w języku polskim | TAK |  |
| 15. | Klawisze sprzętowe umieszczone pod ekranem, przypisane do zmian konfiguracji mierzonych parametrów (min. EKG,SpO2, NIBP), sprzętowy klawisz wydruku, klawisz ustawień alarmów, klawisz ustawień monitora, klawisze obsługi NIBP, klawisz przyjmowania/wypisywania pacjenta, klawisz wyciszenia alarmu oraz klawisz ekranu głównego. | TAK |  |
| 16. | Akumulator Li-ION, wymieniany przez personel bez konieczności wzywania wykwalifikowanego serwisu. | TAK |  |
| 17. | Akumulator wyposażony we wskaźnik naładowania. | TAK |  |
| 18. | Czas pracy z zasilania akumulatorowego min. 4,5 godz. | TAK |  |
| 19. | Czas ładowania akumulatorów maks. 2 godziny | TAK |  |
| 20. | Możliwość zastosowania dwóch niezależnych akumulatorów | TAK |  |
| 21. | Zabezpieczenie umożliwiające jednoczesne wyjęcie obydwu akumulatorów | TAK |  |
| 22. | Możliwość zaprogramowania przez personel min. 5 różnych konfiguracji monitora (ustawienia ekranu i granic alarmowych) | TAK |  |
| 23. | Porty pomiarowe kodowane za pomocą różnych kolorów, w celu ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów. | TAK |  |
| 24. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50Hz | TAK |  |
| 25. | Praca w sieci centralnego monitorowania | TAK |  |
|  | II .ALARMY |  |  |
| 26. | Wskaźnik alarmu umieszczony centralnie na górze obudowy urządzenia | TAK |  |
| 27. | Klasyfikacja alarmów do jednej z trzech kategorii, w zależności od jego priorytetu, rozróżnianie kolorem i tonem. | TAK |  |
| 28. | Dostępność min. czterech opcji schematów alarmowych, pozwalających na rozróżnienie alarmów monitora od alarmów innych urządzeń znajdujących się na Sali. | TAK |  |
| 29. | Możliwość chwilowego wyciszenia alarmów oraz wyciszenie alarmów na stałe . | TAK |  |
| 30. | Podtrzymywanie na ekranie komunikatu alarmowego nawet po ustąpieniu przyczyny wyzwolenia alarmu. | TAK |  |
| 31. | Możliwość wyczyszczenia wszystkich lub tylko najstarszych komunikatów alarmowych podtrzymywanych na ekranie. | TAK |  |
| 32. | Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych na podstawie stanu pacjenta. | TAK |  |
| 33. | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych parametrów. | TAK |  |
| 34. | Historia ostatnich min. 15 zdarzeń alarmowych. | TAK |  |
|  | III. POMIAR EKG |  |  |
| 35. | Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych z 3 lub 7 odprowadzeń w zależności od użytego przewodu EKG. | TAK |  |
| 36. | Obrazkowe przedstawienie miejsca podłączenia poszczególnych elektrod (na gnieździe przewodu głównego) | TAK |  |
| 37. | Możliwość monitorowania 3 odprowadzeń przy użyciu przewodu do 5 elektrod | TAK |  |
| 38. | Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii – wykrywanie minimum 5 zaburzeń rytmu. | TAK |  |
| 39. | Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-300 ud/min. | TAK |  |
| 40. | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach | TAK |  |
| 41. | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -9,0 –(+) 9,0 mm, z ręczną regulacją położenia odcinków pomiarowych. | TAK |  |
| 42. | Możliwość wyświetlenia zapisu EKG na tle siatki. | TAK |  |
| 43. | Detekcja stymulatora. Możliwość wyłączenia wyświetlania impulsów stymulatora. | TAK |  |
| 44. | W zestawie kabel EKG, 3 –elektrodowy (2 szt) | TAK |  |
|  | IV. POMIAR RESPIRACJI | TAK |  |
| 45. | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji | TAK |  |
| 46. | Obwód zabezpieczony przed impulsem defibrylacyjnym 5kV,360J | TAK |  |
| 47. | Możliwość ręcznego wyboru progu detekcji oddechów na krzywej oddechowej. | TAK |  |
|  | V. POMIAR SATURACJI |  |  |
| 48. | Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% | TAK |  |
| 49. | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2 | TAK |  |
| 50. | Pomiar pulsu w zakresie 30-250 bpm | TAK |  |
| 51. | Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SPO2 | TAK |  |
| 52. | W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych, wykonany z silikonu (pozwalający na dezynfekcję po zanurzeniu w płynie oraz całkowite wywinięcie na zewnętrzną stronę w celu dokładnego oczyszczenia). | TAK |  |
| 53. | Algorytm pomiarowy odporny na artefakty ruchowe. | TAK |  |
|  | VI. POMIAR NIBP |  |  |
| 54. | Pomiar NIBP metodą oscylometryczną, technika dwutubowa (oddzielnie inflacja i deflacja) w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa, w zakresie min. 10-290 mmHg | TAK |  |
| 55. | Pomiar automatyczny z dowolnym interwałem w zakresie min. 1-120 min, z liczbą powtórzeń 1025 lub w trybie ciągłym | TAK |  |
| 56. | Możliwość programowania serii cyklów o różnym interwale np. 2 cykle po 15 min., po czym 2 cykle po 30 min. | TAK |  |
| 57. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | TAK |  |
| 58. | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy mankiet dla dorosłych i dzieci ( 2x2 szt.). Mankiety dwutubowe, wyposażone w złącza pozwalające na szybkie połączenie z przewodem interfejsowym i rozłączenie za pomocą jednej ręki, | TAK |  |
| 59. | Dodatkowo w komplecie mankiet bariatryczny, zakładany na przedramię (wielkość 26-36 cm) | TAK |  |
|  | VII. POMIAR TEMPERATURY |  |  |
| 60. | Pomiar temperatury w zakresie 20-45 ºC, min, jeden tor pomiarowy. W komplecie czujnik temperatury: powierzchniowy. | TAK |  |
| 61. | Czułość przetwornika 15µV/V/mmHg | TAK |  |
|  | VIII. TRENDY | TAK |  |
| 62. | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinowe (także trendy ST), rozdzielczość min. 1 min. | TAK |  |
| 63. | Możliwość wyświetlania mini trendów (wraz z pozostałymi mierzonymi parametrami i krzywymi) długości min. 30 min. | TAK |  |
| 64. | Możliwość rozbudowy o pomiar gazów anestetycznych w module mieszczącym się w obudowie kardiomonitora (w celu wykorzystania go jako elementu stanowiska do znieczulenia) | TAK |  |
| 65. | Możliwość rozbudowy o tradycyjny moduł CO2 pracujący w technologii pomiaru strumieniu bocznym | TAK |  |
|  | IX. CENTRALNE MONITOROWANIE |  |  |
| 66. | Praca w sieci centralnego monitorowania obsługująca do 8 monitów (możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska) | TAK |  |
| 67. | Płaski, panelowy ekran kolorowy, minimum 19” , TFT o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 68. | Możliwość podłączenia ekranu dodatkowego i niezależnej konfiguracji obu ekranów. | TAK |  |
| 69. | Ilość wyświetlanych jednoczasowo przebiegów falowych z jednego monitora stacjonarnego minimum 2 (możliwość wyboru parametrów) | TAK |  |
| 70. | Ilość wyświetlanych jednoczasowo parametrów numerycznych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 ( możliwość wyboru parametrów). | TAK |  |
| 71. | Możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego). | TAK |  |
| 72. | Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów. | TAK |  |
| 73. | Możliwość przeglądania krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz wybranych alarmów pomiędzy wszystkimi monitorami w obrębie sieci. | TAK |  |
| 74. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek. | TAK |  |
| 75. | Konfiguracja zakresów alarmowych w monitorach obserwacyjnych z poziomu central (nie tylko EKG). | TAK |  |
| 76. | Wprowadzanie danych pacjenta, (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w monitorze obserwacyjnym). | TAK |  |
| 77. | Drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą podłączonej drukarki laserowej powszechnie dostępnej na krajowym rynku. | TAK |  |
| 78. | Kompletny fabrycznie nowy sprzęt | Tak |  |
| 79. | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
| 80. | Czas (okres) gwarancji w miesiącach – min. 36 miesięcy od daty przyjęcia dostawy, podpisania protokołu odbioru sprzętu | Tak, podać |  |
| 81. | Gwarancja obejmuje wliczone w cenę przeglądy techniczne i konserwacyjne w zakresie zgodnym z wymogami producenta wykonywane min. 1 raz w roku | Tak, podać |  |
| 82. | Wykonawca zapewnia pełną autoryzowaną obsługę serwisową przez uprawnioną jednostkę, w okresie obowiązywania gwarancji. | Tak, podać adres i nr Tel. |  |
| 83. | Montaż sprzętu i dostawa do Zamawiającego wliczona w cenę oferty | Tak |  |
| 84. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu | Tak |  |
| 85. | Szkolenie pracowników Sekcji aparatury medycznej w zakresie podstawowej obsługi serwisowej sprzętu | Tak |  |
| 86. | Wykonawca zapewnienia zakup części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostarczenia sprzętu | Tak |  |
| 87. | Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | Tak |  |

- Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

- Oferowane wyposażenie jest w pełni kompatybilne z aparaturą.

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

.......................................................

(podpis Wykonawcy)

...................................... dnia ............ 20... roku