Łódź, 16.04.2015r.

Dotyczy: Nr sprawy 11/R/15 - wykonanie V etapu prac polegających na: przebudowie w celu dostosowania Oddziałów szpitalnych mieszczących  się na 4 piętrze budynku B do przepisów określonych w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. , wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych,  łącznie z wymianą wszystkich pionów elektrycznych, wod-kan, instalacji wewnętrznych wody lodowej, instalacji wewnętrznych ciepła technologicznego, instalacji wentylacyjnych z centralą na dachu ,instalacji gazów medycznych, wraz z wymianą wszystkich pionów elektrycznych oraz prace budowlane klatki schodowej 1B, klatki schodowej 1A , korytarz na poziomie niskiego parteru budynku B:

w ramach zadania p.n. „Przebudowa oraz remont budynków „B” i części budynku „A” Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z instalacjami wewnętrznymi wraz z przebudową i remontem zewnętrznych instalacji: energetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej, wentylacji i związanych z nimi urządzeń oraz przebudowa i budowa kanalizacji teletechnicznej”.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 2 Wykonawców.

- Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w celu zachowania ergonomii stanowisk pracy, podniesienia funkcjonalności pomieszczeń oraz łatwej identyfikacji urządzeń w szpitalu, Zamawiający w dokumencie STWIO zamieszczonym w dokumentacji przy opisie KOLUMN, w miejscu, gdzie znajduje się wymóg

„Kolumna powinna być wyposażona w uchwyt do podwieszania aparatu do znieczulania wyposażony w system ciągłej magnetycznej kontroli prawidłowości zawieszenia aparatu”

Zamawiający miał na myśli kolumny w standardzie funkcjonujących już w szpitalu:

Dwuramienny obrotowy system nośny z obrotową kolumną zasilającą. Ramiona obrotowe podwójne (o długości  850+900 mm) – ramię o długości 900 mm sterowane elektrycznie. Obrotowa kolumna zasilająca o wysokości  1000 mm. Posiada funkcję podnoszenia ramienia w pionie. Kąty obrotu ramion i kolumn: 330°. Długości obrotowych ramion jednostek zestawu: 900 + 850 mm. Obciążenie : 125 kg. Zakres podnoszenia w pionie 700 mm. Kolumna zasilająca o wysokości 1000 mm. Przeguby jednostki wyposażone są w hamulce pneumatyczne przy spełnieniu konfiguracji w gazy medyczne oraz wyposażenie elektryczne.  Nadmienimy, że wymóg ciągłej magnetycznej kontroli jest rozwiązaniem unikalnym charakterystycznym dla jednego producenta, oraz z doświadczenia okazuje się on być rozwiązaniem bardzo drogim, nie przedkładającym się na walory użytkowe urządzenia. Podnoszenie za pomocą ramienia elektrycznego jest w tej sytuacji rozwiązaniem wystarczającym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający potwierdza, że ze względu na już funkcjonujące w szpitalu rozwiązania , urządzenia muszą spełniać cechy funkcjonalne, techniczne i konstrukcyjne nie gorsze od tych już funkcjonujących. Usprawni to ich obsługę, bezpieczeństwo eksploatacji, zapewni komfort użytkowania oraz pozwoli na zachowanie jednolitego standardu, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji i obsługi serwisowej. Wymagany standard możliwy do weryfikacji w budynku szpitala.

- Prosimy o potwierdzenie, że w celu zachowania ergonomii stanowisk pracy, podniesienia funkcjonalności pomieszczeń oraz łatwej identyfikacji urządzeń w szpitalu, Zamawiający w dokumencie STWIO zamieszczonym w dokumentacji przy opisie SUFITOWYCH ZESTAWÓW INTENSYWNEJ TERAPII, Zamawiający miała na myśli i będzie wymagać:

Całkowita długość 3040 mm (jednostanowiskowy), 5840 (dwustanowiskowy). Gniazda elektryczne i gazowe umieszczone w przesuwnych w poziomie i obrotowych głowicach (kolumnach) wózków suwnicowych.  Strona infuzyjna wyposażona jest w jednoramienny system nośny o długości 500 mm.

Wyposażenie oświetleniowe:

•	Oświetlenie ogólne 2x58W,

•	Oświetlenie do czytania 1x24W,

•	Oświetlenie nocne 1x7W.

Maksymalne obciążenie głowicy: 120 kg.

Maksymalne obciążenie głowicy po stronie jednoramiennego systemu nośnego: 100 kg.

Wyposażenie głowicy – strony monitorującej

Półki o wymiarach 600x450 mm o max obciążeniu 60 kg – 2 sztuki

Szuflada – 390x525x137mm – 1 sztuka

Szyna sprzętowa do montażu dodatkowego sprzętu.

Wyposażenie głowicy – strona infuzyjna

Półki o wymiarach 600x450 mm o max obciążeniu 60 kg – 1 sztuka

Szuflada – 390x525x137mm – 1 sztuka

Drążek o długości 1000 mm mocowany na przegubowym wysięgniku dwuramiennym o długości 600 mm

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający potwierdza, że ze względu na już funkcjonujące w szpitalu rozwiązania , urządzenia muszą spełniać cechy funkcjonalne, techniczne i konstrukcyjne nie gorsze od tych już funkcjonujących. Usprawni to ich obsługę, bezpieczeństwo eksploatacji, zapewni komfort użytkowania oraz pozwoli na zachowanie jednolitego standardu, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji i obsługi serwisowej. Wymagany standard możliwy do weryfikacji w budynku szpitala.

- Prosimy o potwierdzenie, że w celu zachowania ergonomii stanowisk pracy, podniesienia funkcjonalności pomieszczeń oraz łatwej identyfikacji urządzeń w szpitalu, Zamawiający w dokumencie STWIO zamieszczonym w dokumentacji przy opisie SUFITOWYCH JEDNOSTEK ZASILAJĄCYCH, miał na myśli i będzie wymagać:

System sufitowego zasilania medycznego wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo z wydzielonymi strefami dla gazów medycznych, niskich prądów i instalacji elektrycznych, po dwie komory. System montowany jest do stropu za pomocą konstrukcji nośnej stabilizującej z możliwością regulacji wysokości. Dla zapewnienia pełnej aseptyki pomieszczenia cała konstrukcja jest zawieszona nad podłogą co najmniej 30 cm. W dolnej części systemu jest zamontowana szyna do zawieszania pojemników na wydzielinę. Z boków znajdują się dwie rury przeznaczone do mocowania osprzętu ruchomego, półek oraz konstrukcji mocujących do aparatury medycznej i wysięgników do kroplówek, pomp infuzyjnych itp. W przedniej części obudowy zamontowane są punkty poboru gazów medycznych natomiast w tylnej części są zamontowane gniazda elektryczne i niskoprądowe. Wszystkie gniazda są licowane z obudową co zapobiega odkładaniu się kurzu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający potwierdza, że ze względu na już funkcjonujące w szpitalu rozwiązania , urządzenia muszą spełniać cechy funkcjonalne, techniczne i konstrukcyjne nie gorsze od tych już funkcjonujących. Usprawni to ich obsługę, bezpieczeństwo eksploatacji, zapewni komfort użytkowania oraz pozwoli na zachowanie jednolitego standardu, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji i obsługi serwisowej. Wymagany standard możliwy do weryfikacji w budynku szpitala.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający omyłkowo zamieścił opis lamp jako halogenowe i w każdym miejscu, gdzie jest określenie halogenowe, wymagać będzie lamp nowoczesnych, o dużo lepszej technologii tj. diod LED?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

- Prosimy o potwierdzenie że w celu zachowania ergonomii stanowisk pracy, podniesienia funkcjonalności pomieszczeń oraz łatwej identyfikacji urządzeń w szpitalu, Zamawiający w dokumencie STWIO zamieszczonym w dokumentacji przy opisie KOLUMN Z LAMPAMI, miał na myśli i będzie wymagać:

Zestaw - dwuramienna kolumna anestezjologiczna oraz lampa operacyjna mocowane do stropu za pośrednictwem wspólnego korpusu stropowego. Kolumna dwuramienna o długościach ramion: 850 + 600 mm . Kąty obrotu ramion i kolumny:  330°. Dopuszczalne obciążenie 210 kg. Hamulce cierne

Głowica kolumny o wysokości 1000 mm, uzbrojona w gniazda elektryczne i gazowe:

- 2 gniazda tlenu (O2)

- 2 gniazda sprężonego powietrza (AIR)

- 2 gniazda próżni (VAC)

- 1 gniazdo podtlenku azotu (N2O)

- 1 gniazdo odprowadzania gazów anestetycznych (NA)

- 10 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym

- 10 gniazd wyrównania potencjałów (PE)

- 2 przygotowane miejsca, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa)

Wyposażenie dodatkowe:

- 2 przestawne w pionie półki pod urządzenia o powierzchni 592×495 mm z szynami bocznymi o przekroju 25×10 mm

- 1 szuflada pod półkę o wymiarach użytkowych 550×470×100 mm

- 1 drążek do wieszania pomp infuzyjnych z wieszakiem na 4 butle infuzyjne mocowany na wysięgniku obrotowym o długości 420 mm, długość drążka 1000 mm, średnica 25 mm

LAMPA OPERACYJNA  W TECHNOLOGII LED

•	Zasilanie: 100-240 V  +/- 10% ; 50/60 Hz

•	Klasa produktu (EN60601-2-41): I

•	Rodzaj oświetlenia LED  w ilości 43 sztuk rozmieszczone 1 ognisko centralnie i dookoła 5 kolejnych ognisk rozmieszczonych promieniście otoczonych tzw brudnym uchwytem

•	Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 130 000 lux

•	Regulacja natężenia oświetlenia: 5-100%

•	Temperatura barwowa: 4500 K

•	Wskaźnik odwzorowania barw (Ra): 95

•	Przyrost temperatury w polu roboczym: 1oC

•	Średnica pola roboczego w odległości 1 m: 26 cm

•	Średnica pola roboczego w odległości 0,5 m: 13 cm

•	Wgłębność oświetlenia L1+L2: 114 cm

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający potwierdza, że ze względu na już funkcjonujące w szpitalu rozwiązania , urządzenia muszą spełniać cechy funkcjonalne, techniczne i konstrukcyjne nie gorsze od tych już funkcjonujących. Usprawni to ich obsługę, bezpieczeństwo eksploatacji, zapewni komfort użytkowania oraz pozwoli na zachowanie jednolitego standardu, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji i obsługi serwisowej. Wymagany standard możliwy do weryfikacji w budynku szpitala.

- Zwracamy się z prośbą, o potwierdzenie, że w celu zachowania ergonomii stanowisk pracy, podniesienia funkcjonalności pomieszczeń oraz łatwej identyfikacji urządzeń w szpitalu, Zamawiający potwierdza, że Zamawiający w dokumencie STWIO zamieszczonym w dokumentacji przy opisie LAMP, miał na myśli i będzie wymagać każdej z czasz o parametrach minimalnych:

Lampy w technologii LED mocowane do sufitu. Diody świecące nie zmieniają się z czasem i zachowują trwałość użytkową 50 000 godzin dzięki zastosowaniu mikroprocesora.

Możliwość obrotu ramienia głównego oraz czaszy o 360° wokół punktu mocowania lampy. Możliwość obrotu ramienia uchylnego o 360° na przegubie łączącym ramiona. Lampa złożona z nie więcej niż 43 diod świecących, które tworząc lampę podstawową (główną) rozmieszczone  są okrężnie wokół uchwytu w sposób: 5 reflektorów, z których każda złożona jest z 7  diod LED oraz pozostałe 8 diod LED rozmieszczone dookólnie w części głównej wokół sterylizowalnego uchwytu. Lampa z tzw brudnym uchwytem zajmującym więcej niż 90% powierzchni obwodu. Wskaźnik oddawania barw lampy = 95. Temperatura barwowa  4500 K. Uchwyt znajdujący się w środku lampy pozwala na szybkie przesuwanie lampy.  Dodatkowo lampę można przesuwać za pomocą bocznych uchwytów, które zapewniają stabilność i stałe oświetlenie nawet w trakcie przesuwania.  System ręcznego ogniskowania pola światła dzięki zwykłemu obracaniu środkowego uchwytu lampy. Lampa wyprodukowana z gładkiego i odpornego materiału, dzięki czemu czyszczenie jest szybkie, łatwe i dokładne.  Wyjątkowa trwałość przy małym poborze energii (55 W). Natężenie światła 160 000 lux z możliwością regulacji w zakresie 5-100 %. Średnica zewnętrzna czaszy głównej lampy z relingiem wynosi 75 cm. Zakres regulacji, średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy głównej lampy od 26 do 38 cm Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia w czaszy głównej lampy (L1+L2) =  111 [cm] . Wymienny uchwyt sterylizowalny w temp.  134°C  (5 minut)  lub  121°C  (20 minut). Mocowanie lampy na 2 ruchomych ramionach o łącznej długości min  165 cm (Ramiona przegubowe). Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania 70 – 150 cm. Włącznik i wyłącznik lampy umieszczony na czaszy lub ramieniu lampy. Lampa wyposażona w cyfrowy pulpit operatora z wygodnym odczytem, który  zapewnia niezwykle prosty i ergonomiczny sposób regulowania i wizualizowania natężenia światła, funkcję ENDO (rozświetlanie)  a także wybór spośród trzech składających się na lampę elementów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający potwierdza, że ze względu na już funkcjonujące w szpitalu rozwiązania , urządzenia muszą spełniać cechy funkcjonalne, techniczne i konstrukcyjne nie gorsze od tych już funkcjonujących. Usprawni to ich obsługę, bezpieczeństwo eksploatacji, zapewni komfort użytkowania oraz pozwoli na zachowanie jednolitego standardu, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji i obsługi serwisowej. Wymagany standard możliwy do weryfikacji w budynku szpitala.

- Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w celu zachowania ergonomii stanowisk pracy, podniesienia funkcjonalności pomieszczeń oraz łatwej identyfikacji urządzeń w szpitalu, Zamawiający w dokumencie STWIO zamieszczonym w dokumentacji przy opisie POZIOMYCH PANELI NADŁÓŻKOWYCH, miał na myśli i będzie wymagać:

Poziomy panel nadłóżkowy mocowany do ściany charakteryzujący się wysoką estetyką i praktyczną stylistyką kompaktowej, modułowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz oświetleniem.  Gniazda elektryczne montowane w dolnej części profili pochylonych delikatnie pod katem w stosunku do powierzchni podłogi. Gniazda gazowe w górnej części montowane równolegle do powierzchni ściany. Panel wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo.

Urządzenie nie wytwarza zakłóceń elektromagnetycznych. Umożliwia wykonanie badań EKG i EEG pacjenta przy łóżku. Oznaczenie znakiem CE. Obudowa paneli wykonana z profilu aluminiowego o łagodnych kształtach. Odporne na promieniowanie UV i płynne środki dezynfekcyjne. Zintegrowane w panelu oświetlenie ogólne nie wystające poza obrys obudowy pokryte rastrem rozpraszającym przewiernym na całej długości w kształcie półokrągłym.

Wymiary oprawy ze względów ergonomicznych wynoszą:

szerokość (głębokość) mierzona od ściany do przodu oprawy 183 mm, wysokość  164 mm.

•	Długość  na 1 stanowisko łóżkowe 1600 mm

•	Długość na 2 stanowiska łóżkowe 3200 mm

•	Długość  na 3 stanowiska łóżkowe 4800 mm

Powierzchnia  odporna na środki dezynfekcyjne.  Osłony oświetleniowe ze szkła syntetycznego (niełamliwy poliwęglan), z komputerowo obliczoną pryzmatyką podłużną, zapewniają oświetlenie pomieszczenia bez oślepiania osób w nim przebywających.

Produkowane w oparciu o system zarządzania jakością DIN ISO 9001 oraz EN 46001 przeznaczone do stosowania w obiektach medycznych, spełniają wymagania Dyrektywy EU 93/42/EWG oraz ustawy o produktach medycznych. Zgodne z następującymi normami:

- IEC 601-1 (odpowiada DIN EN 60601 i DIN VDE 0750 część 1) „Urządzenia elektryczne stosowane w obiektach medycznych; ogólne postanowienia dotyczące bezpieczeństwa” oraz normy uzupełniające

- PN-EN ISO 11197 „Jednostki zaopatrzenia medycznego”

- DIN 5035 część 3 „Oświetlenie w szpitalach”.

Wyposażenie gazowe i elektryczne według opisów STWOIR.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający potwierdza, że ze względu na już funkcjonujące w szpitalu rozwiązania , urządzenia muszą spełniać cechy funkcjonalne, techniczne i konstrukcyjne nie gorsze od tych już funkcjonujących. Usprawni to ich obsługę, bezpieczeństwo eksploatacji, zapewni komfort użytkowania oraz pozwoli na zachowanie jednolitego standardu, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji i obsługi serwisowej. Wymagany standard możliwy do weryfikacji w budynku szpitala.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku paneli jednostanowiskowych określona ilość punktów poboru gazów medycznych jest to ilość na panel, natomiast w przypadku paneli wielostanowiskowych punkty poboru należy umieścić pomiędzy łóżkami.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.