## Arkusz2
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/producent
1. | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej
Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco -kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał stal
a | Płytka LCP do bliższej nasady kości ramiennej, płytka długa 3-13 otworów, dł.110-290mm | 3
b | Płyta LCP do bliższej nasady kosci ramiennej, płyta krótka 3-5 otworów, dł 90-114mm | 7
2 | Płytka anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej
a. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych, Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużne otwory blokująco - kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii - płyta boczno-tylna. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Długość od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal. | 4
b | Płytka blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu przednio-bocznego, materiał stal. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5mm oraz kompresyjnych 3,5mm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2,7mm. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 65mm do 208mm. Płytka blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu przyśrodkowego, materiał stal. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3,5mm oraz kompresyjnych 3,5mm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2,7mm. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 59mm do 201mm. | 4
c | Płyty zmiennokątowe do łokcia. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, Mocowane od strony przyśrodkowej, bocznej lub tylnobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsciówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco -kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4 mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresja kłykci. Płyta przyśrodkowa w wariantem z i bez przedłużenia. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 - 0,8/1.2 Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujace (2.4-3,5) i samotnace/samogwintujace (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty tylnoboczne w długościach od 3-13 otworów, 75-205mm. Płyty boczne w długościach od 1-11 otworów, 69-199mm. Płyty przyśrodkowe w długościach od 1-10 otworów, 69-189mm. Materiał stal | 2
3 | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kosci promieniowej
a. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki i jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2,4/2.7mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe -uniwersalne.Materiał stal. | 3
4 | Płyta anatomiczna do kłykci kości piszczelowej
Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 3.5 i 5,0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5/4,0Nm (3,5/5,0mm). Materiał stal.
a | - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 3.5, długość od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | 2
b | płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | 3
c | - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, długość od 93 do 301 mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | 2
d | - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, długość od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | 2
e | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kocia blokująco - kompresyjna do bliższego końca kości piszczelowej, Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco -kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 3,5 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 3,5 mm. Płyta w wariancie z małym i dużym wygięciem. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czterema klumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych/zmiennokątowych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 3,5-1,5Nm i zmiennokątowe blokowane 3,5 - 2,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujace (3,5) i samotnace/samogwintujace (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty z małym i dużym wygięciem w długościach od 4-14 otworów, 87-237mm. Materiał stal | 1
5 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej
Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0, podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Śruby blokowane w płycie (2,7/3,5mm) samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal/tytan. Różne rodzaje płyt:
a | - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3.5/4.5/5.0, płyty prawe i lewe, długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie pod śruby 4.5/5.0mm i 4 otwory w głowie płytki pod śruby 2,7/3,5mm | 3
b | - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki | 3
c | płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, płyta uniwersalna, długość od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie. Płyta posiadająca ramiona, które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku, 17 otworów w głowie. Materiał stal | 2
d | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości piszczelowej i kości strzałkowej, Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco - kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4 mm. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czterema kolumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych/zmiennokatowych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące 3,5 wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 3,5-1,5Nm i zmiennokatowe blokowane 3,5 - 2,5Nm. Śruby blokujace 2.4/2.7mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 - 0,8/1.2 Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujace (2.4-3,5) i samotnace/samogwintujace (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty przyśrodkowe w wersji z ramieniem i bez w długościach od 4-16 otworów, 112-292mm. Płyty przednio-boczne w długościach od 4-16 otworów, 102-258mm. Płyty tylno-boczne typu L i T w długościach od 4-6 otworów, 60-90mm. Płyty boczne do kosci strzałkowej w długościach od 3-15 otworów, 79-235mm. Materiał stal. | 2
6 | Płytki anatomiczne do stopy
a | Płytka o kształcie X, koniczyny, płyty proste i typu L, T -VA LCP blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Materiał: stal. Różne rodzaje płyt: - Płyty X - płyty X w rozmiarach: 23,5 x 15 mm; 27 x 18 mm; 32 x 20 mm i 36 x 20mm; - Płyta prosta 2 i 4 otwory - płyta prosta o długości 27 i 40 mm. Płyta L 2 i 4 otwory - płyta o długości 37, 44 i 62 mm; - Płyta T 2 i 4 otwory - płyta o długości 38, 45 i 64 mm. - Płyta T 4 otwory - płyta o długości 42 mm, z elementem klinowym podtrzymującym nastawienie kości o szerokości 0 - 7 mm. - Płyta o kształcie koniczyny 2 i 4 otwory - płyta o długości 35, 42 i 60 mm. - Płyty anatomiczne MTP - płyty w rozmiarach małym, średnim (zgięcie grzbietowe 0, 5 i 10 stopni) oraz dużym (zgięcie grzbietowe 5 stopni) o długości 42, 52 i 57 mm. - Płyty anatomiczne MTP - płyty w wersji rewizyjnej (zgięcie grzbietowe 0 stopni), długość 53 mm. - Płyty anatomiczne - TMT - płyty w rozmiarach krótkim, długim oraz typu T o długościach 39, 43 i 48 mm. | 1
7 | Płytki anatomiczne do dalszej nasady kości strzałkowej
a | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, Mocowane od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 - 0,8Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty boczne o długości od 73mm do 229mm, ilość otworów na trzonie od 3 do 15, na głowie 5 otworów. Płyty tylnoboczne o długości od 77mm do 233mm, ilość otworów od 3 do 15, na głowie 8 otworów. Materiał stal. | 3
8 | Płytki do obojczyka
a | Płyta anatomiczna do obojczyka dolno-przednia do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka, Płyta do złamań w bocznej części obojczyka w części bocznej w otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa) w części trzonowej płytki. Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii - część boczna obojczyka z otworami gwintowanymi pod śruby 2.4/2.7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/ samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 69mm do 120mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal.Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Implant tytanowy z anatomicznym ugięciem 12°, ułatwiającym jej założenie. Płytki prawe i lewe w następujących rozmiarach od 4 do 7 otworów oraz o 3 głębokościach haków: 12, 15 i 18 mm. Materiał; stal. | 2
9 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej
Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokujaco -kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Materiał stal.
a | płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. | 1
b | płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391 mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. | 1
10 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną
Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty LCP otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach sr. 5.0mm W części dalszej płytki LCP LISS otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał stal
a | płyta do dalszej nasady kości udowej dł. Od 156-316mm | 1
b | płyta do bliższej nasady kości piszczelowej dł. Od 140mm-300mm | 1
c | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowych lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa) W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi katami - w różnych kierunkach śr 5,0 i 7,3 mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0 Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3) samogwintujace oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokreta dynamometrycznego 4,0Nm Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5,0/7,3 mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5,0 umożliwiające kompresję międzykłykciową. Możliwosc użycia srub blokowanych zmiennokatowo - kat ustawienia sruby odchylony max. o 15st od osi.Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni rtg celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę | 1
11 | Płytki proste 3.5mm
Płytka prosta, prosta przynasadowa, prosta rekonstrukcyjna 3,5mm Płytka prosta, prosta przynasadowa, prosta rekonstrukcyjna, kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco - kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał stal. Różne rodzaje płyt:
a | płyty proste: Długość od 4 do 12 otworów - od 59 do 163mm. | 6
b | płyty przynasadowe: Długość od 6 do 18 otworów - od 86 do 242 mm | 1
c | Płyty proste rekonstrukcyjne: Długość od 5 do 22 otworów - od 70 do 315mm. | 1
d | Płyta tubularna z otworami pod śruby o średnicy 3,5mm. Długość płyty od 28mm do 148mm liczba otworów od 2 do 12. | 3
12 | Płyty proste anatomicznie 4.5/5.0mm
Płyty proste, rekonstrukcyjnej anatomicznie, blokująco -kompresyjne niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał stal
a | Płyty wygięte szerokie - długość od 12 do 18 otworów - od 229 do 336mm | 3
13 | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych
a | Cable System - system kabli ortopedycznych Systemu kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System. Dostępne dwie średnice kabli: 1.0 i 1.7mm zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implatowanej, wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenia zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek poprzez trzpienie kostne (PIN), trzpienie łączone z gniazdem w główce śruby (BUTTON), oraz trzpienie z oczkiem okrągłym i szerokim wkręcane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP. komplet stanowi kabel oraz pin | 10
14 | Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna do wyrostka łokciowego
a | Płyta do wyrostka łokciowego zmiennokątowa. Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do wyrostka łokciowego, W głowie płyty zageszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o srednicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe sruby korowe o sredni-cy 2,4 mm. Sruby blokujace z gwintem na główce wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Na trzonie płyty podciecia boczne i od spodu , otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco –kompresyjny umożliwiajacy elastycznosc poziowego pozycjonowania płytki. W czesci trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace 3.5mm wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Ilosc otworów w płycie od 2 do 12 o długosci 73-211mm .Płyty prawe i lewe. Materiał: Stal | 2
15 | Płyta anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej.
a | Płyta anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony tylno -przyśrodkowej płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod kątami - w różnych kierunkach śr. 3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera , w części dalszej płytki otwór gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby bloko płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe 3.5, dług. od 69 do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. Płyty do bliższego konca kosci piszczelowej boczne 3.5, dług. od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.Płyty do bliższego konca kosci piszczelowej przysrodkowe 3.5, dług. od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. | 3
b | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia blokujaco - kompresyjna do bliższego konca kosci piszczelowej, Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umo żliwia elastycznosc pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty w dwóch rzedach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z moż liwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o srednicy 3,5 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe sruby korowe o srednicy 3,5 mm. Płyta w wariancie z małym i dużym wygieciem. W czesci trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z czesci z czerema kolumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych/zmiennokatowych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 3,5-1,5Nm i zmennokatowe blokowane 3,5 - 1,5Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace (3,5) i samotnace/samogwintujace (3,5mm) z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. Płyty z małym i dużym wygieciem w długosciach od 4-14 otworów, 87-237mm. Materiał stal. | 2
16 | System płytkowy do osteotomii w obrębie stawu kolanowego
| System płytkowy do osteotomii w obrębie stawu kolanowego z możliwością zastosowania wkrętów blokujących, samogwintujących i korowych: płyty do osteotomii kości piszczelowej zakładane od przyśrodka lub z dostępu bocznego. Płyty do osteotomii nasady dalszej kości udowej i bliższej nasady kości piszczelowej. Wykonane z tytanu | 3
17 | System śruby kaniulowanych
a | Sruby kompresyjne HCS 1.5 z gwintowana główka, samotnace, samogwintujace. Gwint na główce sruby dostosowany do kosci korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na koncówce sruby dostosowany do kosci korowej (duża gestosc gwintu), srednica główki z gwintem 2,2mm, srednica rdzenia 1,2mm, srednica gwintu na koncu sruby 1,5 mm, jednakowy skok gwintu na główce i koncu sruby, konstrukcja sruby umożliwiajaca wykonanie kompresji a nastepnie niezależne wkrecenie główki sruby do kosci korowej, sruby z niepełnym gwintem w długosciach od 8 do 20mm, gniazdo sruby gwiazdkowe, wykonane w stali i w tytanie | 3
b | Sruby kompresyjne 2.4 i 3.0 kaniulowane z gwintowana główka, samotnace, samogwintujace. Gwint na główce sruby dostosowany do kosci korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na koncówce sruby dostosowany do kosci gabczastej (duża głebokosc gwintu), srednica główki z gwintem 3,5mm, srednica rdzenia 2,0mm, srednica gwintu na koncu sruby 2,4/3,0mm, jednakowy skok gwintu na główce i koncu sruby (1,25mm), konstrukcja sruby umożliwiajaca wykonanie kompresji a nastepnie niezależne wkrecenie główki sruby do kosci korowej, dostepne sruby z długim i krótkim gwintem w długosciach od 10 do 40mm, gniazdo sruby gwiazdkowe, srednica drutu Kirschnera – prowadzacego 1,1mm, wykonane w stali i w tytanie | 3
c | Śruby kompresyjne 4.5 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 5,0 mm, średnica rdzenia 3,0 mm, średnica gwintu na końcu śruby 4,5 mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 20 do 110 mm, gniazdo śruby gwiazdkowe, średnica drutu kirschnera -prowadzącego 1,6 mm, wykonane w stali i w tytanie | 3
d | Sruby kompresyjne 6.5 kaniulowane z gwintowana główka, samotnace, samogwintujace. Gwint na główce sruby dostosowany do kosci korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na koncówce sruby dostosowany do kosci gabczastej (duża głebokosc gwintu), srednica główki z gwintem 7,5mm, srednica rdzenia 4,8mm, srednica gwintu na koncu sruby 6,5mm, jednakowy skok gwintu na główce i koncu sruby, konstrukcja sruby umożliwiajaca wykonanie kompresji a nastepnie niezależne wkrecenie główki sruby do kosci korowej, dostepne sruby z długim i krótkim gwintem w długosciach od 30 do 150mm, gniazdo sruby szesciokatne 4,0mm, srednica drutu Kirschnera – prowadzacego 2,8mm, wykonane w stali i w tytanie | 3
e | Śruby kaniulowane średnica 2,4, 3,0 mm. Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2.4 i 3,0mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 0,8mm dla śruby 2.4mm i 1,1 mm dla śruby 3,0mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda typu Stardrive (śruba 2.4mm) oraz krzyżowe (śruby 3.0mm). Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal. | 4
f | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.5 i 4.0mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,25, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm Dostepne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal | 4
g | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu- spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5 mm Dostępne podkładki wykonane z PEEK Materiał stal | 2
h | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu- spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0 mm. Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. Materiał stal | 2
i | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu- spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0 mm. Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. Materiał stal | 2
18 | Śruby 7.3mm/5.0mm/4,5mm/3,5mm/2.7mm/2.4 mm
a | Śruby blokowana średnicy 5,0mm., samogwintująca, dł. od 14 do 90 mm., materiał stal | 14
b | Śruba blokowane zmiennokątowo LCP średnicy 5.0 mm,samogwintujaca, dł. od 14 do 100 mm gniazdo srubokreta gwiazdkowe, materiał stal | 4
c | Śruby blokowane w płytce średnicy 5,0mm.,kaniulowana, dł. od 25 do 105 mm., materiał stal | 3
d | Śruby kaniulowane z gwintowana głową lub z gładką głową konikalną, o średnicy 7,3 mm, dł. Od 20-145mm, materiał stal. | 3
e | Śruby korowe średnica 4,5 mm., samogwintująca, dł. od 14 do 100 mm., materiał stal | 30
f | Śruby okołoprotezowe średnicy 5,0 mm, gniazdo śruby sześciokątne. materiał stal. | 8
g | Śruba kaniulowana konikalna (kompresyjna) częściowo gwintowana, zapewniająca kompresję płyty do kości lub kompresję międzyfragmentową. Śruba średnicy 5,0mm, gniazdo śruby sześciokątne, materiał stal | 3
h | Śruby korowe średnicy 3,5 mm dł. od 10mm do 110mm gniazdo sześciokątne, materiał stal | 160
i | Śruby blokowane 3,5mm, samogwintujące, dł od 10mm do 95mm, materiał stal | 400
j | Śruby blokowane zmiennokątowo śr.3,5mm, samogwintujące, dł od 10mm do 95mm, materiał stal | 60
k | Śruba blokowana średnicy 2,4 mm., samogwintująca, dł. od 6 do 30 mm, materiał stal. | 30
l | Śruba korowa średnicy 2,4 mm., samogwintująca, dł. od 6 do 30 mm, materiał stal. | 16
ł | Wkręty blokowane w płycie oraz blokowane zmiennokątowe, z gwintowaną głową, średnica 2,7 mm gniazdo śruby gwiazdkowe, materiał stal. | 60
m | Śruby korowe średnicy 2,7mm, samogwintujące, dł. Od 10mm do 60mm, materiał stal | 10
n | Wkręty blokowane w płycie oraz blokowane zmiennokątowe, z gwintowaną głową, średnica 2,4 mm gniazdo śruby gwiazdkowe, tytanowe lub stalowe. | 5
19 | Podkładki
a | Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicach 2,4mm / 3,0mm. | 4
b | Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicach 3,5 mm/4,0 mm | 4
c | Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicy 4,5mm. | 2
d | Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicy 6,5 mm. | 2
e | Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicy 7,3mm. | 4
20 | Gwóźdź udowy boczny
Gwóźdź udowy boczny, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwościa blokowania proksymalnego 120° antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 130o z antewersją 10o, umożliwiających leczenie złamań podkretarzowych. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła.
a | Gwóźdź o średnicy od 9mm do 16mm , w długościach od 300mm do 480mm. | 1
b | Dwie śruby doszyjkowe o średnicy 6.5 mm i długościach od 60 mm do 130 mm | 3
c | Dwie śruby dystalne blokujące o średnicy 5.0 i długościach 26100 mm oraz o średnicy 6.0 w długościach 26-125 mm | 3
d | Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 20mm | 2
21 | Gwóźdź przezkrętarzowy rekonstrukcyjny
| Gwóźdz tytanowy do bliższej nasady kosci udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złaman przezkretarzowych. Gwózdz o anatomicznym kącie ugięcia 6º ML (w przypadku gwoździ długich promień ugięcia 1500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Śruba doszyjkowa średnicy 11mm wraz ze śrubą antyrotacyjna 6,5mm; w długości: od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm (śruba antyrotacyjna do 105mm). Zażlepka o przewyższeniu: 0 mm. Śruba dystalna 4,9 mm w długości: od 26 mm do 100 mm, z gniazdem sześciokątnym. Rozmiary: długości: (gwoździe krótkie) 200mm, 240mm, (gwoździe długie) 340mm, 380mm, 420mm, o kątach CCD: 125º, 130º, 135º. Komplet stanowi: gwóźdz + śruba doszyjkowa + śruba antyrotacyjna + zaślepka + śruba blokujaca | 8
a | Śruba blokująca dystalna średnicy 4,9mm, gniazdo sześciokątne 3,5mm, długość od 26 do 100 mm . Materiał stal | 8
b | Śruba zaslepiająca do gwoździa, gniazdo sześciokątne 3,5 mm,przedłużenie 0mm. Materiał stal | 8
c | Śruba doszyjkowa średnicy 11.0mm, samogwintująca, długość od 80 do 120 mm ze skokiem co 5mm. Materiał stal | 8
d | Śruba antyrotacyjna średnicy 6.5mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4,0 mm, długość od 60 do 105 mm ze skokiem co 5mm. Materiał stal | 8
22 | System protezy głowy kosci promieniowej. Mocowanie protezy bezcementowe. Dostepne 240 kombinacji głowa-trzpien umożliwiajace dokładne dopasowanie do anatomii. Dostepnych 10 długosci trzpieni, w tym trzpien protezy krótki - prosty w 5 rozmiarach od 24 do 32mm oraz długi-zakrzywiony w 5 rozmiarach o długosc od 40 do 48mm. Głowa protezy wykonana z CoCr w 21 rozmiarach o srednicy od 18 do 28 mm (przedłużenie 0.0) oraz od 18 do 26mm (przedłu enie 2.0,4.0, 6.0). Mocowanie boczne głowy do trzpienia umożliwiajace zarówno montaż głowy po zaimplantowaniu trzpienia (in situ) jak również monta protezy przed zaimplantowaniem (back table). Dostepna wysokosc głowy protezy od 11,5mm (dla najmniejszej srednicy głowy) do 19,5mm (dla najwiekszej srednicy głowy). Trzpien wykonany z CoCr oraz tytanu, którego powierzchnia została wytrawiona w procesie foto-chemicznym umożliwia wrastanie materiału kostnego. Proste instrumentarium z oznaczeniami kolorystycznymi oraz przymiarami. Komplet złożony z: trzpien protezy (1szt.), głowa protezy (1szt.).
a | Trzpien protezy głowy kosci promieniowej, prosty/zakrzywiony, materiał: CoCr/Tytan | 1
b | Głowa protezy głowy kosci promieniowej, z przedłu eniem 0/2/4/6, materiał: CoCr | 1
Pakiet 2
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/producent
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy prosty do kości udowej w składzie: - gwóźdź prosty do kości udowej (Ø 9-13 mm, dł. 300-500 mm), śruba zaślepiająca, śruba kompresyjna | 4
2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy do kości piszczelowej w składzie:gwóźdź do kości piszczelowej (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks 3 ( w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące. sruba zaślepiająca, śruba kompresyjna. | 8
3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni w części proksymalnej i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, w składzie: gwóźdź sródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszajacymi ciśnienie śródszpikowe - wielopłaszczyznowy (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm), śruba zaślepiająca, śruba kompensacyjna | 3
4 | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 8‎÷16 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy . W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne , 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokujacym o średnicy Ø 6,5. W części dalszej blokowany wkretami o srednicy Ø 4,5. | 3
5 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy wprowadzany odkolanowo do kości udowej w składzie: gwóźdź odkolanowy (Ø 9-13 mm, dł. 150-440 mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi cisnienie sródszpikowe, śruba zaślepiająca | 8
6 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: gwóźdź (Ø 10-12 mm, dł. 200-280 mm), kąt 125°, 130°,135°, śruba zaślepiająca wyposażona w system zabezpieczający prtzed spadaniem śruby z wkretaka, śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkretaka, śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11 mm (dł. 70-125 mm) ze sruba kompresyjną M4, piny antyrotacyjne Ø 4 mm do gwoździa Gamma (szt. 2 na komplet). | 5
7 | Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: gwóźdź (Ø 10-12 mm, dł. 340-420 mm), kąt 125°, 130°, 135°, śruba zaslepiająca wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, śruba kompensacyjna wyposazona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkretaka, śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11 mm (dł. 70-125 mm) ze śrubą kompresyjną M4, piny antyrotacyjne Ø 4 mm do gwożdzia Gamma ( 2 szt. na komplet) | 7
8 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej w składzie: - gwóźdź do kości ramiennej (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm), śruba zaślepiająca, śruba kompensacyjna | 7
9 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, w składzie: gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (dł. 150-250 mm), śruba zaślepiająca | 10
10 | Wkręty blokujące gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 20-100mm | 60
11 | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-125mm | 10
12 | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych Ø 5,0mm, dł. 26-60mm | 6
13 | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 20 otworów, dł. 48-336mm | 50
14 | Plytka dynamiczna kłykciowa (DCS) od 6 do 22 otworów, dł. 118-374mm | 4
15 | Śruba kompresyjna DHS/DCS | 60
16 | Śruba DHS/DCS Ø 12,5mm i Ø 16mm, dł. 55-150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm | 50
RAZEM
Pakiet 3
Lp. | Płytki | Ilość szt. | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/producent
1 | Płytka prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/4,0 mm. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. Materiał : tytan. | 25
2 | Płytka wygięta blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, szeroka. Na końcach płytki otwory do tymczasowego mocowania drutami Kirschnera 2,0mm. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm, naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 229 do 336mm, od 12 do 18 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. Materiał: tytanPłyta podgięta do trzonu kości udowej, gruba, wkręty 4,5/5,0 | 5
3 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał: tytan. | 15
4 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 70 do 315mm, od 5 do 22 otworów. Grubość płytki 3,5 mm. Materiał: tytan.Złamanie kostki bocznej, złamanie trzonu promieniowej | 20
5 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. Materiał: tytan.Złamania kompresyjno – rozszczepienne LCT | 10
6 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. Materiał: tytan. | 150
7 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnica 5,0mm. Materiał: tytan. | 40
8 | Wkręty korowe średnica 2,7mm. Materiał: tytan. | 25
9 | Wkręty korowe średnica 3,5mm. Materiał: tytan. | 150
10 | Wkręty korowe średnica 4,5mm. Materiał: tytan. | 35
RAZEM
Pakiet 4
Lp. | Płytki tytanowe blokowane i nieblokowane z możliwością kompresji na poziomie płyty do zaopatrywania złamań w obrębie dłoni i stopy. Płytki w kształcie litery T, segmentowe, trapez i proste. Grubość płytek blokowanych od 0,8 mm do 1,3 mm. Otwory pod śruby blokowane i korowe: 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.3mm. Możliwość modelowania do potrzeb zaopatrywanej kości. W poszczególnych kształtach płytki krótkie i długie. Możliwość wstępnej stabilizacji. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. | Ilość szt. | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/producent
1 | Płytki jednootworowe haczykowe. Grubośc płytek do 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. | 2
2 | Płytki, drabinkowe skośne, . Grubośc płytek do 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. | 2
3 | Płytki w proste, blokowane, 4 otworowe + otwory pod druty Kirschnera, dlugość 19mm, grubość 0.8mm | 2
4 | Płytki w ksztalcie litery T, blokowane, 8 otworowe + otwory pod druty Kirschnera, dlugość 25mm, grubość 0.8mm | 2
5 | Płytki rotacyjne, blokowane, 6 otworowe + otwory pod druty Kirschnera, dlugość 23mm, grubość 0.8mm | 2
6 | Płytki typu w kształcie trapezu, blokowane, 8 otworowe, dlugość 21mm, grubość 0.8mm | 2
7 | Płytki typu w kształcie trapezu, blokowane, 8 otworowe, dlugość 29mm, grubość 1.0mm | 2
8 | Płytki proste, blokowane, 4 otworowe, długość 27mm, grubość1.3mm | 2
9 | Płytki proste, kompresyjne, 6 otworowe, długość 42mm, grubość 1.3mm | 2
10 | Płytki w kształcie litery T, kompresyjne, 6 otworowe, długość 35mm, grubość 1.3mm | 2
11 | Płytki proste z mostem, nieblokowane, stablizacyjne, 4 otworowe, , długość 23mm, grubość 1.0 mm | 2
12 | Płytki proste, nieblokowane, stablilizacyjne, 6 otworowe, długość 30 mm, grubość, 1.0 mm | 2
13 | Płytki proste, w kształcie litery T,Y. Grubośc płytek 1.3 mm. | 2
14 | Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, trapezowe. Grubośc płytek 1.3 mm. | 30
15 | Śruby blokowane o średnicy 1.5 i długości 4-13mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego | 25
16 | Śruby blokowane o średnicy 2.0 i długości 6-30mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego. | 25
17 | Śruby korowe o średnicy 1.5 i długości 4-24mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego | 25
18 | Śruby korowe o średnicy 2.3 i długości 5-34mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego | 25
19 | Śruby korowe o średnicy 2.0 i długości 4-30mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego | 25
RAZEM
Pakiet 5
Lp. | Płytki tytanowe blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej. Płytki w kształcie litery T, U, delta, z opcją bocznego otworu stabilizacyjnego. Grubośc płytek do 1,6 mm. Otwory pod śruby blokowane 2.5 mm i śruby korowe 2.5mm. Możliwość modelowania do potrzeb zaopatrywanej kości. W poszczególnych kształtach płytki prawe i lewe oraz krótkie i długie. Możliwość wstępnej stabilizacji. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. | Ilość szt. | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/producent
1 | Płytki w ksztalcie litery T, 9 i 11otworowe + otwory pod druty Kirschnera, dlugość 51mm i 66mm | 4
2 | Płytki w ksztalcie litery U, 10 I 12 otworowe + otwory pod druty Kirschnera, dlugość 34, 41 i 42mm | 4
3 | Płytki korekcyjne", 11 otworowe + otwory pod druty Kirschnera, dlugość 54mm | 2
4 | Płytki korekcyjne, 10 otworowe + otwory pod druty Kirschnera, dlugość 44mm | 4
5 | Płytki typu delta i delta z opcja bocznego otworu stabilizacyjnego, wąskie i szerokie, krotkie i dlugie, 12,13,14,15 otworowe, | 4
6 | Płytki korekcyjne dłoniowe XL, 20 otworowe + otwory pod druty Kirschnera, długość 104mm, szerokość 22mm. | 2
7 | Śruby blokowane o srednicy 2.5 i długości 8-34mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego | 40
8 | Śruby korowe o srednicy 2.5 i długości 8-34mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego | 30
RAZEM
Pakiet 6
Lp. | Gwóźdź do leczenia złamań pięty | Ilość szt. | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/producent
1 | Gwóźdź odpiętowy kaniulowany, posiadający 2 otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu występujący w wersji do złamań kości piętowej jak i do artrodezy. Gwóźdź o średnicy 10mm w rozmiarach 45, 50 i 55 mm w wersji urazowej oraz 12mm średnicy i długości 65,75 i 85 mm w wersji do artrodezy. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane 5mm w długościach od 30-40 mm rosnąco co 20 mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. | 6
Pakiet 7
Lp. | Śrubopłytka dynamiczna tytanowa do zespolenia złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej.Śrubopłytka dynamiczna tytanowa do zespolenia złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej, przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130°. | Ilość szt. | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/producent
1 | Płytka | 1
2 | śruba proksymalna | 3
3 | śruba dystalna | 2
Pakiet 8
Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego - zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego jaki i więzadła właściwego rzepki. Możliwość rekonstrukcji przy pobraniu krótkich przeszczepów.
LP. | ASORTYMENT | Ilość szt. | Nr katalogowy/producent | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Mocowanie przeszczepu po stronie udowej przy pomocy podwójnej pętli poliestrowej o długościach od 15 do 50 mm i skoku co 5 mm fabrycznie związanej z płytką tytanową o wymiarach 4 x 12 mm | 6
2 | Biowchłanialne śruby o średnicach od 7 do 11 mm i długościach od 20 do 35 mm z trójfosforanem wapnia. | 60
RAZEM
pakiet 9
Lp. | ASORTYMENT | Ilość szt. | Nr katalogowy/producent | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside. System składajacy się z dwóch implantów PEEK połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiajacy zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane sa rzędowo w pojedynczą półotwartą jednorazową igłe. Igła z podziałką posiadajaca regulowany z poziomu rękojeści ogranicznik zabezpieczajacy jej zbyt głebokie wbicie w łakotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym | 30
RAZEM
Pakiet 10 | Implanty do chirurgii stopy
Lp. | ASORTYMENT | Ilość szt. | Nr katalogowy/producent | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
a) Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail; artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższych, osteotomii paliczków
1 | Tytanowe kaniulowane śruby kompresyjne o średnicach 2,5 i 3,0mm, średnice kodowane kolorami. Śruy 2,5 o długościach w zakresie przynajmniej 10-36mm, 3,0 w zakresie przynajmniej 10-40mm, ze skokiem co 2mm. | 60
2 | Małe śruby ze zrywalnym gwintem typu Snap-Off, wykonane z tytanu, o długościach od 11 do 15mm, ze skokiem co 1mm, dostarczone sterylne w fabrycznym opakowaniu. | 40
b) Implanty do artrodezy stawów przodostopia, śródstopia i stępu.
1 | Tytanowe kaniulowane śruby kompresyjne o średnicy 4,3mm w zakresie długości 10-60mm | 7
2 | Tytanowe kaniulowane śruby kompresyjne o średnicy 7,0mm, w zakresie długości 40-110mm. | 2
3 | Stalowe skoble/klamry zagięte pod kątem prostym oraz skośne pod kątem 23 stopni, o szerokościach 8 i 10mm. | 10
4 | Tytanowa śruba do blokowania zatoki stępu, stożkowa, z tępym gwintem. Kaniulowana, z instrumentarium do przezskórnej implantacji. Średnica śruby od 8 do 12mm, ze skokiem co 1mm. | 3
c)płytka do artrodezy I stawu śródstopno-paliczkowego, płytki do osteotomii przypodstawnych typu Lapidus, osteotomii plus
1 | Płytka tytanowa do osteotomii otwierającej przypodstawnej pierwszego promienia, z klinem dystansującym o grubości od 2 do 5mm, ze skokiem co minimetr, grubość płytki nie większa niż 1 minimetr, zamiennie do wyboru płytka bez klina, oraz płytka wygięta anatomicznie do artrodezy I stawu śródstopno-klinowego typu Lapidus z przynajmniej jednym otworem kompresyjnym. Płytki dogięte anatomicznie, z możliwością korekcji do anatomii pacjenta in situ, w ranie | 5
2 | Płytka tytanowa do artrodezy pierwszego stawu śródstopnopaliczkowego, o wbudowanym zgięciu grzbietowym 0, 5 lub 10 stopni oraz wygięta fabrycznie w 10 stopniach koślawości, przynajmniej w dwóch rozmiarach prawych oraz dwóch lewych dla każdego rozmiaru, o grubości nie większej niż 2mm w najgrubszym miejscu. Płytka musi posiadać przynajmniej jeden otwór umożliwiający kompresję. | 1
3 | W obu typach płytek system umożliwia wkręcanie śrub korowych lub kątowo stabilnych 2,7 i 3,5mm z możliwością 15-stopniowego odchylenia od osi otworu w płytce w każdą stronę. Śruby o średnicy 2,7 w długościach od 10 do 30mm, skok długości nie większy niż 2mm, śruby 3,5 w długościach od 10 do 36mm, skok nie większy niż 2mm. | 30
d) endoprotezy stawów śródstopno-paliczkowych
1 | Silikonowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego. Implant mocowany śródszpikowo, wykonany z silikonowego elastomeru najnowszej generacji, z dwoma tytanowymi pierścieniami ochronnymi, w przynajmniej 6 rozmiarach standardowych, oraz opcjonalnie 6 rozmiarach małych. Implant sterylnie zapakowany wraz z pierścieniami ochronnymi dostarczany w fabrycznym opakowaniu. | 1
RAZEM