Łódź,   dnia 29 lipca  2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego dla Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki – nr sprawy 31/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi informuje, iż  w przedmiotowym postępowaniu w  Rozdziale  3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, nastąpiła pomyłka.

Jest: Pakiet 4 – Zestaw do kompleksowych badań i zabiegów na naczyniach wieńcowych z dostępu przez tętnicę promieniową/udową

pozycja 5a: zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej – 650 szt.

- introduktor, dylator, prowadnik 0,025” i igła 20G x 4cm

- długość 7 cm i 11 cm

- średnica 4F – 6F

- długość prowadnika 50 cm

- prowadnik ze stali nierdzewnej

- dwustronna końcówka robocza prosta i „J”

- gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem

- szczelna zastawka hemostatyczna

- ramię boczne zakończone kranikiem

- obrotowe ucho do szwu chirurgicznego

- dylator z zatrzaskiem

- rozmiary kodowane kolorami

pozycja 5b : prowadnik wieńcowy – 600 szt.

- średnica 0,014”

- wykonane z jednego kawałka stali

- dystalna część prowadnika zapewniająca wysoką odporność i doskonałą  manewrowalność

- różne sztywności końcówek roboczych

- pokrycie hydrofilne oraz hydrofobowe

- kształt końcówki: prosty i J

- szaft prowadnika pokryty PTFE

- dostępne długości: 180cm, 300cm oraz 330 cm

- dostępne prowadniki do udrożnień min. 10 rodzajów

pozycja 5c : stent wieńcowy kobaltowo-chromowy uwalniający lek cytostatyczny  - 150 szt.

- stent wycinany laserowo typu „slotted tube”

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”)

- dostępne średnice stentu: 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm

- dostępne długości stentu: 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm; 38mm

- stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia

- dawka leku 0,9µg/mm2

- system uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi)

- pokrycie zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu

- brak skracania się stentu w trakcie rozprężania

- grubość ściany stentu 80µm (0,0031”)

- ciśnienie nominalne 9atm

- ciśnienie RBP 18atm

- ciśnienie ABP 24atm

- długość robocza cewnika 142cm

- 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym

- specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone”

- crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm

- siła radialna 18,37psi

- różna ilość cel na obwodzie stentu w zależności od średnicy: 4 cele dla średnic 2,5mm – 2,75mm; 5 cel dla średnic 3,0mm – 3,5mm oraz 6 cel dla średnicy 4,0mm – 4,5mm

- doskonały dostęp do bocznicy: powierzchnia celi przy średnicy nominalnej dla stentu 3,0mm wynosi 1,3mm2

pozycja  5d : cewnik prowadzący bezkoszulkowy  - 150 szt.

- cewnik prowadzący do PTCA

- cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego

- dostępne średnice: 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F

- duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F

- pokrycie hydrofilne

- światło wewnętrzne pokryte PTFE

- konstrukcja   zapewniająca doskonałą popychalność, elastyczność i obrót, oraz   dużą odporność na zagięcia i załamania

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- dostępna szeroka gama krzywizn

- długość 100 cm

pozycja  5e : cewnik prowadzący klasyczny do zabiegów z dojścia promieniowego – 450 szt.

- cewnik prowadzący do PTCA

- cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego

- dostępne średnice: 6 F; 7F i 8F

- duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F

- pokrycie hydrofilne

- długość  100cm

- budowa  trójwarstwowa , zbrojona  odporna  na    rozciąganie   zapewniająca  jednolite światło  cewnika  na  całej   długości   niezależnie   od  krętości  naczyń i  wykonywanych  obrotów

- światło wewnętrzne pokryte PTFE

- światło wewnętrzne 0,070”  dla  6F ,  0,081”  dla 7F  ;   0,090”  dla  8F

- odporność na zagięcia i załamania

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- dostępna szeroka gama krzywizn

- atraumatyczna  końcówka  nie odkształcająca  się   nawet w  podczas   długich zabiegów

- długość 100 cm

pozycja 5 f : system do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych  - 1 szt

- zawierający: pętlę, torker, introduktor i cewnik

- rozmiar 3,2 F

- zakres pracy: 2 – 8 mm

- długość pętli 175 cm

- długość cewnika 150 cm

- składający się z trzech pętli nitinolowych

- umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych

- z powłoki  fibrynowej

- duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1

- konstrukcja zapewniająca doskonałą widoczność w skopii

- duża odporność na załamania i zagięcia

pozycja 5g:  prowadnik  wieńcowy do CTO – 30 szt.

- średnica 0,014”, końcówka robocza taperowana do 0,010”, 0,011”, 0,012”

- prowadnik wykonany ze stali 316L

- wydłużona i taperowana końcówka dystalna ułatwiająca penetrację zmiany

- dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika

- rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu

- sztywność końcówki 1,7g, 3,5g, 4,5g

- końcówka cieniująca 15cm (platyna)

- kształt końcówki: J 1mm

- pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm

- dostępne długości: 190cm i 300cm

pozycja 5h:  inflator  z  manometrem – 600 szt.

- analogowy o  zakresie  ciśnień  do  30atm.

- pojemność 20ml

- przezroczysty  korpus  umożliwiający  obserwację   słupa cieczy

- dren   wysokociśnieniowy  oraz  kranik   trójdrożny

- przestrzeń    bezpieczeństwa  minimalizująca    ryzyko   dostania   się pęcherzyków  powietrza  do   balonu w trakcie  inflacji

- mechanizm  spustowy   umożliwiający   szybką deflację

- blokada  zabezpieczająca   przed   przypadkową  deflacją

pozycja 5i: zestaw do nakłucia tętnicy udowej  - 50 szt.

- introduktor, dylator, prowadnik 0,035” i igłę 20G x 4cm

- długość 7 cm i 11 cm

- średnica 4F – 6F

- długość prowadnika 50 cm

- prowadnik ze stali nierdzewnej

- dwustronna końcówka robocza prosta i „J”

- gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem

- szczelna zastawka hemostatyczna

- ramię boczne zakończone kranikiem

- obrotowe ucho do szwu chirurgicznego

- dylator z zatrzaskiem

- rozmiary kodowane kolorami

pakiet 5j: cewnik diagnostyczny

  - szeroka gama krzywizn: JL (3,0 – 6,0); JR; (3,0 – 6,0); JR Short tip (3,5 – 6,0); AL (1 – 3); AR (1 – 3, Modified); Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145°, 155°); Hockey Stick, Multipurpose; Sones, Modified Extra Back Up, Coronary Bypass Graft

  - cewnik umożliwiający  wykonanie    badania  zarówno prawej i  lewej wieńcowej z  dostępu   przez tętnicę  promieniową

  - dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F

  - wykonane z materiału - nylonu zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię

  - musi  posiadać końcówkę cieniującą  dobrze widoczną  na skopii

  - cewniki zbrojone

  - wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI

  - duże światło wewnętrzne

  - 4F: 0,042”

  - 5F: 0,047”

  - 6F: 0,057”

  - 7F: 0,70”

  - kompatybilne z prowadnikiem 0,038”

  - długości cewników 80cm – 110 cm

  - min. 48 krzywizn dla 6F

Pakiet  6 : opaska  uciskowa   na tętnicę  promieniową – 650 szt.

- wykonana  z    transparentnego ( przeźroczystego )  materiału   medycznego  umożliwiającego    obserwację    miejsca  wkłucia.

- zapewniająca    punktowy  ucisk   mechaniczny  w   miejscu  nakłucia  tętnicy promieniowej

- skutecznie  zatrzymuje krwawienie  z tętnicy  za pomocą  ucisku   po   przezskórnej   interwencji

- możliwość  precyzyjnego   regulowania  siły  ucisku  poprzez   regulację    wypełnienia    powietrzem   opaski.

- w  zestawie   strzykawka

- długość opaski  24 i  29cm

Pakiet 7: cewnik balonowy wysokociśnieniowy- 10 szt.

- profil wejścia.  0.016”.

- Dostępne średnice : 1,5 - 4,5mm

- Dostępne długości :  10-20 mm

- RBP 35 ATM.

- Kompatybilne z cewnikiem  prowadzącym 5F

Pakiet 8 :  inflator  z  manometrem – 10 szt.

- o  zakresie  ciśnień  do  40atm.

- pojemność 25ml

- przezroczysty  korpus  umożliwiający  obserwację   słupa cieczy

- mechanizm  spustowy   umożliwiający   szybką deflację

Powinno Być: Pakiet 4 – Zestaw do kompleksowych badań i zabiegów na naczyniach wieńcowych z dostępu przez tętnicę promieniową/udową

pozycja 4a: zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej – 650 szt.

- introduktor, dylator, prowadnik 0,025” i igła 20G x 4cm

- długość 7 cm i 11 cm

- średnica 4F – 6F

- długość prowadnika 50 cm

- prowadnik ze stali nierdzewnej

- dwustronna końcówka robocza prosta i „J”

- gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem

- szczelna zastawka hemostatyczna

- ramię boczne zakończone kranikiem

- obrotowe ucho do szwu chirurgicznego

- dylator z zatrzaskiem

- rozmiary kodowane kolorami

pozycja 4b : prowadnik wieńcowy – 600 szt.

- średnica 0,014”

- wykonane z jednego kawałka stali

- dystalna część prowadnika zapewniająca wysoką odporność i doskonałą  manewrowalność

- różne sztywności końcówek roboczych

- pokrycie hydrofilne oraz hydrofobowe

- kształt końcówki: prosty i J

- szaft prowadnika pokryty PTFE

- dostępne długości: 180cm, 300cm oraz 330 cm

- dostępne prowadniki do udrożnień min. 10 rodzajów

pozycja 4c : stent wieńcowy kobaltowo-chromowy uwalniający lek cytostatyczny  - 150 szt.

- stent wycinany laserowo typu „slotted tube”

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”)

- dostępne średnice stentu: 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm

- dostępne długości stentu: 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm; 38mm

- stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia

- dawka leku 0,9µg/mm2

- system uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi)

- pokrycie zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu

- brak skracania się stentu w trakcie rozprężania

- grubość ściany stentu 80µm (0,0031”)

- ciśnienie nominalne 9atm

- ciśnienie RBP 18atm

- ciśnienie ABP 24atm

- długość robocza cewnika 142cm

- 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym

- specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone”

- crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm

- siła radialna 18,37psi

- różna ilość cel na obwodzie stentu w zależności od średnicy: 4 cele dla średnic 2,5mm – 2,75mm; 5 cel dla średnic 3,0mm – 3,5mm oraz 6 cel dla średnicy 4,0mm – 4,5mm

- doskonały dostęp do bocznicy: powierzchnia celi przy średnicy nominalnej dla stentu 3,0mm wynosi 1,3mm2

pozycja  4d : cewnik prowadzący bezkoszulkowy  - 150 szt.

- cewnik prowadzący do PTCA

- cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego

- dostępne średnice: 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F

- duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F

- pokrycie hydrofilne

- światło wewnętrzne pokryte PTFE

- konstrukcja   zapewniająca doskonałą popychalność, elastyczność i obrót, oraz   dużą odporność na zagięcia i załamania

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- dostępna szeroka gama krzywizn

- długość 100 cm

pozycja  4e : cewnik prowadzący klasyczny do zabiegów z dojścia promieniowego – 450 szt.

- cewnik prowadzący do PTCA

- cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego

- dostępne średnice: 6 F; 7F i 8F

- duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F

- pokrycie hydrofilne

- długość  100cm

- budowa  trójwarstwowa , zbrojona  odporna  na    rozciąganie   zapewniająca  jednolite światło  cewnika  na  całej   długości   niezależnie   od  krętości  naczyń i  wykonywanych  obrotów

- światło wewnętrzne pokryte PTFE

- światło wewnętrzne 0,070”  dla  6F ,  0,081”  dla 7F  ;   0,090”  dla  8F

- odporność na zagięcia i załamania

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- dostępna szeroka gama krzywizn

- atraumatyczna  końcówka  nie odkształcająca  się   nawet w  podczas   długich zabiegów

- długość 100 cm

pozycja 4 f : system do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych  - 1 szt

- zawierający: pętlę, torker, introduktor i cewnik

- rozmiar 3,2 F

- zakres pracy: 2 – 8 mm

- długość pętli 175 cm

- długość cewnika 150 cm

- składający się z trzech pętli nitinolowych

- umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych

- z powłoki  fibrynowej

- duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1

- konstrukcja zapewniająca doskonałą widoczność w skopii

- duża odporność na załamania i zagięcia

pozycja 4g:  prowadnik  wieńcowy do CTO – 30 szt.

- średnica 0,014”, końcówka robocza taperowana do 0,010”, 0,011”, 0,012”

- prowadnik wykonany ze stali 316L

- wydłużona i taperowana końcówka dystalna ułatwiająca penetrację zmiany

- dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika

- rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu

- sztywność końcówki 1,7g, 3,5g, 4,5g

- końcówka cieniująca 15cm (platyna)

- kształt końcówki: J 1mm

- pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm

- dostępne długości: 190cm i 300cm

pozycja 4h:  inflator  z  manometrem – 600 szt.

- analogowy o  zakresie  ciśnień  do  30atm.

- pojemność 20ml

- przezroczysty  korpus  umożliwiający  obserwację   słupa cieczy

- dren   wysokociśnieniowy  oraz  kranik   trójdrożny

- przestrzeń    bezpieczeństwa  minimalizująca    ryzyko   dostania   się pęcherzyków  powietrza  do   balonu w trakcie  inflacji

- mechanizm  spustowy   umożliwiający   szybką deflację

- blokada  zabezpieczająca   przed   przypadkową  deflacją

pozycja 4i: zestaw do nakłucia tętnicy udowej  - 50 szt.

- introduktor, dylator, prowadnik 0,035” i igłę 20G x 4cm

- długość 7 cm i 11 cm

- średnica 4F – 6F

- długość prowadnika 50 cm

- prowadnik ze stali nierdzewnej

- dwustronna końcówka robocza prosta i „J”

- gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem

- szczelna zastawka hemostatyczna

- ramię boczne zakończone kranikiem

- obrotowe ucho do szwu chirurgicznego

- dylator z zatrzaskiem

- rozmiary kodowane kolorami

pakiet 4j: cewnik diagnostyczny

  - szeroka gama krzywizn: JL (3,0 – 6,0); JR; (3,0 – 6,0); JR Short tip (3,5 – 6,0); AL (1 – 3); AR (1 – 3, Modified); Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145°, 155°); Hockey Stick, Multipurpose; Sones, Modified Extra Back Up, Coronary Bypass Graft

  - cewnik umożliwiający  wykonanie    badania  zarówno prawej i  lewej wieńcowej z  dostępu   przez tętnicę  promieniową

  - dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F

  - wykonane z materiału - nylonu zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię

  - musi  posiadać końcówkę cieniującą  dobrze widoczną  na skopii

  - cewniki zbrojone

  - wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI

  - duże światło wewnętrzne

  - 4F: 0,042”

  - 5F: 0,047”

  - 6F: 0,057”

  - 7F: 0,70”

  - kompatybilne z prowadnikiem 0,038”

  - długości cewników 80cm – 110 cm

  - min. 48 krzywizn dla 6F

Pakiet  5 : opaska  uciskowa   na tętnicę  promieniową – 650 szt.

- wykonana  z    transparentnego ( przeźroczystego )  materiału   medycznego  umożliwiającego    obserwację    miejsca  wkłucia.

- zapewniająca    punktowy  ucisk   mechaniczny  w   miejscu  nakłucia  tętnicy promieniowej

- skutecznie  zatrzymuje krwawienie  z tętnicy  za pomocą  ucisku   po   przezskórnej   interwencji

- możliwość  precyzyjnego   regulowania  siły  ucisku  poprzez   regulację    wypełnienia    powietrzem   opaski.

- w  zestawie   strzykawka

- długość opaski  24 i  29cm

Pakiet 6: cewnik balonowy wysokociśnieniowy- 10 szt.

- profil wejścia.  0.016”.

- Dostępne średnice : 1,5 - 4,5mm

- Dostępne długości :  10-20 mm

- RBP 35 ATM.

- Kompatybilne z cewnikiem  prowadzącym 5F

Pakiet 7 :  inflator  z  manometrem – 10 szt.

- o  zakresie  ciśnień  do  40atm.

- pojemność 25ml

- przezroczysty  korpus  umożliwiający  obserwację   słupa cieczy

- mechanizm  spustowy   umożliwiający   szybką deflację

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA