Łódź, 01.06.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych nr 24/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach 25% po 4 tygodniach i okresie wchłaniania do 70 dni?

Zgodnie z SIWZ.

Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach 25% po 4 tygodniach i okresie wchłaniania do 70 dni?

Tak wyrażamy zgodę.

Dot. Pakietu 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą szpatułką z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ.

Dot. Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, podtrzymujący tkankę ok. 14-21 dni, wchłanialny w okresie ok. 42 dni?

Tak dopuszczamy.

Dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, podtrzymujący tkankę ok. 28 dni (po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%), wchłanialny w okresie 90-120 dni?

Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną konwencjonalni tnącą o 3 krawędziach tnących, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź j.w.

Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 70-90 dni (po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%), wchłanialny w okresie 180-210 dni?

Zgodnie ze specyfikacją.

Dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, polipropylenowy?

Nie dopuszczamy.

Dot. Pakietu 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ.

Dot. Pakietu 8, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu 9, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą szpatułką z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie ze specyfikacją.

Dot. Pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, podtrzymujący tkankę ok. 28 dni (po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%), wchłanialny w okresie 90-120 dni?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu 13

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, z kwasu glikolowego, powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20% i okresie wchłaniania 60-90 dni?

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dot. Pakietu 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą o 3 krawędziach tnących, pozostałe parametry bez zmian?

J.w.

Czy zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji 1 i 2  wymaga aby oferowany produkt  posiadał ważny certyfikat CE  zawierający nazwę handlową oferowanego wyrobu   wraz z kodem referencyjnym (zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679)  ? Zgodnie z zapisami specyfikacji – rozdział VI pkt C.

Dot. Pakietu nr 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 10 Siatkę lekką  do zaopatrywania przepuklin brzusznych
 i pachwinowych wykonaną z polipropylenu monofilamentowego o grubości 0,45mm,

- w poz. 1 rozmiar 10 x 15 cm

- w poz. 3 rozmiar 30 x 30 cm?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dotyczy Pakietu nr  17 poz. 2

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 17 pozycji nr 2 oraz utworzenie odrębnego Pakietu.
Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.
Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.
Dotyczy Pakietu nr  17 poz. 2
Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 17 poz. nr 2 zestawu do drenażu klatki piersiowej o następujących parametrach:
-sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika

- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
- wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym z możliwością podłączenia worka o pojemności 1000 ml 
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,
- gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,
- monitor przecieku powietrza od 1 do 7
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
- przystosowany do zawieszenia na łóżku
- zestaw sterylny, jednorazowego użytku.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Pełnomocnictwa

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Tak.

Dotyczy § 5 ust. 3 wzoru umowy

Paragraf 5 ust.3 wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy  o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1% za opóźnienie i reklamację, oraz do 10% wartości netto niedostarczonego przedmiotu umowy  za odstąpienie od umowy.

Dotyczy § 5 ust. 6 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 5  ust.6 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [................... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Dotyczy § 8 ust.4 wzoru umowy

Paragraf 8 ust. 4 wzoru umowy mówi, iż: „Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub opóźnienia  w dostawach ”

Zapis taki sprawia,że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym rozwiązaniem umowy. 
Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy i zastąpienie go ust. o niżej podanej treści :

„Brak zapłaty w terminie nie skutkuje przerwaniem dostaw o ile termin zapłaty nie przekroczy 30 dni ponad ustalony termin.”

Ad. Wzoru umowy. Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pakiet 10

Poz. 1-3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek przepuklinowych płaskich, cienkich, lekkich, polipropylenowych o grubości 0,47± 0,03mm?

Zgodnie z SIWZ.

Pytania dot. treści umowy

- W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy  o wprowadzenie w §1 ust. 2  zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)?

Zapisy nie ulegają zmianie. Przedmiot zamówienia został oszacowany z należytą sarannoącią na okres 12 miesięcy.

- Czy bieg terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 5 ust. 3  słowo „opóźnienia” zastąpione zostało słowem „zwłoki”? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 3 wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu  umowy”? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Zgodnie z zapisami umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Zgodnie z zapisami umowy.

Pakiet 14.

1.Czy Zamawiający dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, o grubości nici 0,15 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 450 mm (± 5 mm), szerokość 11 mm (± 1,0 mm), wielkość porów 1 x 1,25 mm, grubość 0,34 mm (± 0,05 mm), gramatura 45 g/m² (± 5%), taśma cięta laserowo, o atraumatycznych zakończeniach. umieszczona w plastikowej osłonce. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

2.Czy Zamawiający dopuści protezę do korekcji cystocele, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, implant o kształcie anatomicznym, o grubości siatki 0,34 mm (± 0,05 mm), porowatości 1500 – 1950 µm; o gramaturze 45 g/m² (± 5%), trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, rozmiar: ramiona dłuższe = 19,5 cm, ramiona krótsze = 18 cm, szerokość każdego ramienia 10 mm  (± 1 mm), rozmiar trapezu: podstawy: 6 cm i 9 cm, wysokość 7,5 cm ? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3.Czy Zamawiający dopuści protezę do korekcji rectocele, implant o kształcie anatomicznym, wykonany z polipropylenu monofilamentowego, o grubości siatki 0,34 mm (± 0,05 mm), porowatości 1500 – 1950 µm, o gramaturze 45 g/m² (± 5%), trapez z dwoma ramionami pokrytymi plastikową osłonką, rozmiar: długość – 41,3 cm, wysokość dolnej wypustki – 12 cm, szerokość – 6,3 cm, wysokość górnej wypustki – 4 cm, szerokość – 6,3 cm. Zgodnie ze specyfikacją.

Niewielkie różnice techniczne w parametrach nie mają dużego znaczenia, a dopuszczenie do przetargu większej liczby oferentów podniesie konkurencyjność i pozwoli Państwu na wybór najkorzystniejszej dla Szpitala oferty.

Pakiet 15.

1.Czy Zamawiający dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 45 cm (± 0,5 cm), szerokość 1,1 cm (± 0,1 cm), wielkość porów 1 x 1,25 mm, grubość 0,34 mm (± 0,05 mm), gramatura 45 g/m² (± 5%), zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość 1500 – 1950 µm, taśma cięta laserowo, o atraumatycznych zakończeniach, umieszczona w plastikowej osłonce, obniżającej traumatyzację podczas przeciągania ? Zgodnie ze specyfikacją.

2.Czy Zamawiający dopuści siatkę do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami, ramiona w plastikowej osłonce; wysokość: 8 cm (± 0,5 cm), szerokość 4 cm (górna podstawa) i 6 cm (dolna podstawa), wymiary ramion: dł. 205 mm,195 mm, 180 mm; grubość 0,34 mm (± 0,05 mm), zagęszczenie oczek 55% % ± 5%), porowatość 1500 – 1950 µm, gramatura 45 g/m² (± 5%). Siatka nie posiada prowadnic z nitinolu, a zamiast tego do przeprowadzenia ramion służą długie pętle w dwóch kolorach: czarne i białe. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Niewielkie różnice techniczne w parametrach nie mają dużego znaczenia, a dopuszczenie do przetargu większej liczby oferentów podniesie konkurencyjność i pozwoli Państwu na wybór najkorzystniejszej dla Szpitala oferty.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 7 we wszystkich pozycjach (podobnie jak w pozycji 4) również na szew syntetyczny, niewchłanialny,  monofilament poliamidowy, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie z opisem.

UZASADNIENIE: Według naszej wiedzy szwy chirurgiczne polibutesterowe 
i poliamidowe mogą być i są wykorzystywane przez Operatorów wymiennie przy tego samego rodzaju zdarzeniach chirurgicznych.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 7 poz.1 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie ze specyfikacją.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 7 w poz.1 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie ze specyfikacją.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 9 poz.3 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian? Tak wyrażamy zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 9 poz.3 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Tak wyrażamy zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 9 poz.7 również na długość igły 37mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 9 poz.7 również na igłę o krzywiźnie 3/8 koła z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie z opisem.

- Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 9 pozycję 7? Zgodnie z opisem.

Sformułowaną wyżej prośbę motywujemy tym, iż jako spółdzielnia niewidomych
i jednocześnie zakład pracy chronionej od szeregu lat specjalizujemy się w produkcji
i konfekcjonowaniu m.in. materiałów szewnych wykorzystywanych w placówkach medycznych w kraju i za granicą. Nasza Spółdzielnia posiada profesjonalne zaplecze produkcyjno-magazynowe, a także co najważniejsze, zespół doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, w procesie produkcji

zatrudniamy również osoby niewidome i niedowidzące. Prowadzenie przez nas od szeregu lat działalności na niezwykle wymagającym rynku wyrobów medycznych nie byłoby możliwe bez szczególnego oddania i zaangażowania oraz determinacji osób pokrzywdzonych przez los, którzy mimo swojej niepełnosprawności, traktują miejsce pracy jako miejsce dla nich szczególne. Zatrudniając osoby niewidome dajemy im możliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej.  Posiadając status zakładu pracy chronionej udzielamy współpracującym z nami kontrahentom ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Produkowane przez nas wyroby posiadają wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty,
a także spełniają  normy krajowe i unijne.

Dzięki współpracy zapoczątkowanej jeszcze na początku lat 90-tych ubiegłego wieku z firmą POLFA POZNAŃ uzyskaliśmy dostęp do nowoczesnych technologii oraz najwyższych standardów higieniczno-sanitarnych. Największy przełom w historii Spółdzielni miał miejsce w 2001 roku, kiedy to wdrożyliśmy technologię, urządzenia i produkcję nici chirurgicznych AMIFIL M i AMIFIL P. Aktualnie dysponujemy prawem wyłączności do ich produkcji i wyłączności do znaku towarowego.

Prosimy pamiętać, iż współpracując z naszą Spółdzielnią nasi kontrahenci czynnie pomagają
w utrzymaniu i tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Mając na względzie powyższe okoliczności prosimy o uwzględnienie naszych pytań kierowanych do specyfikacji prowadzonego przez Państwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 4 dopuści dł. nici 90cm?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania masy szwu 90-120 dni? Wyrażamy zgodę.

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 igłę kosmetyczną dwuwklęsłą? Pozostałe parametry bez zmian. 
Wyrażamy zgodę.

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 igłę okrągłą rozwarstwiającą? Pozostałe parametry be z zmian. 
Wyrażamy zgodę.

Zamawiający prosi o uwzględnienie zmian w złożonych ofertach!

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA