SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W ŁODZI

91-425 Łódź, ul. Północna 42

# S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

### dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów

Nr postępowania 15/D/15

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Zatwierdzam  ……………………………………

Łódź,  22.04. 2015 r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SP ZOZ MSW w Łodzi

Adres: 91-425 Łódź, ul. Północna 42

Telefon: (42) 63 41 270 Fax: (42) 63 41 254

e-mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

Godziny urzędowania: 8.00 – 15.35

Konto bankowe: BANK MILLENIUM Nr rachunku : 58 1160 2202 0000 0000 3597 5217

Numer NIP: 726-00-04-820

Numer REGON: 470805076

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 33696200-0, 38434570-2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów przez okres 48 miesięcy. Dokładana ilość odczynników została określona w formularzu cenowym załącznik nr 2.

Podstawowa  charakterystyka analizatorów :

- Analizator podstawowy – około 70% badań:

- Parametry: WBC, RBC, Hb, Ht, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, NEUTRO%#, LY%#, MO%#, EO%#, BAZO%#, Ret

- Możliwość pracy w trybie CBC jak i CBC + 5Diff wraz z oszczędnością odczynników przy trybie CBC

- Wydajność w trybie CBC + 5Diff  min. 75 badań /godz

- Analiza próbek z  podajnika automatycznego  (dostosowany do różnego typu systemów zamkniętych pobierania krwi) oraz z podajnika manualnego

- Czytnik kodów kreskowych

- Automatyczne czyszczenie igły pobierającej

- Automatyczne czyszczenie apertury  pomiarowej

- Parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu kreskowego lub nośnika zewnętrznego. Kontrolowane parametry: WBC, RBC, Hb, Ht, MCV, MCH, MCHC, PLT,  NEUTRO, LY, MO, EO, BAZO oraz Ret

- Krew kontrolna w postaci probówek systemu zamkniętego z możliwością pracy z podajnika automatycznego.

- Objętość próbki max. 200 l w systemie pracy z podajnikiem automatycznym

- Liniowość RBC, WBC, PLT, HGB od wartości 0

- W oprogramowaniu zawarta baza danych i wyników pacjentów

- Analizator powinien posiadać system kontroli jakości z opcją statystyczną i graficzną

- Analizator pomocniczy – około 30% badań:

- Parametry: RBC, Hb, Ht, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, WBC z rozdziałem na populacje

- Wydajność w trybie CBC + populacje leukocytów min. 55 badań /godz

- Analiza próbek bez otwierania probówki pierwotnej

- Czytnik kodów kreskowych

- Automatyczne czyszczenie igły pobierającej

- Automatyczne czyszczenie apertury  pomiarowej

- W oprogramowaniu zawarta baza danych i wyników pacjentów

- Analizator powinien posiadać system kontroli jakości z opcją statystyczną i graficzną

Uwaga: przy sporządzeniu oferty należy uwzględnić fakt, iż Zamawiający wykonuje badania morfologii krwi również u pacjentów leczonych przy pomocy chemioterapii - przynajmniej 
1 z analizatorów powinien umożliwić prawidłowe wykonanie rozdziału krwinek białych.

Analizatory fabrycznie nowe . Należy podać rok produkcji.

Urządzenia powinny być dodatkowo wyposażone w drukarki laserowe zewnętrzne 
i zasilacze bezprzerwowe (UPS) podtrzymujące napięcie przez minimum 30 minut. 
W przypadku, gdy oferowany sprzęt jest wyposażony w monitory zewnętrzne, wymagane są monitory minimum 17 calowe LCD. Dopuszcza się zaoferowanie 
1 drukarki podłączonej do obydwu analizatorów.

Wykonawca  jest zobowiązany:

zapewnić serwis analizatorów świadczony przez autoryzowany serwis producenta w czasie trwania umowy. Materiały eksploatacyjne i części zużywalne nie ujęte w ofercie będą dostarczane w miarę potrzeb na koszt dostawcy.

dostarczyć 2 mieszadła hematologiczne z możliwością umieszczenia statywów próbkowych do podajnika automatycznego oraz 1 szybką drukarkę laserową 
o wydajności umożliwiającej drukowanie ok. 500 arkuszy dziennie - do pracy w sieci. Powyższy sprzęt  będzie przekazany na czas obowiązywania umowy, a Wykonawca zapewni jego serwis. Koszty związane z eksploatacją w/w sprzętu powinny być ujęte 
w ofercie. Materiały eksploatacyjne i części zużywalne 
nie ujęte w ofercie będą dostarczane w miarę potrzeb na koszt Wykonawcy (z wyjątkiem tonerów).

zapewnić w czasie trwania umowy dostawę materiału kontrolnego do międzynarodowej kontroli porównawczej:

Labquality (raporty - metoda tradycyjna). Częstotliwość sprawdzianów:

- 12 razy w roku 1 próbka (RBC, WBC, PLT, Hb, HCT, RDW, MCV, MCH, MCHC)

- 4 razy w roku 1 próbka - 5-częściowy rozdział leukocytów

- 4 razy w roku 2 próbki - retikulocytoza (met. automatyczna)

- 2 razy w roku - ocena preparatu krwi obwodowej

zaoferować sprzęt diagnostyczny i odczynniki takiej klasy, aby zapewnić wysoką precyzję i dokładność wykonywanych badań. W trakcie realizacji umowy miarą spełnienia powyższego warunku będą wyniki wewnątrz- i zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości, czas i skuteczność działań serwisu technicznego i merytorycznego 
w przypadku ewentualnych awarii sprzętu lub problemów związanych z jakością wykonywanych oznaczeń itp.

podłączyć analizatory do systemu komputerowego obsługującego laboratorium (komunikacja dwukierunkowa) – koszty podłączenia uwzględnione w ofercie.

Transmisja powinna obejmować wyniki badań pacjentów (wraz z formą graficzną rozdziału WBC na populacje i z flagami) oraz wyniki kontroli jakości

dostarczyć metodyki do wszystkich oznaczanych parametrów oraz instrukcje obsługi 
w języku polskim w wersji papierowej. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie metodyk i instrukcji analizatorów wraz z pismem przewodnim, w którym Wykonawca poświadczy zgodność z oryginałem w/w dokumentów – bez konieczności podpisywania każdej strony. W przypadku zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z analizatorem karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych w formie papierowej potwierdzone za zgodność oraz metodyki badań i instrukcje obsługi aparatów w wersji elektronicznej

dostarczyć oświadczenie producenta odczynników i analizatorów o pełnej kompatybilności odczynników i sprzętu.

zapewnić  możliwość zgłaszania awarii 24 godz./dobę przez wszystkie dni tygodnia, również w soboty, niedziele i święta. W przypadku awarii 2 analizatorów w okresie od zgłoszenia awarii do czasu naprawy Wykonawca poniesie koszty związane 
z transportem i wykonaniem badań przez inną jednostkę przy użyciu analizatorów tej samej klasy lub wyższej, na zlecenie Zamawiającego

Oferta powinna zawierać wszystkie odczynniki i materiały potrzebne do wykonania badań będących przedmiotem postępowania.

Wykonawca winien zaokrąglić ilość oferowanych opakowań w ciągu 4 lat do pełnego opakowania 
w górę. Kalkulując liczbę opakowań należy wziąć pod uwagę trwałość oferowanych odczynników, stabilność na pokładzie, w odniesieniu do ilości badań deklarowanych przez Zamawiającego oraz trwałość kalibratorów, materiału kontrolnego (L, H i N), itp. – dotyczy także retykulocytów. Odczynniki
 i materiały nieujęte w ofercie lub niedoszacowane będą dostarczane na koszt Wykonawcy.
Kontrole parametrów morfologicznych wykonywane są codziennie -  3 poziomy na każdym analizatorze.

Retikulocyty są oznaczane codziennie (średnio 1-3 zlecenia dziennie), kontrole wykonywane są naprzemiennie, z częstotliwością 1 poziom dziennie.

W formularzu cenowym uwzględniono ilości badań kontrolnych.

Wykonawca zobowiązany jest wraz z analizatorami dostarczyć 2 komplety zestawów startowych, zawierające odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, eksploatacyjne itp. niezbędne dla uruchomienia aparatów i przeprowadzenia szkolenia personelu.

Równocześnie z instalacją należy podłączyć analizatory do LIS.

Jeśli istnieje taka konieczność w ofercie powinny być uwzględnione stoły, biurka pod komputery itp. funkcjonalne i niezbędne z punktu widzenia przeznaczenia oferowanego sprzętu.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

48 miesięcy od daty podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  - Posiadają wiedzę i doświadczenie 
1 dostawa tożsama z przedmiotem zamówienia o wartości 200000,00 zł

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie dokumentów podanych
 w Rozdziale VI

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3).

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( Zał. nr 3)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

2.    W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

Pzp.

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w  postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Pzp.

Warunek określony w pkt. 2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

VI. WYKAZ OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

- oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 3  do specyfikacji),

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa powyżej składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem prze wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji :

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5)

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców zgodnie z zapisami w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem prze wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem reprezentacji:

a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informacja o tym , że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 6)

## W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

## Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

C.  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:

a)  Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby medyczne spełniały wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679), w tym zakresie Zamawiający wymaga złożenia na żądanie Zamawiającego:

1. w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie:

- Deklarację Zgodności Producenta – dla wyrobów medycznych wszystkich klas

- Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE) – dla klasy wyrobu I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III

- Jeżeli Wykonawca dysponuje wpisem lub zgłoszeniem do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r. (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm.) – zobowiązany jest załączyć do oferty ten dokument.

2. w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2010r.:

- Deklarację Zgodności Producenta – dla wyrobów medycznych wszystkich klas

- Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE) – dla klasy wyrobu I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III

- dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności
 i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn,

- w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie).

- w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium - powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie).

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do złożenia dokumentów wymienionych w punktach a) 1 lub a) 2 na wyłączne żądanie (nie z ofertą przetargową).

b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrobów medycznych. – ( Załącznik nr 7)

c) opis walorów techniczno – eksploatacyjnych analizatora

d) oświadczenie, że dostawca posiada autoryzowany serwis  gwarancyjny

e) charakterystyka oferowanych odczynników

Ważność i forma dokumentów zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  19 lutego 2013 r

VII.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia,  wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e - mail , faksem z zastrzeżeniem pkt. 5.

- Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 /informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz pełnomocnictwa.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mail , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający  zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 6. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

- Informacje dotyczące prowadzonego postępowania każda ze stron przekazuje drogą e-

mail – zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl lub faksem 42/63 41 254

- W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią integralną specyfikacji oraz doręczona zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz.

- Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

VIII.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA:

Edyta Czerwińska,  tel. 63-41-270 – w zakresie proceduralnym.

IX.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

- Wykonawcy będą związani ofertą 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

###### X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty wspólnej.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

- Oferta  wraz z załącznikami musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersji polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą Specyfikacją formie.

- Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków).

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

  - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

  - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (pełnomocnika) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)

  - Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być złożone w formie odrębnego załącznika do oferty. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Nie wykazanie na termin składania ofert spowoduje ujawnienie informacji do publicznej wiadomości.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

- Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

Na ofertę składają się:

- Formularz oferty(załącznik nr 1)

- Formularz cenowy (załącznik nr 2)

- Dokumenty wymienione w pkt VI  SIWZ

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  SPZOZ MSW w Łodzi  91-425 Łódź,
 ul. Północna 42 Dział Zamówień Publicznych Budynek Administracji piętro I 
 w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 05.05.2015r. do godz. 10:00

- Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. W wypadku przesłania oferty decyduje data i godzina doręczenia.

- Kopertę należy opisać następująco:

„Hematologia - oferta ”

- Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta. Koperty oznaczone ‘ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANE”.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sekcji zamówień publicznych dnia  05.05.2015 r. 1030.

- W przypadku dostarczania ofert pocztą / kurierem należy zaznaczyć na liście przewozowym, iż jest to oferta przetargowa – w przypadku braku takiego oznaczenia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu doręczenia oferty w miejscu innym niż wskazane w specyfikacji.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę i inne informacje, zgodnie z art. 86 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących ich treści.

XII.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku.

Cenę oferty należy podać zgodnie z załączonym formularzem cenowym. Cenę jednostkową netto należy pomnożyć przez ilość, otrzymaną wartość netto należy pomnożyć przez stawkę VAT, otrzymując w ten sposób wartość VAT-u, cenę brutto otrzymujemy poprzez zsumowanie wartości netto i wartości VAT-u.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towary i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego  nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą : zł

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Złożone oferty oceniane będą pod względem:

- formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ

- merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o przyjęte kryteria

Cena			-  70 %	- max. 70 punktów

Walory użytkowe – 30 %

Cena oferty obliczona będzie wg wzoru :   cena oferty najtańszej   x   waga kryterium

cena oferty danej

- odczynniki

- stabilność odczynników po podłączeniu do analizatora – 50

- warunki przechowywania (preferowana temperatura pokojowa) – 50

- analizator

- informacja nt. młodych form granulocytów, erytrocytów, retikulocytów, atypowych limfocytów - 40

- zakres pomiarowy dla WBC (około 100 tys/µl) i PLT (około 1 000 000/µl) dla analizatora podstawowego – 30

- zakres czynności serwisowych operatora (konserwacja codzienna i okresowa) – preferowany minimalny udział operatora – 30

Oferta powinna zawierać wszystkie dane umożliwiające ocenę kryterium „walory użytkowe’.
200 punktów to wagowo 30 pkt.

1. Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max 100 pkt.

2. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna zawierać wszystkie dane umożliwiające ocenę kryterium „walory użytkowe” – oświadczenie wykonawcy zgodnie z powyższymi punktami.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj. wadliwy wynik działania arytmetycznego,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 Pzp.

XIV.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 13.

- Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie ,,Tablica ogłoszeń” , na stronie internetowej ( www.zoz-mswia-lodz.pl) oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ust.1, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały spełnione warunki opisane w art. 94 ust.2.

- W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wzór   umowy  zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Nie dotyczy.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Nie dotyczy.

###### XVIII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz 
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść  odwołanie zgodnie z Działem VI – rozdział 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

###### XIX.	INFORMACJE DODATKOWE.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu, zawarcia umowy ramowej czy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

#### XX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

- Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie, faksem lub drogą e-mailową kopię protokołu.

- Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

    - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

    - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

- Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji.

- Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 - oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrobów medycznych.

Załącznik nr 8 -  Formularz ,,Doświadczenie Wykonawcy”

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

Podpisy osób wyznaczonych do przygotowania postępowania przetargowego:

Małgorzata Plak   ………………………………………………………………………..

Aldona Tokarek……………………………………………………………

J. Edyta Czerwińska                                      ………………………………………………

#### Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

………………………………………………………………………

Adres*: …………………………………………………………….

Tel. *: ………………………………………………………………

REGON * : ………………………………………………………...

NIP * : ………………………………………………………………

FAKS, *  na który zamawiający ma przesłać korespondencję …………………………………

E – MAIL *  na który zamawiający ma przesłać korespondencję ……………………………...

*w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy

SP Zakład Opieki Zdrowotnej MSW

ul. Północna 42

91-425 Łódź

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów nr 15/D/15

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w następującym zakresie rzeczowym objętym       w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną kwotę:

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN

zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

Oświadczamy, że:

- Zaznajomiliśmy się dokładnie z dokumentami przetargowymi.

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert.

- Akceptujemy 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury.

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Akceptujemy 12 miesięczny okres stałości cen od dnia podpisania umowy.

- Po okresie stałości cen Zamawiający dopuszcza zmianę ceny nie częściej niż raz na kwartał z 14 dniowym wyprzedzeniem w oparciu o zmiany kursu EURO ogłaszane przez NBP.

- Średni kurs EURO NBP z dnia ……….. r. .................................

- Miesięczny czynsz za dzierżawę aparatu w wysokości..............................zł. brutto.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny 
i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233K.K.).

- Ofertę niniejszą składamy na ……… stronach.

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

…………………………………………………………..

……………………………………………………………

NIP ........................................... REGON ...................................... KRS .......................................

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko ……………………………………

Adres: ………………………………………………

Telefon: ………………………. Fax………………. E-mail ………………………

...............................

Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

Załącznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon.....................

Fax...................

Adres e -mailowy ……………………………

OŚWIADCZENIE

(w związku z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych)

Spełniamy warunki dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia

3)	  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

................................................

miejscowość i data

..................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 5

(pieczęć firmy)

# OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

................................................			...............................

(miejsce i data wystawienia)	                                 (podpis i pieczątka)

załącznik nr 4

Projekt umowy

Zawarta w dniu .................................. w Łodzi

w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  przetargowego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  art. 39  ustawy  prawo zamówień  publicznych  nr 15/D/15
Pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki  Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej nr 42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście 
w Łodzi,  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023744, posiadającego NIP: 726-00-04-820 oraz  REGON: 470805076, reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr n. med. Roberta Starca,

zwanym dalej Zamawiającym

a…………………. z siedzibą w ……………., ul. ………….., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym ………… , …………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………….,  NIP ……….., Regon: …………….

reprezentowanym  przez:

.........................................................................

zwanym  dalej  „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników do badań hematologicznych wraz 
z dzierżawą  automatycznych analizatorów. Ilości odczynników niedoszacowanych będą dostarczane na koszt Wykonawcy nieodpłatnie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia na okres czterech lat analizatorów typu ............................................. umożliwiających wykonywanie badań w oparciu o dostarczone odczynniki.

- Koszt dzierżawy analizatorów jest stały przez cały okres trwania umowy i wynosi  miesięcznie.....................zł brutto, słownie ................................., w tym VAT ................., słownie ................................zł.

§ 2
Cena

- Wykonawca dostarcza towar określony w § 1 za cenę jednostkową wskazaną w formularzu cenowym z dnia …………. r. stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Wartość brutto niniejszej umowy wynosi ………… zł, słownie ………………………

- Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone  przez Wykonawcę w „ Formularzu cenowym” nie ulegną zmianie przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia obowiązywania umowy.

§ 3
Warunki płatności

    - Strony ustalają, iż zapłata za dostarczony towar oraz czynsz dzierżawny następować będzie 
w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT.

    - Płatność dokonywana będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu  na konto Wykonawcy ………………………………………..

    - Za datę uregulowania należności uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

    - W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi.

§ 4
Termin dostawy

- Dostawy wykonywane będą w oparciu o pisemne zamówienie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.

- Ilości szacunkowe mogą ulec zmianie.

- Dostawy będące przedmiotem zamówienia będą dostarczone do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ MSW w Łodzi przy ul. Północnej 42 na koszt Wykonawcy.

- Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę do Zamawiającego w przypadku dostaw w ilościach mniejszych niż wskazane szacunkowo w formularzach cenowych.

- Wykonawca obowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków dopuszczenia do obrotu oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczany przedmiot umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony asortyment nie krótszej niż 6 miesięcy od dnia dostawy.

§ 5
Reklamacje

- W przypadku braków ilościowych lub jakościowych w dostawie Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania towaru zawiadamia Wykonawcę pisemnie o wadach.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru na zgodny 
z zamówieniem co do jakości, ewentualnie w razie braków ilościowych do niezwłocznego dostarczenia brakującej ilości, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji 
o brakach lub o złej jakości towaru.

- Strony ustalają, iż w przypadku:

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- negatywnych wyników wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości 1% wartości brutto przedmiotu umowy

- niedochowania terminów, o których mowa w § 7 ust 8, 9 umowy 1% wartości brutto przedmiotu umowy

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

Wyżej wymienione kary mogą podlegać sumowaniu.

- W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeśli te nie pokrywają wyrządzonej szkody.

- Opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższej niż 5 dni uprawnia Zamawiającego do dokonania zakupu danego artykułu u innego dostawcy (zakup interwencyjny), a różnica kosztów wynikająca z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciążać będzie Wykonawcę. . Zakup interwencyjny nie zamyka drogi do dochodzenia kar wskazanych w ust. 3 
§ 5.

- Zakup interwencyjny, o którym mowa powyżej skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy 
o wielkość tego zakupu.

§ 6

Niniejsza umowa zostaje zawarta do dnia ………………. roku.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że jest prawnie jedynym właścicielem automatycznych analizatorów: typ ……………… o wartości ......... zł. Szczegółowe parametry analizatorów zawarte są 
w ofercie przetargowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu do użytkowania analizatory, o którym mówi ust. 1 w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Przekazanie analizatorów nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez obie strony, dołączonym do niniejszej umowy.

- Wykonawca dostarczy analizatory i zainstaluje je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszt dostawy, transportu, instalacji, szkolenia personelu, itp. ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązuje się użytkować analizatory zgodnie z ich przeznaczeniem 
i wymogami prawidłowej eksploatacji.

- Zamawiający zobowiązuje się ubezpieczyć urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich na czas trwania umowy dzierżawy.

- Serwis gwarancyjny w czasie trwania dzierżawy świadczony będzie przez: -   .............................................................................................................................

Okres gwarancji na dostarczone analizatory wynosi 48 miesięcy licząc od dnia przekazania analizatorów do eksploatacji, podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i przeszkolenia personelu. Naprawy analizatorów oraz przeglądy okresowe w czasie trwania dzierżawy dokonywane będą przez Wykonawcę nieodpłatnie. Materiały eksploatacyjne i części zużywalne nie ujęte w ofercie będą dostarczone na koszt Wykonawcy.

- Czas oczekiwania na naprawę wynosi maksymalnie 24 godziny.

- W przypadku naprawy dłuższej niż 48 godzin Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia analizatora zastępczego.

- W przypadku trzykrotnej naprawy jednego podzespołu w czasie trwania gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany analizatora na nowy.

- Gwarancja ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, jeżeli czas naprawy gwarancyjnej wynosi 7 lub więcej dni.

- Zamawiający nie może udostępnić analizatora do użytkowania osobom trzecim bez pisemnej zgody Wykonawcy.

- Wykonawca ma prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

- Wykonawca winien   zapewnić  możliwość zgłaszania awarii 24 godz./dobę przez wszystkie dni tygodnia, również w soboty, niedziele i święta. W przypadku awarii 2 analizatorów
 w okresie od zgłoszenia awarii do czasu naprawy Wykonawca poniesie koszty związane 
z transportem i wykonaniem badań przez inną jednostkę przy użyciu analizatorów tej samej klasy lub wyższej, na zlecenie Zamawiającego

- Po zakończeniu umowy dzierżawy Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu analizatora
 w stanie nie pogorszonym z wyłączeniem zużycia wynikającego z jego eksploatacji.

§ 8

- Strony postanawiają, że Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wynikających z niniejszej umowy wierzytelności w stosunku do Zamawiającego bez jego pisemnej zgody, pod rygorem nieważności. Przelew wierzytelności bez zgody Zamawiającego będzie skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości przeniesionej wierzytelności.

- Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do nieprzyjmowania bez jego zgody, od osób trzecich, żadnych zabezpieczeń wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego i wynikających z niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca nie przyjmuje bez zgody Zamawiającego poręczenia za dług Zamawiającego wynikający z niniejszej umowy. Przyjęcie zabezpieczenia wierzytelności bez zgody Zamawiającego będzie skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości poręczenia lub przyjętego w innej formie zabezpieczenia.

§ 9

- Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w zakresie:

- zmiana cen spowodowana zmianą stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT)

- numeru katalogowego towaru

- zmian cen jednostkowych na niższe niż zaoferowane w ofercie

- zamiana oferowanych odczynników na odczynniki o parametrach nie gorszych niż oferowane w przypadku wycofania ich z rynku oraz wstrzymania produkcji (w cenie nie wyższej niż oferowane)

- zamiana oferowanych odczynników na odczynniki o parametrach nie gorszych niż oferowane w przypadku braku aktualnego dopuszczenia do obrotu na terenie RP

- Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych składając Wykonawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub opóźnienia w dostawach czy opóźnienia w naprawie sprzętu.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy prawo zamówień publicznych oraz oferta przetargowa  Wykonawcy.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W imieniu Zamawiającego                                              W imieniu Wykonawcy

................................................                                              ...........................................

Robert Starzec

Załącznik nr 6

(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów

zgodnie z art. 26 ust.2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

- Składamy listę podmiotów, razem z którymi należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| …. |  |

…………………………………

(miejscowość, data)												                                                                                  ………………………..

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy

- Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………………………

(miejscowość, data)

………………………………….

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy

*-należy wypełnić pkt.1 lub pkt.2

Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon...............................................................................................................................

Fax.....................................................................................................................................

Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do stosowania w placówkach służby zdrowia stosownie do zapisów Ustawy 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679).

................................................

miejscowość i data

..................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8

.................................................

Pieczęć firmowa Wykonawcy

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

| Rodzaj dostawy | Wartość brutto dostawy, za którą Wykonawca był odpowiedzialny | Termin wykonania dostawy od....... do ..... | Miejsce realizacji dostawy | Generalny Wykonawca (GW) czy podwykonawca (PW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 w załączeniu należy przedstawić referencje od wszystkich wymienionych dostaw.

..................................... dn. .......................

..............................................

Podpis osoby upoważnionej

do podpisu