23.03.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług

w zakresie przeglądów technicznych / kalibracji/ legalizacji / wzorcowania / walidacji   sprzętu medycznego nr 9/U/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

W związku z tym, że urządzenia w pakietach 22 i 285 poza przeglądem wymagają wykonania kalibracji, która powinna zostać przeprowadzona przy wykorzystaniu odpowiedniej aparatury wg zaleceń producenta prosimy o zmianę przydzielonej kategorii B na kategorię SA. Wykonanie samego przeglądu bez kalibracji nie może być uznane za kompletną usługę, która dopuszcza urządzenia do dalszego użytku.

Zamawiający zmienia kategorię dla danych pakietów z B na A. Proszę o uwzględnienie zmian w złożonych ofertach.

Prosimy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:

„ W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie do SIWZ pakiet A

Czy Zamawiający dopuści wykonawce, który posiada uprawnienia do wykonywania przeglądów w przedmiotowej aparaturze zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz certyfikatami ze szkoleń dot. świadczenia usług serwisowych wyznaczonej aparatury medycznej, odbytych u niezależnej niemieckiej firmy specjalizującej się w tego typu szkoleniach?

Zamawiający dopuszcza certyfikaty z przebytego szkolenia dotyczącego świadczenia usług serwisowych danej aparatury medycznej.

Ad. 1.Zamawiający dopuszcza zastosowanie nazewnictwa (karta pracy, protokół, raport) w zależności od nomenklatury stosowanej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem 
o konieczności wykonania wpisów zawierających niezbędne następujące informacje:

- datę wykonania czynności,

- informacje o stanie technicznym aparatu:

- aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji,

- aparat niesprawny, (szczegółowy opis uszkodzeń/niezgodności itp.)

- aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania, (szczegółowy opis warunków dopuszczenia)

- data wykonania kolejnego przeglądu serwisowego (okres ważności przeglądu ilość miesięcy np. 3, 6 12 miesięcy itp.).

ad. 2 Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Ad. 4 Zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektu umowy. Zapis „kalkulacja kosztów” to nic innego jak oferta wykonawcy.

Ad. 5 Zgodnie z zapisami specyfikacji i odpowiedziami powyżej.

Ad. 6 Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Ad. 7 Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie 1 dotyczy SIWZ, pkt. III, ppkt. 3.7 dla pakiet 16,29,35,36,47,311,312,355

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy, do min. 120 godz. W przypadku napraw wykonywanych w Europejskim Centrum Serwisowym, przedstawienie kalkulacji w 48 godz. nie jest możliwe. Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Wyrażamy zgodę.

Pytanie 2 dotyczy SIWZ, pkt. III, ppkt. 3.7 dla pakiet 16,29,35,36,47,311,312,355

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kalkulacja kosztów naprawy zawierała zryczałtowane koszty pracy, części i materiałów niezbędnych do realizacji zadania? Naprawy aparatów wyceniane są w oparciu o operacje technologiczne w cenie, których uwzględnione jest użycie części, materiałów oraz koszty pracy, nie posługujemy się cennikiem części i stawką roboczogodziny.

Wyrażamy zgodę.

Pytanie 3 dotyczy SIWZ, pkt. III, ppkt. 3.11 / b

Zwracamy się z prośbą o zmianę kategorii "B" na kategorię "A" dla Pakietu 35, 36, 47 i 355, lub rezygnację z wymogu posiadania świadectw kwalifikacyjnych SEP z uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno - pomiarowych, jeżeli producent urządzeń nie wymaga tego od pracowników serwisu autoryzowanego.

Zamawiający nie wymaga posiadania świadectw kwalifikacyjnych SEP z uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach pracujących w tzw. Warunkach napięcia bezpiecznego wg SEP.

Pytanie 4dotyczy Załącznik nr 2, Pakiet 29

Czy Zamawiający zamierza przeglądać urządzenie, jeżeli w bieżącym roku producent kończy jego serwisowanie?

Tak.

Pytanie 5 dotyczy SIWZ, pkt. III, ppkt. 3.8 a) w odniesieniu do Pakietów 124-127

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z wymogu wykonania usługi zgodnie z normą

PN – EN 60601-1 lub PN – EN 62353,ponieważ producent nie przewiduje takiego sprawdzenia w stosunku do Pakietów od 124 do 127?

Zamawiający wymaga wykonania usługi zgodnie z aktualnymi wymaganiami producenta danego sprzętu.

Pytanie 1. Poz. 211-213
Według zaleceń producenta, podczas standardowego przeglądu w:
-  respiratorach Bennett 840 należy wymienić tzw. „kity serwisowe 10k” po 10 tysiącach  przepracowanych ilości godzin,
Proszę o doprecyzowanie, w ilu respiratorach  należy wymienić powyższe kity serwisowe.

Aparat Bennett 840 MO320501 sn:3510053801

- Przegląd w 2013 roku: czas pracy respiratora 20160h (była wymiana baterii)

- Przegląd w 2014 roku: czas pracy respiratora 22668h (była wymiana czujnika O2)

Aparat Bennett 840 MO320401 sn:3510053902

- Przegląd w 2013 roku: czas pracy respiratora 22735h (była wymiana 10KPM Kit oraz czujnika O2)

- Przegląd w 2014 roku: czas pracy respiratora 24199h (była wymiana czujnika O2 oraz baterii)

Aparat Bennett 840 MO002401 sn:3510074668

- Przegląd w 2013 roku: czas pracy respiratora 19448h (była wymiana czujnika O2)

- Przegląd w 2014 roku: czas pracy respiratora 21284h (była wymiana czujnika O2 oraz baterii)

Pytanie 2. Poz. 211-213
Według zaleceń producenta, podczas standardowego przeglądu w respiratorach  należy wymienić:
- filtry;
- czujnik tlenu 02,
- akumulator;
Czy Zamawiający może doprecyzować, w ilu respiratorach należy wymienić powyższe materiały / części?

Aparat Bennett 840 MO320501 sn:3510053801

- Przegląd w 2013 roku: czas pracy respiratora 20160h (była wymiana baterii)

- Przegląd w 2014 roku: czas pracy respiratora 22668h (była wymiana czujnika O2)

Aparat Bennett 840 MO320401 sn:3510053902

- Przegląd w 2013 roku: czas pracy respiratora 22735h (była wymiana 10KPM Kit oraz czujnika O2)

- Przegląd w 2014 roku: czas pracy respiratora 24199h (była wymiana czujnika O2 oraz baterii)

Aparat Bennett 840 MO002401 sn:3510074668

- Przegląd w 2013 roku: czas pracy respiratora 19448h (była wymiana czujnika O2)

- Przegląd w 2014 roku: czas pracy respiratora 21284h (była wymiana czujnika O2 oraz baterii)

Pytanie 3. Poz. 211-213
Czy w związku z potencjalną wymianą czujników O2 Zamawiający zgodzi się na modyfikację Załącznika nr2 i wprowadzenie stawki vat 8%?

Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą na precyzyjną kalkulację oferty.

Zamawiający wymaga łącznej kwoty brutto za przegląd w załączniku nr 2.

Pytanie 4. Poz. 211-213
Wnosimy o zmianę kategorii z A na A/B, ponieważ podczas procedury przeglądu respiratorów Bennett 840 jest wymaganie przeprowadzenia testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą IEC62353, co zobowiązuje wykonawcę do posiadania Świadectwa kwalifikacji uprawniającej do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (świadectwo „E”).

Podczas wykonywania przeglądów sprzętu z kategorią A, gdzie wymagane przez producenta jest m.in. wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania odpowiednich świadectw kwalifikacji uprawniających do prowadzenia prac kontrolno-pomiarowych przy danych urządzeniach.

Pytanie 5.  Poz. 211-213
Dla Poz. 211-213 Zamawiający wymaga kategorii „A” - upoważnienia podmiotu przez wytwórcę na wykonywanie czynności serwisowych dla danego typu sprzętu lub aparatury medycznej lub autoryzacji producenta”.
Czy Zamawiający dopuści i zaakceptuje certyfikaty z przebytego szkolenia u autoryzowanego przedstawiciela producenta?

Wniosek motywujemy stanowiskiem firmy Covidien Polska Sp. z o.o., która nie dopuszcza innych podwykonawców do szkoleń serwisowych.

Szkolenia dla Inżynierów biomedycznych kupujemy u przedstawiciela producenta poza granicami Polski na własny koszt (USA), dzięki czemu Inżynierowie biomedyczni posiadają międzynarodowy poziom wiedzy i praktyki technicznej (sukcesywnie aktualizowanej).
Inżynierowie biomedyczni posiadają certyfikaty szkoleń z respiratorów Puritan Bennett, posiadamy dostęp do dokumentacji serwisowej i wymaganych części koniecznych do wymiany podczas procedury producenta.
Na potwierdzenie możemy wykazać się referencjami, a także listą wykonanych napraw i przeglądów respiratorów Puritan Bennett w jednostkach ochrony zdrowia, które zostały wykonane podczas standardowych postępowań przetargowych.

Zamawiający dopuszcza certyfikaty z przebytego szkolenia u autoryzowanego przedstawiciela producenta dla danego sprzętu.

Ad. 1 Zgodnie z zapisami projektu umowy.

Ad. 2 Zgodnie z SIWZ.

Ad. 3 Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA