Łódź, 02.10.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek nr 39/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Pakiet 1, poz. 3 - Czy Zamawiający oczekuje rękawic diagnostycznych nitrylowych w opakowaniach zapewniających higieniczny pobór pojedynczej rękawicy jedynie za mankiet od spodu opakowania pasując pasujących do pojedynczych i potrójnych uchwytów naściennych? Tak.

- Pakiet 1, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’250szt. rozmiar Xl a’240szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 2 000op.? Tak dopuszczamy.

- Pakiet 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości w części dłoniowej 0,17mm, poziom protein poniżej 150µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 10µg/dm3, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości długości 280mm, poziom protein poniżej 50µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości długości 280-300mm w zależności od rozmiaru, poziom protein poniżej 50µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice  posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Tak dopuszczamy.

- Pakiet 2, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 286-296mm w zależności od rozmiaru, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Tak dopuszczamy.

- Pakiet 3, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, pakowane parami, każda para osobno, rękawice wewnętrzna zielona o długości 280-297mm, zewnętrzna w kolorze naturalnego lateksu o długości 287-302mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie dokumentu potwierdzającego poziom protein wystawionego przez wytwórcę rękawic lateksowych? Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  wytwórca jest odpowiedzialny za rejestrację wyrobu, jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami oraz wszystkie podawane informacje dotyczące parametrów i cech użytkowych. Zgodnie 
z zapisami specyfikacji.

Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o gładkiej powierzchni z teksturą na palcach? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 poz. 4

Czy można zaoferować rękawice nitrylowe o gładkiej powierzchni z teksturą na palcach  o długości 240mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji z pakietu. Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pytania dot. treści umowy

- W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy  o wprowadzenie w §1 ust. 2  zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy bieg terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 5 ust. 3 słowo „opóźnienia” zastąpione zostało słowem „zwłoki”? Nie wyrażamy zgody.

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 5 ust. 3 kara za odstąpienie umowy naliczona była od wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy? Zgodnie z zapisami umowy.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Zgodnie z zapisami umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Zgodnie z zapisami umowy.

- Dotyczy Pakiet 1 poz. 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w 5 Pakietu 1, rękawic foliowych higienicznych nie będących wyrobem medycznym. Pragniemy wyjaśnić, że rękawice foliowe nie spełniają wymogów europejskiej normy EN 455 właściwej dla rękawic medycznych, a więc nie są rękawicami medycznymi jakich należy używać w procedurach medycznych w kontakcie z pacjentem, a zarejestrowanie ich jako wyrób medyczny nie zwiększa ich barierowości ani nie zmienia zasad stosowania, natomiast wprowadzenie takiego wymogu znacznie utrudni konkurencję. Zgodnie ze specyfikacją.

- Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i 3

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 i 3 Pakietu 1 rękawiczek diagnostycznych o AQL 1,0 (czyli lepszej jakości).

Tak dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu 1 poz.2 i 4

Prosimy o dopuszczenie w poz. 2 i 4 Pakietu 1 rękawiczek diagnostycznych o AQL≤1,5 (czyli lepszej jakości).

Tak dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu 1 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy podana ilość 8000 op. dotyczy opakowań po 100 szt. czy po 200 szt.

Dotyczy opakowań po 100 sztuk.

- Dotyczy Pakietu 1 poz.4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 4 Pakietu 1 wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z nitrylu, bezpudrowych  o długości min. 280mm, o grubości na palcu 0,13 – 0,16mm mikroteksturowanych z wyraźną teksturą na końcówkach palców, w kolorze niebieskim, pakowanych po 100szt. w opakowania kodowane kolorem w zależności od rozmiaru, będących wyrobem medycznym Klasy I i  środkiem ochrony indywidualnej kategorii III, z oznaczeniami na opakowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 1

Pozycja 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek posiadających powierzchnię wyrównaną antypoślizową przygotowaną w specjalnej technologii zapewniającej chwytność. Tak dopuszczamy.

- Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie określił pokrycia wewnętrznego rękawic, które ma wpływ na użytkowanie rękawic, ale i na ich jakość i pozwala pod tym względem zróżnicować rękawice bezpudrowe, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje rękawic z wewnętrzną powłoką polimerową z fabryczną informacją o pokryciu wewnętrznym na opakowaniu, co potwierdza, że każde dostarczone do Zamawiającego opakowanie będzie zawierało rękawice z wymaganą warstwą Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarze XL pakowanych po 90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ceny, reszta rozmiarów pakowana po 100 sztuk. Tak dopuszczamy.

Pozycja 2

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawiczki winylowe mają być pozbawione substancji DOP (=DEHP), która została umieszczona przez Europejską Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych oraz fabrycznie nadrukowaną na opakowaniu informacje o jego braku. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarze XL pakowanych po 90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ceny, reszta rozmiarów pakowana po 100 sztuk. Tak dopuszczamy.

Pozycja 3

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarze XL pakowanych po 90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ceny, reszta rozmiarów pakowana po 100 sztuk. Tak dopuszczamy.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i ceny. Tak dopuszczamy.

Pozycja 1,3,4

- Czy rękawice diagnostyczne mają zabezpieczać zarówno pacjenta podczas wykonywania przez użytkownika procedur medycznych, jak i użytkownika podczas wykonywania procedur niemedycznych w kontakcie z substancjami  chemicznymi niebezpiecznymi dla zdrowia i życia oraz w związku z tym mają posiadać oznakowanie podwójne, jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III, zgodnie z dyrektywą 2007/47/EC z adekwatnymi fabrycznymi informacjami na opakowaniu?

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Pozycja 4

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic zabezpieczającymi mankiet o długości min. 290 cm. Zgodnie
 z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic zabezpieczającymi nadgarstek o długości min. 260 cm. Zgodnie
 z SIWZ.

Pakiet 2

Pozycja 1,2

- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy rękawiczki mają posiadać podłużne i poprzeczne wzmocnienia mankietu zapobiegające jego zsuwaniu w trakcie zabiegu? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pozycja 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lekko pudrowanych o grubości w części dłoni 0,16 mm o długości 260-280mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pozycja 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezpiecznych z wewnętrzną warstwą bezlateksową o dł. 270-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów, z mankietem rolowanym o podwyższonej chwytności i poziomie protein < 10 µg. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie protein < 50 µg Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pozycja 3

- Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z poliizoprenu, bezpudrowych, z wewnętrzną warstwą pokrytą silikonem, w kolorze kremowym, mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem z widocznymi poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami mankietu. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o palcach 0,25 mm Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 3

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie standardowych rękawic ortopedycznych o podwyższonej grubości (0,32 mm na palcu) pakowane parami, w kolorze brązowym. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Prosimy o dopuszczenie rękawiczek chirurgicznych do zabiegów o podwyższonym ryzyku , sterylne , lateksowe o obniżonej zawartości protein < 15 µg/g bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, o długości mankietu dostosowanej do długości rękawicy , pakowanej osobno po 1 parze w komplecie , co umożliwia indywidualne dopasowanie rozmiaru , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .( Rękawica wewnętrzna w kolorze zielonym o długości 270-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Prosimy o wyjaśnienie czy w razie wątpliwości Zamawiający będzie wzywał do przesłania wzorów/próbek zaoferowanych produktów. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet  2 poz.  1 – Czy można zaoferować rękawice z poziomem protein wynoszącym od 50 do 100 µg? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z. Zgodnie z opisem poniżej 80 µg.

Pakiet 2 poz. 2 – Czy można zaoferować rękawice o minimalnej długości wynoszącej 290mm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z. Tak.

Pakiet 2 poz. 3 – Czy można zaoferować rękawice w kolorze zielonym?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z. Tak.

Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania zwiększą konkurencyjność postępowania i pozwolą Państwu na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA