48/D/15

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Łodzi

91-425  Łódź

ul. Północna 42

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę stentgraftów

# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

………………………………

ZATWIERDZAM

#### 1. Zamawiający:

SP ZOZ MSW w Łodzi

Adres: 91-425 Łódź, ul. Północna 42

Telefon: (42) 63 41 270 Fax: (42) 63 41 254

e-mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

Godziny urzędowania: 8.00 – 15.35

Konto bankowe: BANK MILLENIUM Nr rachunku : 58 1160 2202 0000 0000 3597 5217

Numer NIP: 726-00-04-820

Numer REGON: 470805076

#### 2.	Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie na dostawę stentgraftów  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 134 000 EURO.

#### 3.	Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa stentgraftów przez okres 12 m-cy

- CPV: 33184500-8

- Szczegółowy opis sprzętu:

Zadanie nr 1 - 40 szt.

Stentgraft aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy) z kompletnym zestawem do implantacji.

posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .

- składa się z trzech części : body – główna część graftu, nogawek contralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body.

- posiada fiksację nadnerkową za pomocą wolnego Z-et segmentu o długości 25 mm wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka

- oferowany jest w rozmiarach : rozmiar szyi 22, 24, 26, 28, 30, 32 ,34, 36mm , rozmiar nogawek 8, 10, 12, 14,16, 18, 20, 22, 24, 26 mm przy długościach 37, 54, 71, 88, 105,122,139 mm .

- dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 18-21 F (body) i 14-16 lub 18 F (nogawki) . Introducer wyposażony  w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu.

- System może być dostarczany w wersji dwuczęściowej , trzyczęściowej i jednoczęściowej z okluderem (wersja uni-iliac) .

Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach

Stentgraft aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy z kompletnym zestawem do implantacji

- posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych.  Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .

- posiada kolce fiksujące na proksymalnej części uszczelniającej .

- część dystalna posiada wolny , nie pokryty koniec z kolcami fiksującymi

- dostępne wymiary 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy

- długości 75 do 225 mm . (maksymalna długość uzyskana z dwóch części to 380 mm

- stent może być dostarczony w wersji segmentowej i jednoczęściowej produkowanej na zamówienie dla danego pacjenta .

- system posiada introducer z możliwością kontrolowanego uwalniania części dystalnej jak i proksymalnej z drutami bezpieczeństwa, zbrojoną pokrytą hydrofilnie koszulkę z zastawką redukcyjną pracującą w zakresie średnic ,035 cala do 22 F .

Zadanie nr 2  -25 szt.

Stentgraft do tętniaków aorty brzusznej.

- stentgraft brzuszny z fiksacją nadnerkową -  pierwszy, niepokryty tkaniną segment z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty o długości nie większej niż 15 mm;

- stentgraft wykonany z koron nitynolowych pokrytych poliestrem i umożliwiający obrazowanie metodą MRI o indukcji pola 1,5 i 3 Tesli (wzrost temperatury o mniej niż 1°C dla skanowania przez czas równy 15 minut  – wg załączonej instrukcji obsługi);

- dla standardowo dostępnych stentgraftów: średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm – zarówno dla wersji rozwidlonej jak i aorto-uni-iliac;

- standardowo dostępne stentgrafty typu rurka brzuszna z fiksacją nadnerkową – o średnicy 23-36 mm i długości części pokrytej 70 mm;

- możliwość zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 mm i powyżej (wg instrukcji obsługi);

- możliwość zaopatrywania tętniaków o zagięciu podnerkowym 75 stopni dla tętniaków z szyją o długości 15 mm (wg instrukcji obsługi);

- bezkoszulkowy system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych (nóżki kontralateralne);

- w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu o pojemności 60 ml, z możliwością doprężenia do średnicy 46mm oraz dwa prowadniki supersztywne do stentgraftów z podwójnym zagięciem J.

Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach

- stentgraft do leczenia tętniaków aorty piersiowej o budowie złożonej, wielomodułowej

- szeroki zakres rozmiarów standardowych: średnica 22-46mm (części proste); dostępne części zwężające się w zakresie od 46-42 mm do 26-22 mm

- hydrofilny system wprowadzający umożliwiający płynne uwalnianie stentgraftu oraz dwie szybkości uwalniania stentgraftu (dwa mechanizmy umożliwiające szybkie lub wolne uwalnianie, w zależności od potrzeb)

- średnica systemu wprowadzającego 22-25 FR dla wszystkich oferowanych rozmiarów

- stengraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lub szyjnej - zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nitionolowej nie pokrytej tkaniną

- w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do wyłączenia jednego tętniaka lub rozwarstwienia aorty piersiowej.

- w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu o pojemności 60 ml, z możliwością doprężenia do średnicy 46mm oraz dwa prowadniki supersztywne do stentgraftów z podwójnym zagięciem J.

Zadanie 3  - 20 szt.

Stentgraft do tętniaków aorty brzusznej.

- stentgraft rozwidlony, wielomodułowy

- wykonany z nitinolu powlekanego PTFE

- system mocowania odnerkowego w postaci haczyków

- bezszwowe łączenie szkieletu stengraftu z pokryciem

- szeroki zakres rozmiarów części aortalnej 23-35 mm i części biodrowej 10-27 mm

- dobra widoczność w RTG

- cewnik balonowy do modelowania stentgraftu w zestawie

- w cenie zestawu przedłużki aortalne i biodrowe umożliwiające dopasowanie systemu do anatomii pacjenta

- budowa stentgraftu zapewniająca maksymalnie bezpieczeństwo jego stosowania

- konstrukcja zapewniająca łatwość wykonania zbiegu

- elastyczność zestawu wprowadzającego i stentgraftu – możliwość pokonywania zagięć kątowych i stosowania w krętych naczyniach biodrowych

możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach

- stentgraft wykonany z nitiniolu powlekanego PTFE

- bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem

- długość stentgraftu 10-20cm

- średnice stentgraftu 21-45mm /dla aorty 16-42 mm/

- system wprowadzający 18,20,22,24F

- optymalna grubość szkieletu stentgraftu – nie zapada się pod wpływem wysokiego ciśnienia krwi

- sinusoidalna konstrukcja szkieletu stentgraftu – zastosowanie u pacjentów z ostrym łukiem aorty zapewniające idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty

- zestaw: jeden stentgraft z  systemem wprowadzającym

Uwaga: możliwość zastosowania w pękających tętniakach

Zadanie 4 – 10 szt.

Stentgraft  do   tętniaków aorty brzusznej.

- Stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej zbudowany ze stentu kobaltowo-chromowego, pokrytego materiałem z ePTFE oraz z przymocowanego proksymalnie i dystalnie poliuretanowego endobagu, który podczas zabiegu wypełniany jest polimerem.

- System wprowadzający 17F jest kompatybilny z prowadnikami 0.035” i składa się z uchwytu z portami i łącznikami w odpowiednich kolorach do połączenia z konsolą systemu.

- Implantacja systemu następuje poprzez dostęp do tętnicy biodrowej lub udowej.

- Stentgraft rozprężany na balonie dostępny w rozmiarach długości od 100mm do 180mm oraz o średnicy 10mm z endobagami o średnicy 60mm.

- Implantacja stentgraftu możliwa jest przy szyi tętniaka o długości ≥10mm oraz przy średnicy szyi od 18 do 32mm, w części biodrowej tętnice mogą mieć wymiary od 8mm do 35mm.

- Maksymalny kąt zagięcia szyi tętniaka to 60°, maksymalna średnica światła przepływu w tętniaku to 60mm.

Zadanie 5 – 15 szt.

Stentgraft do tętnic obwodowych

- stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE

- sposób łączenia szkieletu z materiałem pokrywającym – spoiny laminowane

- długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm

- szeroki zakres rozmiarów:

- średnica endoprotezy 5,6,7,8,9,10,11,13 mm

- długość endoprotezy  2.5, 10, 15 cm

- giętki stentgraft i system wprowadzający

- możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy

- system wprowadzający na prowadniku 0,035

- średnica zestawu wprowadzającego 7,8,9,11,12F

Zadanie 6  - 10 szt.

Stentgraft aortalny brzuszny niskoprofilowy z mocowaniem nadnerkowym.

- Stengraft rozwidlony do leczenia tętniaków aorty brzusznej o budowie modułowej, składający się z części głównej i nogawek

- Mocowanie stentgraftu nadnerkowe, za pomocą haczyków, z podwójną koroną i dwustopniową kontrolą uwalniania

- Korona i haczyki mocujące wykonane z nitynolu

- Body wykonane z PTFE wzmacniane dwuskładnikowym polimerem

- Nogawki wykonane z jednego, ciągłego drutu/spirali nitinolowej powleczonej  dwustronnie PTFE

- Stengraft umożliwiający implantację przy szyi tętniaka o długości od 7 mm

- System wprowadzający o średnicy 14 F dla części głównej i dla nogawek

- Rozmiar: średnica części aortalnej 20-34 mm, średnica części biodrowej 10-22mm

W zestawie

Koszulka interwencyjna zbrojona z balonem

- profil wejścia: 11F, 13F, 14 F

- Średnice wewnętrzne koszulki po rozprężeniu ID : 14 F , 18 F , 19 F , 21F

- średnice zewnętrzne koszulki po rozprężeniu OD: 17F, 21F, 22F, 24F

- długość robocza 25cm ,35 cm

- ciśnienie 20 ATM/bar

- Koszula posiada balon wewnętrzy służący do uzyskania zaprogramowanej średnicy wewnętrznej

Zadanie 7 – 10 szt.

Stentgraft do tętniaków aorty brzusznej.

- Stentgraft do  tętniaków aorty brzusznej umiejscowionych poniżej tętnic nerkowych

- Rozwidlony, o budowie wielomodułowej

- Część aortalna i biodrowa wykonane z drutu nitinolowego z pokryciem z tkanego poliestru cienkościennego o właściwościach przewyższających odpowiedni materiał stosowany do produkcji protez naczyniowych

- System podnerkowy, wieloczęściowy

- Umocowanie podnerkowe w postaci 4 par haczyków

- Wzmocnienie trzonu na całej długości przy pomocy dwóch pierścieni górnych oraz dwóch dolnych o delikatniejszej strukturze co eliminuje możliwość skręcenia trzonu przy zachowaniu bardzo dobrej adaptacji ściany stent graftu do ściany tętniaka

- System wprowadzany z jednostronnego dostępu chirurgicznego dla trzonu Stent Graftu ( 20 – 23 F) i dwustronnego dla odnóg biodrowych ( 18F )

- Dostępne rozmiary: część aortalna – średnice 21,5-34mm, część biodrowa

- 10-23mm co umożliwia zaopatrzenie części aortalnej brzusznej w średnicy od 17,5 do 31 mm i części biodrowej od 8,5 do 21 mm. Długość części aortalnej 72-77 mm, długość odnóg 60-140 mm, długość dostawki proksymalnej – kołnierza 40 mm, średnica 19-34 mm

- Średnica miejsca dokowania odnóg 10,5mm dla wszystkich rozmiarów trzonu przy odnogach o średnicy w górnej części o średnicy 10,5mm w każdym przypadku, które w dalszej części mogą być zwężone do 10mm średnicy lub rozszerzone do średnicy 23mm.

- Dodatkowe pierścienie nogawki ipsilateralnej trzonu ułatwiające kaniulacje i poprawiające widoczność

- Bardzo giętki system wprowadzający do zastosowania nawet przy bardzo krętych naczyniach dostępowych

- Możliwość szybkiego lub wolnego rozprężenia Stent Graftu

- Możliwość wielokrotnej repozycji założonego trzonu Stent Graftu wewnątrz aorty

- System magnesów ułatwiający kaniulację rozwidlonego trzonu po stronie kontralateralnej w celu dołączenia nogawki

- Możliwość dodatkowego zaopatrzenia tętniakowato zmienionej tętnicy biodrowej poprzez zastosowanie modułu z rozszerzoną kloszowo odnogą biodrową.

- System wprowadzający z hydrofilnym pokryciem umożliwiający bezpieczne dostarczanie stent graftu do worka tętniaka, odporność na zaginanie, bardzo dobre dopasowanie się do anatomii naczyń pacjenta oraz kontrolę szybkości usuwania stent graftu

- Bardzo dobra widoczność pod RTG - tantalowe markery cieniujące na poszczególnych elementach stent graftu.

- Dodatkowe wzmocnienia Rozwidlonego Trzonu(ramienia aortalnego) dwoma pierścieniami o delikatniejszej strukturze niż dwa pierścienie w części wierzchołkowej trzonu, eliminują możliwość skręcenia trzonu ( zbrojenie na całej długości ), przy zachowaniu lepszej    adaptacji graftu do anatomii i uniknięcia efektu ‘’zmęczenia materiału’’ w okresie pooperacyjnym. Bardzo duża odporność elementów stent graftu na załamania, dzięki konstrukcji ramion biodrowych wzmocnionych szeregiem niezależnie umocowanych zwojów nitinolowego drutu.

- Zamawiający wymaga, by oferowane sprzęt  spełniał wymogi określone obowiązującym prawem, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Termin ważności oferowanych stentgraftów  wynosić będzie minimum  12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

- Termin dostawy wynosi maksymalnie  do 3 dni z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

#### 4.	Opis części zamówienia

Oferta może być całościowa lub częściowa, tzn. może obejmować jeden, kilka lub wszystkie pakiety.

#### 5.	Informację o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### 6.	Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### 7.	Termin wykonania zamówienia

7.1 Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy  od daty zawarcia umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy pisemnie, telefonicznie lub drogą faksową.

7.2 Dostawa do siedziby Zamawiającego i wyładunek do magazynów Apteki będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

#### 8.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

8.1 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp:

8.1.1   Posiadają uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( Zał. nr 1)

8.1.2  Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Zamawiający  stawia szczególne wymagania w zakresie spełnienia tego warunku.

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy (minimum 1 dostawa) zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie, w zakresie:

- Pakietu nr 1 – min. 1 dostawa stentgraftów  na kwotę co najmniej  800 000,00 PLN,

- Pakietu nr 2 – min. 1 dostawa stengraftów   na kwotę co najmniej  600 000,00 PLN,

- Pakietu nr 3 – min. 1 dostawa stentgraftów  na kwotę co najmniej  400 000,00 PLN

- Pakietu nr 4 – min. 1 dostawa stentgraftów  na kwotę co najmniej  150 000,00 PLN,

- Pakietu nr 5 – min. 1 dostawa stentgraftów  na kwotę co najmniej    80 000,00 PLN

- Pakietu nr 6 – min. 1 dostawa stentgraftów na kwotę co najmniej   150 000,00 PLN

- Pakietu nr 7 – min. 1 dostawa stentgraftów na kwotę co najmniej   150 000,00 PLN

Wartości podane w dokumentach w walutach obcych będą przeliczane według tabeli A kursów średnich walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu w którym nastąpiło otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu ( dotyczy kwot określonych w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu ). Informacja o w/w kursach dostępna min. na stronie internetowej: www.nbp.pl. W przypadku gdy Narodowy Bank Polski nie będzie ogłaszał kursów średnich w dniu otwarcia ofert, Zamawiający będzie przeliczał według tabeli kursów opublikowanych ostatniego dnia, który jest pierwszym dniem poprzedzającym termin składania ofert.

    - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( Zał. nr 1)

    - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( Zał. nr 1)

8.2   W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

Pzp.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w  postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 8.1.1-8.1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt 8.2 i 8.3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

#### Wykaz  oświadczeń  lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .

  - W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

    - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, (zał. nr 1)

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z Zał. Nr 2.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualną informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.2. – 9.2.7. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek, na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

Dokumenty, o których mowa w lit. a),b),c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednia dla kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednia datą wymaganą dla tych dokumentów.

  - W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem prze wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem reprezentacji:

    - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 6)

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielenie.

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

Ważność i forma dokumentów zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów

z dnia 19 lutego 2013r.

  - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym  przez Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić w ofercie:

    - Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi ustawy o wyrobach medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2010r., Nr 107, poz. 679),

    - Oryginalne firmowe prospekty producentów sprzętu potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów technicznych. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wskazane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym w Rozdziale I SIWZ. Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji sprzętu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru.

  - Ponadto oferta musi zawierać:

    - Podpisany formularz oferty i formularz cenowy – wg załącznika Nr 3 i 4 do SIWZ.

    - Dowód wniesienia wadium.

#### Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposób udzielania wyjaśnień  dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przekazywania oświadczeń i dokumentów

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.10.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.3.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 10.1.

10.4.	W postępowaniu o udzielenie zamówienia,  wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują e - mail lub  faksem z zastrzeżeniem pkt. 10.5.

10.5.	Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 /informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz pełnomocnictwa.

10.6.   Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mail , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.7.   Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający  zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 10.6. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

10.8.    Informacje dotyczące prowadzonego postępowania każda ze stron przekazuje drogą e-

mail – zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl lub faksem 42/63 41 254

10.9.	W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

10.10.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią integralną specyfikacji oraz doręczona zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz.

10.11.	Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

#### Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

- Monika Dobrzyńska, tel. 42/63-41-270 – w zakresie formalno-prawnym

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – do 15.05.

#### Wymagania dotyczące wadium

  - Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych  61 000,00 PLN (7 Zadań   łącznie), dla ofert częściowych w wysokości:

| Zadanie | Nr 1 | 20 000,00 zł |
| --- | --- | --- |
| Zadanie | Nr 2 | 12 000,00 zł |
| Zadanie | Nr 3 | 10 000,00 zł |
| Zadanie | Nr 4 | 6 000,00 zł |
| Zadanie | Nr 5 | 2 000,00 zł |
| Zadanie | Nr 6 | 5 500,00 zł |
| Zadanie | Nr 7 | 5 500,00 zł |

  - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; oryginalnych                 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, bezwarunkowych                i nieodwołalnych gwarancjach bankowych; oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych      gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa               w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późń. zm.).

  - Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

BANK MILLENIUM Nr rachunku : 58 1160 2202 0000 0000 3597 5217

  - Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 05.01.2016r. do godz. 10:00.

  - Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

  - Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty.

Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej Prawem zamówień publicznych i przedmiotową SIWZ treści i formie zostanie wykluczony z postępowania.

#### Termin związania z ofertą

  - Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

#### 14. Opis sposobu przygotowania oferty oraz forma oferty

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty wspólnej.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

  - Oferta  wraz z załącznikami musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersji polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

  - Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą Specyfikacją formie.

  - Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków).

  - Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

    - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

    - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (pełnomocnika) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

    - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)

    - Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

  - Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem.

  - Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert winien zastrzec, że dokumenty nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być złożone w formie odrębnego załącznika do oferty.

14.16.		Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert.

14.17.	Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

14.18.	Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

#### 15.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42, Dział zamówień publicznych, Budynek Administracji I piętro w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 05.01.2016r. do godziny 1000

  - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

  - Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem.

  - Kopertę należy opisać następująco:

SP ZOZ MSW w Łodzi

ul. Północna  42

91-425  Łódź

„Dostawa stentgraftów” - OFERTA

  - Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Dziale zamówień publicznych – Budynek administracji I piętro, dnia 05.01.2016r. o godzinie 1030.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę i inne informacje, zgodnie z art. 86 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert mają prawo żądać przesłania protokołu z otwarcia ofert, zawierającego informacje o których mowa w pkt. 15.7. i 15.8.

15.10 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących ich treści.

15.11. Zamawiający poprawia w ofercie:

15.11.1. oczywiste omyłki pisarskie,

15.11.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj. wadliwy wynik działania arytmetycznego,

15.11.3.inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

#### 16.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

16.1.	Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:

-	wartość netto przedmiotu zamówienia,

-	podatek VAT,

-	koszty ubezpieczenia,

-   koszt transportu,  i inne

- 16.2. Cenę oferty należy obliczyć: cenę jednostkową netto należy pomnożyć przez ilość, otrzymaną wartość netto należy pomnożyć przez stawkę VAT, otrzymując w ten sposób wartość VAT-u, wartość brutto otrzymujemy poprzez zsumowanie wartości netto i wartości VAT-u.

- 16.3. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN.

- 16.4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towary i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego  nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### 17.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

17.1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w części 16 SIWZ i podanej w ,,Formularzu cenowym” (Zał. nr 4)

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | Cena oferty ( z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na która powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę | 90% |
| 2 | Termin dostawy | do 3 dni włącznie – 0 pkt do 2 dni włącznie – 5 pkt do 1 dnia włącznie – 10 pkt | 10% |

17.2. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

Kryterium Cena

Cena brutto najniższej zaproponowanej ceny

- Liczba punktów =   -----------------------------------------------------------  x 100 x waga

Cena brutto oferty badanej

Kryterium termin dostawy

- Liczba punktów = Suma punktów przyznanych ofercie ocenianej

----------------------------------------------------------------- x 100 x waga

Maksymalna ilość punktów

Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max. 10pkt.

17.3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów przyznanych po zsumowaniu  w ramach ustalonych powyżej  kryteriów.

17.4. Uzyskana liczba punktów w kryteriach zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

#### 18.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 17.

  - Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie ,,Tablica ogłoszeń” , na stronie internetowej ( www.zoz-mswia-lodz.pl) oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ust.1, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały spełnione warunki opisane w art. 94 ust.2.

  - W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

  - Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Europejskich.

#### 19.	 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

#### 20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy

Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

21.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść pisemne odwołanie zgodnie z Działem VI – rozdział 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### 22.	Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

  - Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

  - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

  - Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie, faksem lub drogą e-mailową kopię protokołu.

  - Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

    - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

    - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji,

    - Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

    - Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji.

    - Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

    - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### 23.	Informacja o podwykonawcach

23.1.	Jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać zamówienie z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania w ofercie, w jakim zakresie Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

23.2.	W przypadku, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca składa w ofercie oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do siwz.

24.W niniejszym postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej czy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

#### 25.Załączniki

Załącznik Nr 1	Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 2	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 3	Formularza oferty

Załącznik Nr 4    Formularz cenowy

Załącznik Nr 5    Projekt  umowy

Załącznik nr 6     Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczam, że zapoznałam się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

Przewodniczący –   Andrzej Ciesielski ……………………………

Członek –  Łukasz Dyl …………………………………………

Sekretarz - Monika Dobrzyńska  …………………………………

#### Załącznik Nr 1

……………………….

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE:

(w związku z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawy stentgraftów

oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące:

1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.	 posiadania wiedzy i doświadczenia;

3.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................................					...............................

(miejsce i data wystawienia)					(podpis i pieczątka)

#### Załącznik Nr 2

……………………….

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE:

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawy stentgraftów

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm).

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)					(podpis i pieczątka)

Załącznik Nr 3

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

………………………………………………………………………

Adres*: …………………………………………………………….

Tel. *: ………………………………………………………………

REGON * : ………………………………………………………...

NIP * : ………………………………………………………………

FAKS, *  na który zamawiający ma przesłać korespondencję …………………………………

E – MAIL *  na który zamawiający ma przesłać korespondencję ……………………………...

*w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy

Zakład Opieki Zdrowotnej

MSW w Łodzi

ul. Północna 42

91-425 Łódź

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

dostawę  stentgraftów

Oferujemy realizację zamówienia

za cenę ostateczną:

Zadanie nr  1

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN,

Zadanie nr   2

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN,

Zadanie nr  3

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN,

( itd. w zależności od potrzeb)

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ.

- Termin dostawy wynosi włącznie ……………. godzin.

- Termin ważności oferowanych stentgraftów  wynosi minimum 12 miesięcy.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od zamawiającego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczmy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż wadium wpłaciliśmy z formie ……………………………………

- Oświadczmy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od……… do ………….. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się , w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… stronach.

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

…………………………………………………………..

……………………………………………………………

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko ……………………………………

Adres: ………………………………………………

Telefon: ………………………. Fax………………. E-mail ………………………

...............................

Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

………………………………								Załącznik nr 6

(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę stentgraftów

zgodnie z art. 26 ust.2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013  poz. 907 z późn. zm.).

- Składamy listę podmiotów, razem z którymi należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| …. |  |

…………………………………

(miejscowość, data)												                                                                                        ………………………………………………………………….

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy

- Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………………………

(miejscowość, data)

………………………

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy

*-należy wypełnić pkt.1 lub pkt.2