Łódź, dnia  21.04.2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów i akcesoriów medycznych wraz z dzierżawą aparatu do operacj zaćmy metodą fakoemulsyfikacji – nr sprawy 13/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 2 od Wykonawców.

*DO APARTAU DO OPERACJI ZACMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI

- Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w pompę tłokową, która umożliwia tak samo jak pompa perystaltyczna kontrolę przepływu i podciśnienia?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji podciśnienia w trybie irygacji/aspiracji min. 0-680mmHg?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści aparat, który nie jest wyposażony w sensor irygacji?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści kasetę pompy tłokowej wyposażoną w membrany, które współpracują z tłokami i zaworami pompy?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści głowicę fako tylko z liniowym tj. wzdłużnym ruchem  generowanych oscylacji?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści tipy do fakoemulsyfikacji bez rozwiązania „bypass”?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści napęd noża realizowany za pomocą linii pneumatycznej i sprężyny?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji wibracji?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści aparat, który na chwilę obecną nie umożliwia nakładania parametrów na zapisu video?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści aparat, który nie jest wyposażony w głowicę do automatycznego wszczepu soczewek?

Odpowiedź: Tak

DO JAŁOWYCH JEDNORAZOWYCH  ZBIORCZO ZAPAKOWANYCH ZESTAWÓW WSTĘPNIE PRZYGOTOWANYCH MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW NIEZBĘDNYCH DO OPERACJI ZACMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI

- Czy Zamawiający dopuści jałowy, jednorazowy zestaw z obłożeniem stolika o wymiarach 150x137 cm?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści jałowy, jednorazowy zestaw z obłożeniem pacjenta o wymiarach 150x141 cm?

Odpowiedź; Tak

- Czy Zamawiający dopuści jałowy, jednorazowy zestaw z  nożem do paracentezy krzywy  MVR 20G w zamian za nóż do paracentezy krzywy  slit 1,2mm?

Odpowiedź; Tak

- Czy Zamawiający dopuści jałowy, jednorazowy zestaw z  nożem nóż do wejścia do komory typu slit szer. 2,2 mm w zamian za , nóż do wejścia do komory typu slit szer. 2,0 mm?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowanego zestawu wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji złożonych z dwóch opakowań zbiorczych?

Odpowiedź; Tak

- Czy Zamawiający dopuści jałowy, jednorazowy zestaw bez przylepców 1,3x10cm?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści jałowy, jednorazowy zestaw z igłą  23G  w zamian za igłę 18G?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści jałowy, jednorazowy zestaw ze strzykawkami 3ml. 1szt., 5ml 2szt., 20ml 1szt., w zamian za  strzykawkę 3ml 6szt.?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści jałowy, jednorazowy zestaw z  gazikami 6PLY, 9x5cm  5szt, w zamian za ,4PLY,5X5CM 10szt.

Odpowiedź: Nie

*DO ROZTWORU DO WEWNĄTRZGAŁKOWYCH IRYGACJI

20. Czy Zamawiający dopuści roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji zapakowany w butelki                                            z tworzywa sztucznego (PP) o pojemności 500 ml z szyjką o długości 25 mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Nie

21. Czy Zamawiający zgodzi się aby w ramach wykazu dostaw przedstawić dostawy materiałów                     i akcesoriów wraz z dostawą / dzierżawą aparatu do operacji zaćmy i witrektomii?

Odpowiedź; Tak