Łódź, 12.10.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 37/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

1/ Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12 Zamknięty system do odsysania w układzie zamkniętym z portem do płukania cewnika z wydzieliny do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, z możliwością zastosowania od 24 do 72 godzin w rozmiarze CH10-16 ? Tak dopuszczamy.

2/ Czy Zamawiający w pakiecie 22 poz  ma na mysli łącznik 10 cm, złącze 15M – złącze pacjenta 22M/15F ? Tak.

3/ Czy Zamawiający w pakiecie 22 poz 1 wymaga aby łącznik był podwójnie obrotowy z zatyczką do odsysania i bronchoskopii ? Tak.

4/ Czy Zamawiający w pakiecie 22 poz 3 wymaga aby obwód był polietylenowe o długości 150 cm, worek oddech. 2 l, ramię dodatkowe 92 cm ? Tak +/-10 cm.

5/ Czy Zamawiający w pakiecie 22 poz 3 ma na myśli obwód , który posiada trójnik z łącznikiem kątowym oraz port do kapnografii i zatyczkę ? Tak.

6/ Czy Zamawiający w pakiecie 22 poz 3 wymaga potwierdzenia możliwości stosowania do 7 dni w certyfikacie PRODUCENTA i katalogu oryginalnym ? Tak.

7/Czy Zamawiający w pakiecie 22 poz 4 wymaga obwód oddechowy z pcv o gładkim świetle? Nie wymaga, dopuszcza.

8/ Czy Zamawiający w pakiecie 22 poz 4 ma na mysli obwód 150 cm , który posiada trójnik z portami ? Dopuszczamy.

9/ Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 26 Zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych na 72 godziny o długości 54-58cm z portem do przepłukiwania cewnika oraz portem do podawania leków, z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym (120st), cewnik ze skalą numeryczną co 1cm (20-40cm) z czterema otworami bocznymi naprzemianległymi oraz znacznikiem głębokości w postaci dwóch półringów, obrotowa zastawka umozliwiająca całkowita seprację cewnika od obwodu oddechowego. Kontrola odsysania w postaci przycisku znakowanego kolorystycznie odekwatnie do rozmiaru oraz z  blokadą po przekręceniu zaworu o 90 st. Sterylny, opakowanie folia/papier. Rozm. 14Fr z zestawem zatyczek do bronchoskopii, kolorowe naklejki z dniami tygodnia w języku polskim. Tak dopuszczamy.

10/ Czy Zamawiający w pakiecie 45 poz 2 wymaga rurkę intubacyjną specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy.

Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad mankietem. Dren do odsysania o średnicy min. 4 mm. Rurka musi posiadać korpus o takiej samej twardości (sztywności) na całej powierzchni, kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie.   Pakowane folia-papier.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Dotyczy pakietu nr 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji 14-17 strzykawek z rozszerzeniem?  Pozwoli to na uzyskanie znacznie korzystniejszej oferty cenowej.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 4: Maski twarzowe, maski krtaniowe, zestawy do rur oddechowych, worki

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści worek silikonowy o poj. 1700 ml? Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet nr 12: System do odsysania wydzieliny  z górnych dróg oddechowych

Czy Zamawiający w poz. 1 miał na myśli i będzie wymagać wysokiej jakości system zamknięty do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych w rozmiarach CH10, CH12, CH14, CH16, CH18 z możliwością stosowania przez min. 48h?

Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu zamkniętego do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych były sterylne?

Nie wymagamy dopuszczamy.

Czy Zamawiający wymaga, aby system zamknięty do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych był nierozłączalny?

Dopuszczamy nie wymagamy.

Pakiet nr 23 Zestaw do toalety jamy ustnej

Czy Zamawiający w pakiecie nr 23 dopuści wysokiej jakości zestaw do toalety jamy ustnej o następujących parametrach:

„Jednorazowy zestaw do higieny jamy ustnej, sterylny. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, 1 szczoteczka do mycia zębów i 3 do mycia jamy ustnej z funkcją odsysania umocowane na stałe na drenie. Rękojeść kompatybilna z łącznikiem schodkowym na drenach połączeniowych, służących do podłączenia systemów do odsysania.”

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet nr 25

Czy Zamawiający wymaga, aby czepek do mycia głowy był nasączony środkiem myjącym i dezynfekcyjnym, służący do dekontaminacji pacjentów z bakterii, takich jak MRSA?

Nie wymagamy dopuszczamy.

Pakiet nr 26 ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA

Czy Zamawiający ma na myśli i wymaga system zamknięty do odsysania z rurki intubacyjnej CH 10/12/14/16 o dł. 59 cm i z rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 długość 39 cm z możliwością stosowania przez min. 168h?

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pakiet nr 30 MYJKI DO TOALETY CHORYCH

Czy Zamawiający w poz. 1 i 2  dopuści rękawiczki do mycia pacjenta o następujących parametrach

Rękawice do mycia pacjenta bez dodatkowego użycia wody zapewniające ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów.

Cechy:

- wolne od: alkoholu, lateksu, lanoliny

- zawierający: wodę, witaminę E, provitaminę B5, wyciągi ziołowe

- możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej

- pakowane - 8 szt. w jednym opakowaniu

- opakowanie zbiorcze max. 24 opakowania a 8 szt.

Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 35 DRENY DO SSAKÓW

1. Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga załączenia do oferty badań laboratoryjnych, potwierdzających możliwość zastosowania drenu przez min. 72 h?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet nr 36 ZESTAW LARYNGOSKOPU

Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga łyżek do laryngoskopu jednorazowego użytku z niemagnetycznego lekkiego stopu w rozmiarach: 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5?

Łyżki jednorazowego użytku w rozmiarach 2, 3, 4.

Pakiet nr 49 JEDNORAZOWE GĄBKI DO MYCIA CHORYCH

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki do mycia pacjenta o następujących parametrach:

„Rękawice do mycia pacjenta bez dodatkowego użycia wody z właściwościami dezynfekującymi.

Zapewniające ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów.

Cechy:

- wolne od: alkoholu, lateksu, lanoliny

- zawierający: wodę, cytrynian sodu, witaminę E, provitaminę B5, wyciągi ziołowe

- środek dezynfekujący: poliaminopropyl biguanid

- możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej

- efektywność zgodna z normami: DIN EN 13624:2004 oraz DIN EN 13727:2004

- pakowane - 8 szt. w jednym opakowaniu

- opakowanie zbiorcze max. 24 opakowania a 8 szt.”?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści dotychczas stosowane zamknięte systemy do odsysania w rozmiarach F10-F16? Tak dopuszczamy.

Pakiet 36

Czy Zamawiający w pozycji 1 oczekuje łyżek zgodnych z normą ISO 7376/3? Nie oczekujemy.

Pakiet nr 17A

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu balonowego rozszerzacza moczowodowego z balonem w rozmiarze (max po wypełnieniu) 4, 6, 8mm, dł. Od 4 do 8 cm, z wytrzymałością na wywieranie stałych ciśnień do 16 atm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 18

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie koszulki dostępu moczowodowego w rozmiarze: 12CH – średnica zewnętrzna /10CH – średnica wewnętrzna lub 14CH– średnica zewnętrzna /12CH – średnica wewnętrzna. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zgodnie z rozmiarami podanymi w specyfikacji.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA