Łódź, 07.10.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek nr 39/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic diagnostycznych z lateksu o grubości nieznacznie różniącej się od wymaganej  tj.: na palcu 0,14mm, na dłoni 0,11mm, na mankiecie 0,09mm. Palce to część dłoni najbardziej narażona na uszkodzenia, oferowane przez nas minimalizują zatem ryzyko wystąpienia  uszkodzeń, zapewniając jednocześnie wysoką sprawność manualną i wrażliwość dotyku. Tak dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 1 oraz pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu spełniania przez rękawice standardów ISO 16604 i dopuszczenie rękawic diagnostycznych z lateksu przebadanych na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Obie metody przedstawiają sposób badania odporności materiałów używanych jako odzież ochronna na przenikanie krwiopochodnych patogenów przy użyciu penetracji bakteriofagiem Phi-X 174. Wyrażamy zgodę.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic diagnostycznych z winylu o grubości na palcu 0,10mm, na dłoni 0,08mm. Wyrażamy zgodę.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu spełniania przez rękawice standardów ISO 11193-2 i dopuszczenie rękawic diagnostycznych winylowych zgodnych z obowiązującą na terenie Unii Europejskiej normą EN 455 (potwierdzenie załączonym do oferty badaniem przedwysyłkowym zawierającym parametry techniczne oferowanego produktu). Tak wyrażamy zgodę.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL=1.0.   Niższy poziom AQL oznacza lepszą jakość rękawicy,  pragniemy zatem zaoferować produkt o parametrach lepszych niż wymagane przez Zamawiającego. Tak dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic gładkich z teksturą na końcach palców. Tekstura na końcach palców zapewnia doskonałą chwytność i sprawność manualną. Tak dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic będących certyfikowanym środkiem ochrony indywidualnej kat. III, spełniających normę EN 374 – 1 z wył. punktu 5.3.2., EN 374-2, EN 374-3.  Punkt 5.3.2 EN 374-1 brzmi: „Odporne na przenikalność co najmniej 3 substancji chemicznych (z normatywnego Załącznika A Listy Badanych Substancji Chemicznych Normy EN 374-1) na co najmniej drugim poziomie ochrony”. Załącznik A określa 12 substancji chemicznych, głównie rozpuszczalników stosowanych w przemyśle a nie w placówkach służby zdrowia.  Oferowane przez nas rękawice są przebadane na 15 substancji chemicznych  zgodnie z EN 374-3, w tym min. 1 substancję z załącznika A EN 374-1, 40% wodorotlenek sodu. Tak dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 sztuk  z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Wymóg w postaci opakowania zawierającego po 250 sztuk (XS-L) oraz 240 sztuk (XL) pozwala na wzięcie udziału w postępowaniu w zakresie Pakietu 1 tylko jednej firmie.

Zasada równego traktowania wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji jest podstawą systemu zamówień publicznych . Zamawiający jest obowiązany traktować na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

Nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt.

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie powyższej argumentacji i dokonanie stosownych modyfikacji. Proponowane przez nas rozwiązania zwiększą konkurencyjność postępowania, a Zamawiającemu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty. Tak dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic ochronnych gładkich z teksturą na końcach palców,  o grubości na palcu 0,18-0,20mm, na dłoni 0,12-0,13mm, na mankiecie 0,09mm. Tak dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dotyczącego spełniania normy EN 1149-3 i EN 1149-5. Tak wyrażamy zgodę.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic ochronnych gładkich z teksturą na końcach palców,  o średniej grubości na palcu 0,14mm, na dłoni 0,13mm, na mankiecie 0,11mm, w rozmiarze S, M, L. Tak dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 1 pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z nitrylu o grubości na palcu 0,14mm i na dłoni 0,09mm. Tak dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 2 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu o minimalnej długości 285mm. Tak dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 2 pozycja 3 i 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic w opakowaniach papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowany, koperta wewnętrzna papierowa, które gwarantuje zachowanie jałowości produktu i jest zgodne z wymaganiami normatywnymi dotyczącymi pakowania rękawic chirurgicznych. Tak dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 2 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o minimalnej długości 285mm, z zewnętrzną warstwą chlorowaną i wewnętrzną polimeryzowaną. Tak dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 3 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych do zabiegów ortopedycznych i innych o podwyższonym ryzyku sterylizowanych tlenkiem etylenu, wewnętrzna rękawica gładka, zewnętrzna rękawica polimeryzowana od wewnątrz oraz mikroteksturowana na zewnątrz. Minimalna długość rękawicy zewnętrznej 283mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA