Łódź,  26.07.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę aparatów do USG  – nr sprawy 30/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

I. Aparat USG - Echokardiograf

Pytanie 1, Przedmiot zamówienia: Aparat USG - Echokardiograf, Parametry ogólne, lp. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który posiada dynamikę wynoszącą 230 dB?

Jednoczenie pragniemy zaznaczyć, iż dynamika jest parametrem, który trudno uznać za wymierny ponieważ jest on oznaczany w aparatach USG podczas różnych warunków pomiaru i nie jest parametrem miarodajnym.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 2, Przedmiot zamówienia: Aparat USG - Echokardiograf, Parametry ogólne, lp. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który posiada Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania wynoszącą 98 304 oraz 192 fizyczne przetworniki tworzące kanały nadawcze ?

Pragniemy nadmienić, iż mówiąc o ilości kanałów powinniśmy mówić jedynie o fizycznych kanałach nadawczych i odbiorczych, zaś ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania jest wielkością zależną                  w znacznej mierze od tego, jak ktoś te kanały liczy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3, Przedmiot zamówienia: Aparat USG - Echokardiograf, Parametry ogólne, lp. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który posiada wysokiej klasy monitor LCD 19” z progresywnym wyświetlaniem obrazu, o rozdzielczości 1366x768?

Oferowana rozdzielczość ma wartości standardowe dla monitora wielkości 19” i nie spowoduje pogorszenia jakości wyświetlanego obrazu.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pytanie 4, Przedmiot zamówienia: Aparat USG - Echokardiograf, Parametry ogólne, lp. 21

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG posiadający dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o przekątnej 8,9” Wide Screen 15/9 o rozdzielczości aż 1024x600 pixeli?

Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na komfortowa obsługę aparatu podczas prowadzenia badań.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pytanie 5, Przedmiot zamówienia: Aparat USG - Echokardiograf, Parametry ogólne, lp. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, posiadający ilość klatek pamięci wynoszącą 1000?

Z naszej wiedzy i doświadczenia wynika, iż pamięć dynamiczna (CINE LOOP) ma przede wszystkim dawać użytkownikowi, po zamrożeniu obrazu, możliwość cofnięcia się w wykonywanym badaniu                    o kilka klatek, np. po to, aby dokonać pomiarów na obrazie. W praktyce jest to cofnięcie zapisanego w pamięci dynamicznej aparatu badania o dosłownie kilka-kilkadziesiąt klatek, tj. 100/200 klatek, więc liczba 1000 klatek /obrazów w pamięci dynamicznej jest bardzo duża i wystarczająca, pozwala cofnąć się o  ok. 60 sek. w wykonywanym badaniu.

Prosimy o dopuszczenie pamięci dynamicznej Cine loop 1000 klatek.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6, Przedmiot zamówienia: Aparat USG - Echokardiograf, Parametry ogólne, lp. 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, wyposażonego we wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI, lecz bez wyjścia S-VHS?

Pragniemy zauważyć, iż obecnie produkowane aparaty usg wyposażane są głównie w wyjścia cyfrowe DVI, które pozwalają na uzyskanie dobrej jakości obrazu badania.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pytanie 7, Przedmiot zamówienia: Aparat USG - Echokardiograf, Tryb 2D (B-mode), lp. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, posiadającego zakres bezstratnego powiększenia obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE 8 razy ?

Pragniemy zauważyć, iż powiększenie obrazu zamrożonego polega na powiększeniu pikseli (po zamrożeniu obrazu nie ma możliwości zwiększenia jego gęstości) i zawsze wiąże się z utratą rozdzielczości, więc powiększenie większe niż 8 x nie spowoduje poprawy jakości badań klinicznych.

Prosimy więc  o dopuszczenie zakresu bezstratnego powiększenia obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE 8 x.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8, Przedmiot zamówienia: Aparat USG - Echokardiograf, Tryb 2D (B-mode), lp. 16

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy system ultrasonograficzny w wielu punktach znacząco przekraczający wymagania Zamawiającego                                z maksymalną prędkością przepływu dla zerowego kąta korekcji w trybie triplex wynoszącą 4,0 m/s zamiast wymaganej 12 m/s? Pragniemy zauważyć, że w praktyce nie stosuje się tak wysokich prędkości przy zerowym kącie korekcji, a oferowana przez nas wartość pozwala rejestrować wszystkie fizjologiczne przepływy i nie wpłynie negatywnie na jakość  prowadzonych badań.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9, Przedmiot zamówienia: Aparat USG - Echokardiograf, Moduł kardiologiczny lp. 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy system ultrasonograficzny w wielu punktach znacząco przekraczający wymagania Zamawiającego                                z maksymalną prędkością przepływu dla trybu Dopplera Ciągłego wynoszącą 11,21 m/s zamiast wymaganej 20 m/s? Oferowana przez nas wartość pozwala rejestrować wszystkie fizjologiczne przepływy i nie wpłynie negatywnie na jakość  prowadzonych badań.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10, Przedmiot zamówienia: Aparat USG - Echokardiograf, Moduł kardiologiczny lp. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, posiadającego częstotliwość odświeżania dla Dopplera tkankowego wynoszącą 246 klatek/sek.? Oferowana przez nas wartość nie wpłynie negatywnie na jakość  prowadzonych badań.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11, Przedmiot zamówienia: Aparat USG - Echokardiograf, Tryb CD-CFM, lp. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, posiadającego prędkość odświeżania dla CD wynoszącą 246 klatek/sek.?

Różnica w prędkości jest niewielka, a oferowana przez nas wartość odświeżania jest wystarczająca do przeprowadzenia wszystkich rodzajów badań.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pytanie 12, Przedmiot zamówienia: Aparat USG - Echokardiograf, Głowica sektorowa przezprzełykowa, lp. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy głowicy sektorowej przezprzełykowej kardiologicznej, o parametrach przewyższający wymagania opisane w Przedmiocie zamówienia, która nie posiada przycisków sterujących odchylaniem kata umiejscowionych na głowicy lecz na konsoli aparatu? Oferowane przez nas rozwiązanie jest równorzędne i nie wpłynie negatywnie na  sposób prowadzenia badań.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13, Przedmiot zamówienia: Aparat USG - Echokardiograf, Głowica liniowa do badań naczyniowych, lp. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy głowicy liniowej do badań naczyniowych, o parametrach przewyższający wymagania opisane w Przedmiocie zamówienia, która posiada FOV 40 mm i szerokość czoła wynoszącą 45 mm?

Różnica szerokości czoła wynosząca 5 mm nie będzie miała wpływu na jakość prowadzonych badań.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pytanie 14, Przedmiot zamówienia: Aparat USG - Echokardiograf, Głowica sektorowa kardiologiczna, lp. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy głowicy sektorowej kardiologicznej,                   o parametrach przewyższający wymagania opisane w Przedmiocie zamówienia, która posiada kąt pola skanowania wynoszący 87° zamiast wymaganych 90°?

Różnica wynosząca 3 stopnie jest bez znaczenia i nie będzie miała wpływu na jakość prowadzonych badań.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pytanie 15, Przedmiot zamówienia: Aparat USG - Echokardiograf, Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert, lp. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, bez możliwości rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp.?

Odpowiedź: Bez zmian, zgodnie z SIWZ

Pytanie 16, Przedmiot zamówienia: Aparat USG - Echokardiograf, Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert, lp. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, bez możliwości rozbudowy o obrazowanie  naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicy głowicy convex i linia?

Odpowiedź: Bez zmian, zgodnie z SIWZ

II. Aparat USG

Pytanie 1, Przedmiot zamówienia: Aparat USG, Parametry ogólne, lp. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który posiada dynamikę wynoszącą 230 dB?

Jednoczenie pragniemy zaznaczyć, iż dynamika jest parametrem, który trudno uznać za wymierny ponieważ jest on oznaczany w aparatach USG podczas różnych warunków pomiaru i nie jest parametrem miarodajnym.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2, Przedmiot zamówienia: Aparat USG, Parametry ogólne, lp. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który posiada Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania wynoszącą 98 304 oraz 192 fizyczne przetworniki tworzące kanały nadawcze ?

Pragniemy nadmienić, iż mówiąc o ilości kanałów powinniśmy mówić jedynie o fizycznych kanałach nadawczych i odbiorczych, zaś ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania jest wielkością zależną                  w znacznej mierze od tego, jak ktoś te kanały liczy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3, Przedmiot zamówienia: Aparat USG, Parametry ogólne, lp. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który posiada wysokiej klasy monitor LCD 19” z progresywnym wyświetlaniem obrazu, o rozdzielczości 1024x768?

Oferowana rozdzielczość ma wartości standardowe dla monitora wielkości 19” i nie spowoduje pogorszenia jakości wyświetlanego obrazu.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pytanie 4, Przedmiot zamówienia: Aparat USG, Parametry ogólne, lp. 21

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG posiadający dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o przekątnej 8,9” Wide Screen 15/9 o rozdzielczości aż 1024x600 pixeli?

Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na komfortowa obsługę aparatu podczas prowadzenia badań.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pytanie 5, Przedmiot zamówienia: Aparat USG, Tryb Doppler kolorowy, lp. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, posiadającego prędkość odświeżania dla CD wynoszącą 246 klatek/sek.?

Różnica w prędkości jest niewielka, a oferowana przez nas wartość odświeżania jest wystarczająca do przeprowadzenia wszystkich rodzajów badań.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6, Przedmiot zamówienia: Aparat USG, Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, lp. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy głowicy liniowej wieloczęstotliwościowej, o parametrach przewyższający wymagania opisane w Przedmiocie zamówienia, która posiada wybieralne częstotliwości pracy przetwornika [MHz] w zakresie 3-13 zamiast wymaganych 4-14?

Różnica wynosząca 1 MHz jest bez znaczenia i nie będzie miała wpływu na jakość prowadzonych badań.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pytanie 7, Przedmiot zamówienia: Aparat USG, Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa wysokiej częstotliwości, lp. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy głowicy liniowej wieloczęstotliwościowej, o parametrach przewyższający wymagania opisane w Przedmiocie zamówienia, która posiada szerokość czoła głowicy wynoszącą  43 mm zamiast wymaganych 40?

Różnica wynosząca 3 mm jest bez znaczenia i nie będzie miała wpływu na jakość prowadzonych badań.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pytanie 8, Przedmiot zamówienia: Aparat USG, Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert, lp. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, wyposażonego w głowicę śródoperacyjną liniową, która w trybie obrazowania trapezowego pozwala na wykonanie tych samych badań  co na głowicy śródoperacyjnej convex? Dopuszczenie naszego rozwiązania pozwala na rozszerzenie kręgu potencjalnych oferentów i nie wpłynie negatywnie na jakość badań.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pytanie 9, Przedmiot zamówienia: Aparat USG, Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert, lp. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, bez możliwości rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp.?

Odpowiedź: Bez zmian, zgodnie z SIWZ

Pytanie 10, Przedmiot zamówienia: Aparat USG, Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert, lp. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, wyposażonego w głowicę wolumetryczną liniową do badań 3D/4D o zakresie częstotliwości pracy 4-13 MHz?

Różnica wynosząca 1 MHz jest bez znaczenia i nie będzie miała wpływu na jakość prowadzonych badań.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pytanie 11, Przedmiot zamówienia: Aparat USG, Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert, lp. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, bez możliwości rozbudowy o obrazowanie  naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicy głowicy convex i linia?

Odpowiedź; Bez zmian zgodnie z SIWZ