Łódź,  03.08.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę Diatermii z przystawką argonową – nr sprawy 32/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Załącznik nr 2

Punkt nr 6

Czy zamawiający dopuści interaktywny ekran dotykowy PCT - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości , reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Punkt 13

Czy zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada gniazda bipolarnego o rozstawie otworów 22 mm.

Uwaga

Punkt podlegający ocenie – zamawiający dokładnie określił parametr gniazda jednej firmy – parametr, który nie jest parametrem granicznym działania urządzenia.  Wtyczka z rozstawem 22 mm działa tylko z urządzeniem jednej firmy , wtyczka z rozstawem dokładnie 28,5mm działa np.  z systemami Valleylab, BOWA, EMED, MARTIN.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Punkt 13

Co zamawiający rozumie przez określenie wtyczka standard.

Odpowiedź: Zamawiający przez określenie wtyczka standard rozumie wtyczkę 4mm.

Punkt 17

Czy zamawiający dopuści urządzenie o mocy 400 W reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Punkt 19

Czy zamawiający dopuści urządzenie o mocy 250W reszta parametrów bez zamian.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Punkt 21

Czy zamawiający dopuści aparat o max. mocy wyjściowej koagulacji bipolarnej 350 W

Wyjaśnienie

W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający w punktach  35   i 40   określa moc koagulacji bipolarnej osobno do każdej procedury. Z opisu przedmiotu zamówienia wynika,  że maksymalna moc koagulacji bipolarnej wynosi 370 W.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Punkt 35

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym moc wynosi 250W , reszta parametrów bez zmian.

Wyjaśnienie.

W nowoczesnych konstrukcjach  diatermii elektrochirurgicznych proces zamykania naczyń do 7 mm jest w pełni kontrolowany przez system w czasie rzeczywistym. Aparat sam dobiera parametry pracy podczas aktywacji urządzenie. Sprawność zamknięcia naczyń wiąże się nie z mocą aparatu ale oprogramowaniem zdolnym kontrolować proces koagulacji ( pierwsze aparaty z system zamykania miały moc do 400 W).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Punkt 36

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym zakończenie procesu zamknięcia naczyń następuje dopiero  po rozpoznaniu przez urządzenie zamknięcia tkanek , naczynia między klemami. Proces ten jest w pełni automatyczny - po rozpoznaniu narzędzia  - parametry  mocy , intensywność pracy  wykonuje urządzenie bez ingerencji z zewnątrz.

Uwaga : W opisie urządzenia funkcja auto stop jest funkcją wybieraną , sterowaną ręcznie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Punkt 40

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym moc wynosi 250W , reszta parametrów bez zamian .

W nowoczesnych konstrukcjach  diatermii elektrochirurgicznych proces zamykania naczyń do 7 mm jest w pełni kontrolowany przez system w czasie rzeczywistym. Aparat sam dobiera parametry pracy podczas aktywacji urządzenie. Sprawność cięcia bipolarnego  wiąże się nie z mocą aparatu ale oprogramowaniem zdolnym kontrolować proces koagulacji .

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Punkt 43

Czy zamawiający wymaga  by w urządzeniu elektrochirurgicznym była możliwość rozbudowy modułu podstawowego o tryb pracy koagulacji bliźniaczej mono i bipolarnej (jednoczesna praca dwóch operatorów jednocześnie koagulacją monopolarną lub koagulacją bipolarną).

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Punkt 44

Czy zamawiający dopuści urządzenie które można rozbudować o urządzenia , które współpracuje z urządzeniami dedykowanymi do elektrochirurgii np. odsysacz dymu.

Wyjaśnienie.

Pompę irygacyjną , insuflator CO2, można zamocować niezależnie -  do wózka diatermii. Nie ma potrzeby aktywacji tych urządzeń z poziomu diatermii, komplikując sobie proces podłączania i sterowania.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Punkt 49

Czy zamawiający dopuści:

Elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Punkt 50

Czy zamawiający dopuści kabel 4,5 m reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Punkt 52

Czy zamawiający dopuści:

Laparoskopowy instrument do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku - zestaw: uchwyt z zaczepem, tuba dł. 360mm, Ø5mm z możliwością obrotu o 360°, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji (tuba), min. 100 cykli (uchwyt z kablem) ze  szczęki Maryland, zagięte, ząbkowane, dł. 360mm do instrumentu do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.