Łódź,  05.08.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę Diatermii z przystawką argonową – nr sprawy 32/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o poszerzenie opisu technicznego tak, aby możliwe było zaoferowanie nowoczesnych systemów (o parametrach podanych w Tabeli wraz z oprzyrządowaniem sprecyzowanym poniżej), w pełni kompatybilnych ze sprzętem obecnie używanym na Bloku Operacyjnym Zamawiającego. Dla zachowania porównywalności ofert, wskazaliśmy również rozwiązania technologiczne, które Zamawiający może oceniać w ramach oceny jakościowej.

| Przedmiot zamówienia: Platforma elektrochirurgiczna z systemem zamykania naczyń kwrionośnych i limfatycznych oraz zaawansowanym trybem monopolarnym pozwalającym uzyskać efekt kogagulacji odpowiadający koagulacji w osłonie argonu |  |  |  | Załącznik nr 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry techniczne | Wymagania graniczne | Parametry oceniane | Parametry oferowane |
| 1 | Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną. | TAK | Brak oceny |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230 V 50 Hz | TAK | Brak oceny |  |
| 3 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu | TAK | Brak oceny |  |
| 4 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą | TAK | Brak oceny |  |
| 5 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu | TAK | Brak oceny |  |
| 6 | 7-calowy ekran dotykowy LCD | TAK | Brak oceny |  |
| 7 | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia | TAK | Brak oceny |  |
| 8 | System wykonujący 430 000 operacji logicznych na sekundę, stale badając oporność koagulowanej tkanki. | TAK/ NIE | Tak – 10pkt Nie - 0pkt |  |
| 9 | Koagulacja w systemie zamykania naczyń osiągana w czasie 1-4 sekund | TAK | Brak oceny |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): a) panel przedni: - gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego, Monopolar 1 - gniazdo narzędzia Monopolar 2 - gniazdo bipolarne - gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej - gniazdo do podłączenia elektrody biernej b) panel tylny: - gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 1 - gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 2 - gniazdo sterownika nożnego bipolarnego - gniazdo do sterownika nożnego do systemu zamykania naczyń/resekcji bipolarnej - gniazdo Ethernet (serwisowe) - antena WiFi (serwisowe) - gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG - zacisk uziemienia ekwipotencjalnego - gniazdo przewodu sieciowego | TAK, podać | Brak oceny |  |
| 11 | Tryby monopolarne: a) cięcie czyste (cut), b) cięcie mieszane (blend), c) zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie), d) koagulacja wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate), e) koagulacja rozpylanie (spray), f) koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusoida o częstotliwości 434 Hz | TAK, podać | Brak oceny |  |

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagania graniczne | Parametry oceniane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Tryby bipolarne: a) niski (moc max. 15W); b) standardowy (moc max. 40W); c) makro (moc max. 95W) | TAK | Brak oceny |  |
| 13 | Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5 sekundy. | TAK/ NIE | Tak – 10pkt Nie - 0pkt |  |
| 14 | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz kompresji elektrody przez ściśle określony okres czasu. | TAK/ NIE | Tak – 10pkt Nie - 0pkt |  |
| 15 | Tryb bipolarny moc max. 95 W | TAK | Brak oceny |  |
| 16 | Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W | TAK | Brak oceny |  |
| 17 | Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W | TAK | Brak oceny |  |
| 18 | Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W | TAK/ NIE | Tak – 10pkt Nie - 0pkt |  |
| 19 | Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max. 120 W | TAK | Brak oceny |  |
| 20 | Koagulacja monopolarna - rozpylanie moc max. 120 W | TAK | Brak oceny |  |
| 21 | System zamykania naczyń moc max. 350 W | TAK | Brak oceny |  |
| 22 | Resekcja bipolarna moc max. Cięcie 375 W i Koagulacja 175 W | TAK | Brak oceny |  |
| 23 | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. | TAK | Brak oceny |  |
| 24 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie | TAK | Brak oceny |  |
| 25 | Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień | TAK | Brak oceny |  |
| 26 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów | TAK | Brak oceny |  |
| 27 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. | TAK | Brak oceny |  |
| 28 | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Ohm | TAK/ NIE | Tak – 10pkt Nie - 0pkt |  |
| 29 | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu. | TAK, podać | Brak oceny |  |
| 30 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). | TAK | Brak oceny |  |
| 31 | Wizualizacja nastawianej mocy. | TAK | Brak oceny |  |
| 32 | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie. | TAK/ NIE | Tak – 10pkt Nie - 0pkt |  |
| 33 | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola. | TAK | Brak oceny |  |
| 34 | Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update) | TAK/ NIE | Tak – 10pkt Nie - 0pkt |  |

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagania graniczne | Parametry oceniane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Elektroda czynna wielorazowego użytku, na stałe połączona z kablem o długości 4,6m, posiadająca przyciski koagulacji i cięcia oblane silikonem, uchwyt również oblany silikonem, posiadająca wtyk na 3 bolce, dostarczona z elektrodą nożową z trzonkiem o śr. 2,4mm. – 1 szt. | TAK | Brak oceny |  |
| 36 | Elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, niekierunkowa o powierzchni 150 cm2, z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym, każda elektroda posiada etykiety gotowe do wklejenia do protokołu operacyjnego zawierające następujące informacje: numer referencyjny, seria i data ważności – 2op. (=100 szt.) | TAK | Brak oceny |  |
| 37 | Wielorazowy przewód do elektrody biernej jednorazowego użytku, o długości 4,6 m, kompatybilny z zaoferowanymi elektrodami biernymi – 1 szt. | TAK | Brak oceny |  |
| 38 | Wielorazowy przewód monopolarny współpracujący ze standardowymi narzędziami laparoskopowymi. – 1 szt. | TAK | Brak oceny |  |
| 39 | Wielorazowy włącznik monopolarny współpracujący z generatorem – 1 szt. | TAK | Brak oceny |  |
| 40 | Wielorazowy włącznik bipolarny współpracujący z generatorem – 1 szt. | TAK | Brak oceny |  |
| 41 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm, szczęki zagięte typu Maryland z możliwością preparowania na tępo. – 1 op. (=6 szt.) | TAK | Brak oceny |  |
| 42 | Wózek pod aparat – 1 szt. | TAK | Brak oceny |  |
| 43 | Urządzenie odporne na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalu oraz promienie UV | TAK | Brak oceny |  |
| 44 | Gwarancja min 36 m-cy | TAK | Brak oceny |  |
| 45 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK | Brak oceny |  |
| 46 | Przegląd okresowy z dokonanym wpisem w paszporcie urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta min. raz w roku (W czasie trwania gwarancji) | TAK | Brak oceny |  |
| 47 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | Tak | Brak oceny |  |
| 48 | Dostawa i montaż | Tak | Brak oceny |  |

Odpowiedź: Nie dopuszczamy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.