Łódź,  08.06.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki  – nr sprawy 20/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie nr 1, dot. Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego i uzna za równoważne cewniki diagnostyczne o parametrach nieznacznie różniących się od opisanych w SIWZ:

- cewnik zbudowany z podwójnej warstwy nylonu

- rozmiary 4F, 5F, 6F

- akceptujące prowadniki 0,035” oraz 0,038”

- średnica wewnętrzna 0,053” dla rozmiarów 4F, 5F, 6F

- długości 40, 65, 90, 100, 110, 130, 150cm

- cewnik zbrojony oplotem stalowym w części dystalnej (ok. 20 cm)

- wytrzymałość ciśnieniowa: 1050 PSI

- duża różnorodność kształtów – ponad 40 różnych krzywizn

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego produktu nie spełniają cech równoważności, gdyż według wykonawcy produkt jest równoważny w zakresie jego przeznaczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w cewników. Podane krzywizny cewników nie spełniają wymagań stawianych cewnikom używanym do badania naczyń wieńcowych serca.