Łódź,  05.07.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę lasera okulistycznego YAG  – nr sprawy 27/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem, niniejszym zwracamy się prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

- Czy Zamawiający dopuści laser z:

- zakresem emitowanej energii 0.2-45mJ z maksymalną energią w potrójnym impulsie 45mJ,

odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- z impulsowym sposobem dozowania energii, impuls pojedynczy: 3.0Hz, podwójny: 2.3Hz,  potrójny: 2Hz

odpowiedź: tak, dopuszczamy

- z przełomem optycznym 2.1mJ

odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

- z lampą szczelinową o 3 powiększeniach: 8x, 14X, 25X, z wysokością szczeliny: 2-12.5mm, zakresem PD 55-75mm

odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ

przy równoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań.