## Arkusz2
Pakiet 1
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/producent
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy i tytanowy prosty do kości udowej w składzie: - gwóźdź prosty do kości udowej (Ø 9-13 mm, dł. 300-500 mm), śruba zaślepiająca, śruba kompresyjna | 8
2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowyi tytanowy do kości piszczelowej w składzie:gwóźdź do kości piszczelowej (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks 3 ( w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące. sruba zaślepiająca, śruba kompresyjna. | 16
3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni w części proksymalnej i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, w składzie: gwóźdź sródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszajacymi ciśnienie śródszpikowe - wielopłaszczyznowy (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm), śruba zaślepiająca, śruba kompensacyjna. Materiał stal i tytan | 6
4 | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 8‎÷16 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy . W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne , 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokujacym o średnicy Ø 6,5. W części dalszej blokowany wkretami o srednicy Ø 4,5. | 6
5 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy wprowadzany odkolanowo do kości udowej w składzie: gwóźdź odkolanowy (Ø 9-13 mm, dł. 150-440 mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi cisnienie sródszpikowe, śruba zaślepiająca | 16
6 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: gwóźdź (Ø 10-12 mm, dł. 200-280 mm), kąt 125°, 130°,135°, śruba zaślepiająca wyposażona w system zabezpieczający prtzed spadaniem śruby z wkretaka, śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkretaka, śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11 mm (dł. 70-125 mm) ze sruba kompresyjną M4, piny antyrotacyjne Ø 4 mm do gwoździa Gamma (szt. 2 na komplet). | 10
7 | Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: gwóźdź (Ø 10-12 mm, dł. 340-420 mm), kąt 125°, 130°, 135°, śruba zaslepiająca wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, śruba kompensacyjna wyposazona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkretaka, śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11 mm (dł. 70-125 mm) ze śrubą kompresyjną M4, piny antyrotacyjne Ø 4 mm do gwożdzia Gamma ( 2 szt. na komplet) | 14
8 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej w składzie: - gwóźdź do kości ramiennej (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm), śruba zaślepiająca, śruba kompensacyjna. Materiał stal i tytan. | 14
9 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, w składzie: gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (dł. 150-250 mm), śruba zaślepiająca. Materiał stal i tytan. | 20
10 | Wkręty blokujące gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 20-100mm | 120
11 | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-125mm | 20
12 | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych Ø 5,0mm, dł. 26-60mm | 12
13 | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 20 otworów, dł. 48-336mm | 100
14 | Plytka dynamiczna kłykciowa (DCS) od 6 do 22 otworów, dł. 118-374mm | 8
15 | Śruba kompresyjna DHS/DCS | 120
16 | Śruba DHS/DCS Ø 12,5mm i Ø 16mm, dł. 55-150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm | 100
|  |  | RAZEM | 0
Pakiet 2
Lp. | Płytki | Ilość szt. | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/producent
1 | Płytka prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/4,0 mm. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. Materiał : tytan. | 50
2 | Płytka wygięta blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, szeroka. Na końcach płytki otwory do tymczasowego mocowania drutami Kirschnera 2,0mm. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm, naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 229 do 336mm, od 12 do 18 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. Materiał: tytanPłyta podgięta do trzonu kości udowej, gruba, wkręty 4,5/5,0 | 10
3 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał: tytan. | 30
4 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 70 do 315mm, od 5 do 22 otworów. Grubość płytki 3,5 mm. Materiał: tytan.Złamanie kostki bocznej, złamanie trzonu promieniowej | 40
5 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. Materiał: tytan.Złamania kompresyjno – rozszczepienne LCT | 20
6 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. Materiał: tytan. | 300
7 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnica 5,0mm. Materiał: tytan. | 80
8 | Wkręty korowe średnica 2,7mm. Materiał: tytan. | 50
9 | Wkręty korowe średnica 3,5mm. Materiał: tytan. | 300
10 | Wkręty korowe średnica 4,5mm. Materiał: tytan. | 70
| RAZEM |  |  | 0