Łódź,  29.06.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę stołu operacyjnego oraz aparatów do znieczulenia – nr sprawy 24/D/16  – nr sprawy 20/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

- Dotyczy punktu nr 6 – Czy Zamawiający dopuści stół, który ma długość 2335mm?

Odpowiedź: tak, dopuszczamy.

- Dotyczy punktu nr 6 – Czy Zamawiający dopuści stół, który ma długość 2085mm?

Odpowiedź: Nie

- Dotyczy punktu nr 10 – Czy Zamawiający dopuści dwuczęściowy segment plecowy?

Odpowiedź: Tak

- Dotyczy punktu nr 10 – Czy Zamawiający wymaga sekcji ginekologicznej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy punktu nr 12 – Czy Zamawiający dopuści stół, który ma koła o średnicy 125 mm w obudowie dopasowanej do rozmiaru kół, która uniemożliwia zaplątanie kabli, przewodów lub obłażeń stołu?

Odpowiedź: Nie

- Dotyczy  punktu nr 14 – Czy Zamawiający dopuści stół, który w pozycji ginekologicznej  i pozycji odwróconej maksymalna waga pacjenta wynosi 180kg, pozycji normalnej 275kg?

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy punktu nr 19 – Czy Zmawiający dopuści podgłówek, którego regulacja odbywa się ręcznie przy pomocy sprężyn gazowych w zakresie +/-450 z podwójną regulacją?

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy punktu nr 21 – Czy Zamawiający dopuści stół, który zakres regulacji wysokości blatu bez materaców ma w zakresie 650-1110mm? Oferowany parametr tylko w nieznacznym stopniu różni się od wymaganego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy punktu nr 25 – Czy Zamawiający dopuści stół, który zakres regulacji elektrohydraulicznej pozycji Trendelenburga ma w zakresie do 350?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy punktu nr 26 – Czy Zamawiający dopuści stół, który zakres regulacji elektrohydraulicznej pozycji anty-Trendelenburga ma w zakresie do 350?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy punktu nr 30 – Czy Zamawiający dopuści stół, który zakres elektrohydraulicznej regulacji flex/reflex ma w zakresie 225/1000?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy punktu nr 34 – Czy Zamawiający dopuści stół, który nie posiada nożnej pompy hydraulicznej?

Odpowiedź: Nie

- Dotyczy punktu nr 41 – Czy Zamawiający dopuści stół, który nie może być czyszczony za pomocą pary wodnej, natomiast według zaleceń producenta powinien być czyszczony zwilżoną szmatką z użyciem preparatów przeznaczonych do czyszczenia poszczególnych części stołu?

Odpowiedź: Nie